Wstęp

Przed skorzystaniem z tego produktu dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Należy ściśle przestrzegać procedur zawartych w tej instrukcji. Niniejsza instrukcja szczegółowo opisuje kroki, jakimi trzeba podążać, aby uniknąć nietypowych zdarzeń oraz ryzyka urazów ciała lub uszkodzenia sprzętu. Więcej informacji znajdziesz w kolejnych rozdziałach. Nieprzeczytanie instrukcji użytkownika może doprowadzić do błędów w pomiarach, uszkodzenia urządzenia lub urazów ciała. Producent NIE ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo, niezawodność i osiągi urządzenia wynikające z niezaznajomienia się przez użytkownika z opisanymi regułami jego użytkowania, konserwowania i przechowywania. Usterki wynikające z tego powodu nie są również objęte darmową naprawą i serwisowaniem.

Zawartość niniejszej instrukcji użytkownika zgodna jest z faktycznym produktem.

Ze względu na aktualizacje oprogramowania i inne czynniki, zawartość niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, za co niezmiernie przepraszamy.

Uwaga

Przed skorzystaniem z produktu należy zwrócić uwagę na następujące aspekty bezpieczeństwa i efektywności:

- Rodzaj zabezpieczenia przed porażeniem prądem: Klasa I (zasilanie prądem zmiennym), wewnętrzne zasilanie urządzenia (moc dostarczana przez baterię)

- Stopień zabezpieczenia przed porażeniem prądem: typ CF, części zabezpieczone przed wyładowaniem elektrycznym podczas defibrylacji

- Tryb pracy: ciągła praca urządzenia

- Klasa wodoszczelności: IPX0

- Wyniki pomiarów powinny być przeanalizowane przez profesjonalnego lekarza, w zestawieniu z symptomami klinicznymi.

- Rzetelność pomiarów uzależniona jest od przeczytania i stosowania się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

- Okres użytkowania: 5 lat

- Data produkcji: na etykiecie

- Przeciwwskazania: brak

Ostrzeżenie: Aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność pracy urządzenia, należy korzystać z akcesoriów rekomendowanych przez producenta. Konserwacja i naprawa urządzenia powinna być przeprowadzana przez profesjonalny personel wyznaczony przez producenta. Modyfikowanie sprzętu jest zabronione.

Odpowiedzialność użytkownika

- Urządzenie powinno być wykorzystywane przez przeszkolony personel medyczny i przechowywane przez uprawnioną osobę.

- Użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję użytkownika przed uruchomieniem urządzenia i ściśle przestrzegać opisanych w niej procedur postępowania.

- Wymogi bezpieczeństwa zostały w pełni uwzględnione przy projektowaniu urządzenia, co nie zwalnia jednak użytkownika od obserwowania stanu pacjenta oraz urządzenia.

- Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczanie producentowi informacji o użytkowaniu produktu.

- Odpowiedzialność producenta

- Producent dostarcza produktów zgodnych ze standardami branżowymi.

- Producent zobowiązany jest do instalacji i napraw oprogramowania urządzenia, oraz przeszkolenia użytkowników zgodnie z postanowieniami umowy.

- Producent dokona napraw urządzenia w (rocznym) okresie gwarancyjnym oraz przeprowadzi prace serwisowe po zakończeniu okresu gwarancyjnego.

- Producent zobowiązany jest do terminowej odpowiedzi na żądania użytkownika.

Niniejsza instrukcja użytkownika sporządzona została przez firmę Contee Medical Systems Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Deklaracja

Producent posiada wszelkie prawa do tego niepublikowanego dokumentu i zamierza utrzymać jego treść jako informację poufną. Niniejsza instrukcja użytkownika służy jedynie za poradnik dotyczący obsługi, konserwacji i naprawy naszego urządzenia. Żadna jego część nie powinna być udostępniana innym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje i zobowiązania wynikające z wykorzystania niniejszej instrukcji użytkownika do innych celów.

Niniejszy dokument zawiera informacje zastrzeżone chronione przez prawo autorskie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Fotokopiowanie, reprodukcja lub tłumaczenie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji użytkownika bez pisemnej zgody producenta są wzbronione.

Zakłada się, że wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poprawne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe związane z pracą i wykorzystaniem tych materiałów. Niniejsza instrukcja użytkownika może odwoływać się do informacji chronionej przez prawa autorskie lub patentowe, lecz nie wiąże się w żaden sposób z przekazywaniem tych praw należących do naszej firmy lub osób trzecich. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw patentowych i innych należących do osób trzecich.

Producent zastrzega prawo do ostatecznych wyjaśnień zawartości niniejszej instrukcji użytkownika oraz do wprowadzania w nią zmian bez uprzedniego ostrzeżenia oraz do zmiany technologii i specyfikacji produktu.

Spis treści

Rozdział 1 Opis ogólny	1

  - Opis ogólny	1

  - Zamierzone przeznaczenie	1

  - Ogólne specyfikacje techniczne	1

  - Ogólna charakterystyka	2

  - Software overview	3

Rozdział 2  Ostrzeżenia dot. bezpieczeństwa	.......4

Rozdział 3 Gwarancja	7

Rozdział 4 Zasady pracy i charakterystyka konstrukcyjna	8

  - Zasady pracy i ich schemat blokowy	8

    - Zasilacz.	8

    - Moduł akwizycji danych.	8

    - Moduł sterujący.	9

  - Nazwy i funkcja poszczególnych elementów	9

    - Widok z przodu	9

    - Widok z boku..................................................................10

    - Przyciski..........................................................................11

    - Symbole..........................................................................12

Rozdział 5 Ostrzeżenia dot. pracy...................................................................14

  - Środki ostrożności przed rozpoczęciem pracy	14

  - Środki ostrożności podczas pracy	14

  - Środki ostrożności po zakończeniu pracy	14

Rozdział 6 Przygotowania do pracy………….....................................................15

  - Załadowanie papieru do drukarki.	15

  - Podłączenie źródła prądu	16

6.2.1 Prąd przemienny	16

6.2.2 Bateria…………………………………………………………….............16

  - Podłączenie przewodów elektrod	16

  - Podłączenie elektrod....	17

    - Elektrody klatki piersiowej	17

Jak pokazano na ilustracji 6-3:	17

    - Elektrody kończyn	17

    - Kolory przewodów elektrod	18

    - Metoda i system działania elektrod	19

    - Wskaźniki niepodłączonych lub przeciążonych elektrod	19

Rozdział 7 Instrukcje dot. pracy i ustawień parametrów	20

  - Główny interfejs…………………………………………………………………….20

  - Interfejs próbkowania	21

  - Interfejs wprowadzania danych o przebiegu leczenia	24

  - Zarządzanie przebiegiem leczenia.	25

    - Wyszukiwanie	26

    - Ocena………………………………………………………………………….27

  - Ustawienia daty i czasu	28

  - Ustawienia systemowe	28

  - Ustawienia próbkowania	30

  - Ustawienia wydruku	................................................................30

  - Rozmieszczenie elektrod.	32

  - O systemie.	................................................................33

Rozdział 8 Rozwiązywanie problemów	34

  - Automatyczne wyłączanie urządzenia	34

  - Automatyczne wyłączanie urządzenia	34

  - Dryf linii bazowej	………………………………………………...............34

  - Baseline drift	................................................................35

  - Lista rozwiązań problemów.	35

Rozdział 9 Konserwacja	................................................................37

  - Bateria	................................................................37

  - Papier do wydruków.	38

  - Konserwacja po zakończeniu pracy	38

  - Elektrody i ich przewody	39

  - Rolka silikonowa.	…………………………………………………………….39

  - Czyszczenie głowicy termicznej 	39

  - Wymiana bezpieczników	39

  - Utylizacja produktu	................................................................40

  - Inne	................................................................40

Rozdział 10 Lista pakunkowa i akcesoria	41

  - Akcesoria	................................................................41

  - Uwagi	…………………………………………………………….41

Appendix I ECG Automated Measurement&Interpretation Guide	42

Appendix II EMC Guidance and Manufacturer Declaration	67

Rozdział 1 Opis ogólny

  - Opis ogólny

Niniejszy produkt stanowi rodzaj elektrokardiografu zdolnego jednocześnie pobierać dane z 12 elektrod i drukować krzywą EKG za pomocą drukarki termicznej. Posiada on następującą funkcjonalność: nagrywanie i wyświetlanie pomiarów EKG w trybie automatycznym lub ręcznym; automatyczne pomiary parametrów fal EKG oraz automatyczna ich analiza i diagnoza pacjenta; komunikowanie o rozłączeniu elektrod i braku papieru w drukarce; opcjonalne języki interfejsu (angielski, chiński, etc.); wbudowana bateria litowa, zasilana prądem przemiennym lub stałym; ręczny wybór rytmu elektrod wspomagający obserwację nietypowych rytmów serca; baza danych do zarządzania przebiegiem leczenia, itd.

  - Zamierzone przeznaczenie

Niniejszy produkt nadaje się do pracy w szpitalach, laboratoriach naukowych, klinikach, karetkach pogotowia i podczas przeprowadzania konsultacji medycznych. Może być wykorzystywany do pomiaru i zapisu sygnałów EKG człowieka.

  - Ogólne specyfikacje techniczne

    - Warunki środowiskowe:

Warunki pracy:

Warunki pracy:

- Temperatura otoczenia: 5°C - 40°C

- Wilgotność względna: 25% - 95% (brak kondensacji)

- Ciśnienie atmosferyczne: 700 - 1060 hPa

- Zasilanie energią:

Napięcie: 100 - 240 v~

Częstotliwość: 50 Hz, 60 Hz

Moc wejściowa: 150 VA

Bateria: 14.8 V, 3500 mAh ładowalna bateria litowa

Transport i przechowywanie:

- Temperatura otoczenia: -20 °C ~+55 °C

- Wilgotność względna: 95%

- Ciśnienie atmosferyczne: 500 hPa~1060 hPa

1.3.2	Wejścia: Separowane i zabezpieczone przed wyładowaniami defibracyjnymi

1.3.3	Elektrody: Standardowe 12 elektrod

1.3.4	Prąd upływowy pacjenta: <1O µA

1.3.5	Impedancja wejściowa: ≥ 2,5 MΩ

1.3.6	Częstotliwość reakcji:

| Moc znamionowa | Częstotliwość i fala wejściowa | Relatywna odpowiedź wyjściowa |
| --- | --- | --- |
| 1,0 | 0,67 Hz - 40 Hz, sinusoida | ± 10%a |
| 0,5 | 40 Hz - 1000 Hz, sinusoida | +10%, - 30%a |
| 0,25 | 100 Hz - 150 Hz, sinusoida | +10%, - 30%a |
| 0,5 | 150 Hz - 500 Hz, sinusoida | +10%, - 100%a |
| 1,5 | ≤ 1Hz, 200ms, fala trójkątna | +10%, - 10%b |
| a w stosunku do 10 Hz b w stosunku do 200 ms |  |  |

- Ograniczenia czasowe: ≥ 3,2 s

- CMRR: >105 dB

- Filtr: Filtr AC (50 Hz/60 Hz), Filtr EMG (25 Hz/35 Hz (-3 dB)), Filtr DFT

- Sposób nagrywania: drukarka termiczna

- Specyfikacja papieru do wydruków: papier termiczny 210 mm (szer.) x 20 m (dł.) do przetwarzania z wysoką prędkością

- Wybór czasu bazowego (prędkość papieru):
12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, błąd: ± 5%

- Ustawienia skali (czułości): 5, 10, 20 mm/mV, dokładność ±2%; Standardowa czułość: 10 mm/mV ±0,2 mm/mV

- Autom. zapisywanie: ustawienia zapisu zgodne z formatem i trybem automatycznego zapisywania, automatyczna zmiana elektrod, automatyczny pomiar i analiza.

- Zapisywanie rytmu: ustawienia zapisu zgodne z formatem i trybem zapisywania rytmu, automatyczny pomiar i analiza.

- Zapisywanie ręczne: zapisywanie zgodnie z formatem zapisu ręcznego.

- Parametry pomiaru: HR, interwał P-R, długość trwania P, długość trwania QRS, długość trwania T, interwał Q-T, Q-Tc, oś P, oś QRS, oś T, amplituda R(V5), amplituda S(V1), amplituda R(V5)+S(V1)

- Klasa bezpieczeństwa produktu: Klasa I typ CF, części zabezpieczone przed wyładowaniami w czasie defibrylacji

- Napięcie polaryzacji rezystancji: ±610 mV

- Głośność: ≤ 12 µVp-p

- Częstotliwość próbkowania EKG: 32 kHz

- Częstotliwość próbkowania fali przetwarzania danych: 1 kHz

- Dokładność próbkowania: 24 bity

- Minimalny wykrywany sygnał: 10 Hz, możliwość wykrycia odbitego sygnału sinusoidalnego 20 µV (wartość międzyszczytowa)

- Kanał wykrywania zastawek: standard II

- Dokładność sygnału wejściowego: Skorzystaj z metody opisanej w sekcji 5.9.7.1 dokumentu YY 1139-2013, aby sprawdzić ogólny poziom błędów systemu. Rezultat testu powinien wynosić ±5%. Skorzystaj z metod testowych A, B, C i D opisanych w sekcji 5.9.7.1 dokumentu YY 1139-2013, aby sprawdzić odpowiedź częstotliwościową. Ze względu na charakterystykę próbkowania elektrokardiografu i asynchronizację pomiędzy częstotliwością próbkowania a częstotliwością sygnału, system cyfrowy wygeneruje wykrywalny efekt modulacji między cyklami. Efekt ten będzie bardziej wyraźny przy pomiarach EKG dzieci.

- Kwantyzacja EKG: ≤ 5µV/LSB

- Odchylenie czasowe między kanałami: <100 µs

- Specyfikacja bezpieczników: 2 szt. φ5 x 20 mm czas reakcji: T1.6AL250V

- Wymiary: 340 mm (dł.) x 320 mm (szer.) x 85mm (wys.)

- Waga netto: 3,2 kg

1.4 Charakterystyka ogólna

- Wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości 800 x 600 pikseli, 8”, obsługiwany ekranem dotykowym lub przyciskami funkcyjnymi, co zwiększa prędkość i wygodę pracy.

- Zestaw 12 elektrod EKG, korzystający z technologii cyfrowego przetwarzania sygnałów, by przewodzić filtr prądu przemiennego, filtr linii bazowej i filtr zakłóceń elektromagnetycznych na sygnałach EKG w celu zwiększenia ich jakości.

- Wyświetlanie sygnałów 3/6/12 elektrod EKG na ekranie, tryb wydruku z możliwością regulacji czułości, prędkości papieru, stanu filtra i innych informacji umożliwiających diagnozę komparatywną.

- Urządzenie może być zasilane przez prąd przemienny lub stały (możliwość adaptacji do częstotliwości prądu przemiennego 50/60 Hz), z wbudowaną ładowalną baterią litową i obwodem zasilającym oraz zabezpieczeniem przed prądem przeciążeniowym.

- Wiele trybów i formatów wydruku, w tym 12x1, 6x2+1 (rytm elektrod), 6x2, 3x4+2 (rytm elektrod), rytm 12, rytm 10, rytm 8, rytm 6 i ręczny. Możliwość wydruku wykresu trendu i histogramu interwału RR. Możliwość dostosowania długości drukowanej fali EKG. Funkcja wydruku zaprogramowanego czasowo umożliwia wykorzystanie w różnych celach.

- Rytm elektrod może zostać wybrany ręcznie, aby wspomóc w obserwacji nietypowych rytmów serca.

- Możliwość wprowadzenia informacji klinicznych takich jak imię pacjenta, jego płeć, wiek, tryb próbkowania i oddział.

- Wbudowana pamięć o wysokiej pojemności umożliwia lekarzom przeglądanie zapisów medycznych i informacji statystycznych.

- Możliwość wyboru języka interfejsu i raportów (chiński, angielski, turecki, portugalski, niemiecki, rosyjski, kazachski, itd.)

1.5 Opis oprogramowania

Program analizujący EKG wyświetla wyniki po przeanalizowaniu kształtu elektrokardiogramu, zapewniając lekarzom dodatkowe informacje do przeprowadzenia diagnozy. Rezultat analizy nie powinien stanowić jedynego źródła diagnozy. Kompleksowa ocena stanu pacjenta powinna być dokonana przez profesjonalnych techników elektrokardiogramu i lekarzy, zgodnie z doświadczeniem klinicznym i innymi wynikami testów.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy z wszelkimi grupami pacjentów, o czym decyduje lekarz kliniczny. Oprogramowanie zapewnia analizę EKG tylko dla pacjentów od 3 roku życia.

Nazwa oprogramowania: wbudowane oprogramowanie ECG1200G

Specyfikacja oprogramowania: brak

Wersja oprogramowania: V 1.6.1

Schemat nazewnictwa: V <numer wersji głównej>.<numer wersji pobocznej>.<numer aktualizacji>

Wersję oprogramowania można sprawdzić wybierając opcję „O programie”.

Zawarty algorytm:

Nazwa: algorytm EKG

Rodzaj: zaawansowany algorytm

Zastosowanie: konwersja sygnału EKG ludzkiego ciała na intuicyjny obraz w kształcie fali oraz jego analiza.

Zastosowanie kliniczne: Elektrokardiografia to ważna metoda diagnozowania klinicznego choroba układu krążenia. Korzystanie z komputera aby szybko i dokładnie przeanalizować EKG w zautomatyzowany sposób było ważnym zagadnieniem dla badaczy na całym świecie. Algorytm EKG jest kluczem do analizy i diagnozy sygnałów EKG, gdyż jego dokładność i wiarygodność determinują skuteczność diagnozy i leczenia pacjenta z chorobą serca.

Rozdział 2 Ostrzeżenia dot. bezpieczeństwa

- Upewnij się, że urządzenie umieszczone jest na płaskiej powierzchni roboczej. Przy przenoszeniu go unikaj silnych wibracji i wstrząsów.

- Przy pracy z prądem przemiennym, przewód zasilania powinien być trzyżyłowy, a częstotliwość i napięcie źródła zasilania prądem przemiennym powinny być zgodne z oznaczeniami w instrukcji. Gdy niemożliwe jest skorzystanie z takiego przewodu, skorzystaj z wbudowanego źródła zasilania prądem stałym lub wymień przewód na nowy, spełniający te wymogi.

- W pomieszczeniu powinien znajdować się system zasilania energią z uziemieniem.

Uwaga: Aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem, urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci z uziemieniem.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących integralności lub stanu uziemionych przewodów, należy korzystać z urządzenia zasilanego wewnętrznym źródłem prądu stałego.

- Wymogi bezpieczeństwa zostały w pełni uwzględnione przy projektowaniu urządzenia, co nie zwalnia jednak użytkownika od obserwowania stanu pacjenta oraz urządzenia. Gdy jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, odłącz zasilanie lub elektrodę.

- Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilania przed próbą wymiany bezpiecznika lub czyszczenia i dezynfekcji urządzenia. Nie przecieraj wyświetlacza ostrymi materiałami.

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, nie wykorzystuj ani nie przechowuj go w miejscach o wysokim ciśnieniu atmosferycznym, wilgoci lub temperaturze, zakurzeniu lub miejscu o złej wentylacji.

- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów znieczulających i innych łatwopalnych chemikaliów, gdyż może wtedy zajść ryzyko eksplozji lub pożaru.

- Nie korzystaj z urządzenia w medycznych komorach hiperbarycznych, gdyż może wtedy zajść ryzyko eksplozji lub pożaru.

- Nie należy korzystać z urządzenia bezpośrednio na ludzkim sercu. Jeśli urządzenie wykorzystywane jest wraz z defibrylatorem lub innym urządzeniem stymulowania prądem, należy korzystać z jednorazowych elektrod i przewodów z funkcją defibrylacji. Zaleca się nie korzystać jednocześnie z tego urządzenia i innych urządzeń stymulowania prądem. Jeśli jest to konieczne, należy korzystać z akcesoriów wskazanych przez producenta i przeprowadzać zabieg w obecności zawodowego technika.

- Gdy elektrokardiograf używany jest w połączeniu z elektrochirurgicznym nożem wysokiej częstotliwości, elektrodę EKG należy trzymać z dala od noża elektrochirurgicznego, aby zapobiec poparzeniom i spaleniu elektrod przez iskry o wysokiej częstotliwości.

- Gdy elektrokardiograf używany jest w połączeniu z defibrylatorem, użytkownik powinien unikać kontaktu z pacjentem i łóżkiem, na którym leży. Elektroda defibrylacyjna nie powinna bezpośrednio dotykać elektrodę EKG, aby uniknąć poparzenia pacjenta lub z spalenia urządzenia przez iskry.

- Nie należy korzystać z elektrokardiografu w środowisku narażonym na zakłócenia innych urządzeń wysokiego napięcia, takich jak przewody wysokiego napięcia, urządzenia rentgenowskie i ultradźwiękowe. Trzymaj urządzenie z dala od telefonów komórkowych.

- Jeśli do urządzenia odłączone jest inne oprzyrządowanie EKG, powinno ono być urządzeniem klasy I, zgodnym ze standardem IEC60601-1. Ponieważ pełne napięcie prądu upływowego może zranić pacjenta, jego monitorowanie Wykonywane jest przez podłączone urządzenie.

- Uwagi dot. zakłóceń elektromagnetycznych

Urządzenie jest zgodne z normami bezpieczeństwa dla elektrycznych urządzeń medycznych i kompatybilności elektromagnetycznej IEC60601-l-2. Środowisko, którego zakłócenia elektromagnetyczne przekraczają normę IEC60601-l-2, może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub powstrzymać albo zmniejszyć jakość jego pracy. Dlatego, jeśli wystąpi zjawisko niezgodne z zamierzoną funkcją, przed dalszym korzystaniem z urządzenia upewnij się, że nie wystąpiły zakłócenia elektromagnetyczne i jeśli to konieczne, wyeliminuj je. Środki bezpieczeństwa dla takiej sytuacji opisane są w niniejszej instrukcji.

- Urządzenie lub system nie powinny być używane w pobliżu lub umieszczane na innych urządzeniach. Jeśli jest to jednak konieczne, należy obserwować jego pracę i upewnić się, że jego praca przebiega poprawnie przy wybranych ustawieniach.

- Korzystanie z akcesoriów, przekaźników i przewodów urządzenia lub systemu innych, niż rekomendowane przez producenta w roli części zamiennych może spowodować zwiększenie emisji urządzenia i obniżenie jego odporności elektromagnetycznej.

- Skutki promieniowania fal elektromagnetycznych:

Korzystanie z telefonu komórkowego może wpłynąć na pracę urządzenia. Instalując elektryczne urządzenie medyczne, przypomnij zebranym wokół osobom, by wyłączyć telefony i małe radia.

- Skutki zakłóceń prądu przemiennego:

Zakłócenia wysokiej częstotliwości innych urządzeń mogą trafić do urządzenia poprzez wejście prądu przemiennego. Zidentyfikuj źródło dźwięku i, jeśli to możliwe, przerwij jego pracę. Jeśli niemożliwe jest wyłączenie urządzenia, skorzystaj z oprzyrządowania do redukcji zakłócenia lub podejmij inne kroki, by zmniejszyć jego wpływ.

- Skutki statycznej elektryczności:

Statyczna elektryczność w suchym środowisku (wewnątrz pomieszczeń) może wpłynąć na pracę urządzenia, zwłaszcza w zimie. Przed skorzystaniem z urządzenia, zwiększ wilgoć powietrza w pomieszczeniu lub rozładuj napięcie elektrostatyczne znajdujące się na  przewodach i operatorze.

- Skutki piorunów i błyskawic:

Jeśli niedaleko uderzają pioruny i błyskawice, może to spowodować przepięcie urządzenia. Jeśli jesteś zaniepokojony związanym z tym niebezpieczeństwem, odłącz urządzenie od źródła prądu przemiennego i skorzystaj z wewnętrznego źródła zasilania.

  - Uwagi dot. pomiaru i analizy fal EKG

- Przy silnych zakłóceniach elektromagnetycznych i prądu przemiennego, nie zawsze można polegać na funkcji identyfikacji fal P i Q. Tak samo ma się sprawa w przypadku segmentu ST i fali T przy dryfie linii bazowej.

- Zawinięte i niejasne pozycje końcowe fal S i T mogą doprowadzić do błędów pomiaru.

- Gdy fala R nie została zanotowana ze względu na odłączenie części przewodów elektrod lub niskie napięcie fali QRS, pomiar rytmu serca może znacznie odbiegać od stanu faktycznego.

- W przypadku niskiego napięcia fali QRS, nie zawsze można polegać na obliczeniach osi EKG i identyfikacji punktu granicznego fali QRS.

- Czasami, serie przedwczesnych skurczy komorowych mogą zostać zidentyfikowane jako dominujący rytm serca.

- Połączenie różnych rodzajów arytmii może spowodować nierzetelność pomiarów, ze względu na trudność w takiej sytuacji rozróżnienia fali P.

- Urządzenie posiada funkcję analizy automatycznej, za pomocą której można przeanalizować falę EKG bez uwzględniania ogólnego stanu pacjenta. Rezultat takiej analizy może czasem pozostawać niezgodny z diagnozą lekarza. Dlatego ostateczna ocena powinna wynikać z kompleksowej analizy w połączeniu z wiedzą lekarską, charakterystyką kliniczną pacjenta i wynikami innych testów.

Rozdział 3 Gwarancja

- W przypadku awarii przy typowym użytkowaniu, pomimo uważnego stosowania się do postanowień instrukcji użytkownika i uwag dot. użytkowania, skontaktuj się z wydziałem obsługi klienta. Nasza firma posiada rejestry sprzedaży i dane klienta dla każdego urządzenia. Klient posiada roczną darmową gwarancję od dnia wysyłki produktu, zgodnie z następującymi warunkami. Aby umożliwić nam zapewnienie kompleksowych i szybkich usług serwisowych, prześlij nam terminowo kartę serwisową.

- Nasza firma może realizować zobowiązania gwarancyjne poprzez konsultacje, wysyłkę do klienta, serwis „od drzwi do drzwi”.

- Nawet w okresie gwarancyjnym, poniższe naprawy dokonywane są odpłatnie.

- Awarie i uszkodzenia wynikające z błędnego użycia niezgodnego z postanowieniami instrukcji użytkownika i uwag dot. użytkowania.

- Awarie i uszkodzenia wynikające z nieumyślnego upuszczenia urządzenia po zakupie.

- Awarie i uszkodzenia wynikające z nieautoryzowanych przez naszą firmę napraw, rekonstrukcji, rozmontowywania, etc.

- Awarie i uszkodzenia wynikające z niewłaściwego magazynowania lub siły wyższej po zakupie.

- Awarie i uszkodzenia wynikające z korzystania z niewłaściwego rodzaju termicznego papieru do drukowania.

- Okres gwarancji na akcesoria i części szybko zużywające się wynosi pół roku. Przewody zasilające, papier do drukowania, instrukcja obsługi i opakowanie nie podlegają instrukcji.

- Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie awarie innych podłączonych urządzeń.

- Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli zniszczona zostanie etykieta ochronna.

- W przypadku odpłatnych prac konserwacyjnych po wygaśnięciu okresu gwarancji, nasza firma wciąż stosuje się do postanowień kontraktu serwisowego. Więcej informacji na ten temat dostępne jest w naszym dziale serwisowania.

Rozdział 4 Zasady pracy i charakterystyka konstrukcyjna

4.1 Zasady pracy i ich schemat blokowy

4.1.1 Zasilacz

(1) Zasady zasilania

Zmienne źródło prądu zapewnia robocze napięcie +24 V dla termicznej głowicy drukującej, stałe napięcie prądu ograniczające ładowanie baterii litowej urządzenia poprzez obwód DC-DC oraz generuje napięcie +5 V i +12 V poprzez konwersję mocy do zasilania odpowiednich modułów. Jednocześnie, bateria litowa znajdująca się w urządzeniu spełnia wymogi robocze każdego modułu urządzenia przez obwód zwiększania i obniżania napięcia.

(2) Zasady schematu blokowania pokazane są na ilustracji 4-1.

Ilustracja 4-1 Schemat blokowy zasilania

Uwaga: Schemat blokowy zasilania i lista komponentów są dostępne tylko dla stacji serwisowych i personelu serwisowego autoryzowanego przez naszą firmę.

4.1.2 Moduł akwizycji sygnału

Moduł akwizycji sygnały korzysta z ustawień zmiennych, czyli systemu akwizycji i przetwarzania sygnałów, w tym części układów analogowych i konwersji AID (z dokładnością próbkowania 24 bitów) oraz części służących do przetwarzania danych. Obwód analogowy odpowiada za śledzenie i wzmacnianie sygnału, antyaliasing filtra dolnoprzepustowego, wykrywanie rozłączenia przewodów elektrod i wykrywanie przeładowania. System CPU odpowiada za koordynację pracy obwodów, w tym konwertera AID, obwodu wykrywania rozłączenia przewodów elektrod i obwodu wykrywania przeładowania, aby uzyskać możliwość akwizycji i przetwarzania sygnałów i oraz wykrywania rozłączenia przewodów elektrod. Kontrola informacji, konwersja AID i akwizycja danych pomiędzy obwodem zmiennym a stałym są transmitowane przez złącze optoelektroniczne.

4.1.3 Moduł sterujący

(1) Zasady działania modułu sterującego.

System sterowania złożony jest z systemu drukującego, systemu przycisków, systemu wyświetlacza ciekłokrystalicznego i systemu akwizycji danych. Sygnał EKG wysyłany przez system akwizycji danych poprzez optoelektroniczne złącze wysokiej prędkości i otrzymywany jest przez system CPU, po filtracji cyfrowej oraz dostosowaniu skali i napędu, wysyłany jest do systemu drukującego, by wydrukować falę EKG. Po zakończeniu wydruku, system CPU przetwarza pomiary fali i analizuje je. System CPU może również otrzymać sygnał przerwania funkcji i kod przycisku od systemu przycisków, aby przerwać przetwarzanie danej funkcji. W dodatku, sygnały rozłączonej elektrody, braku papieru, zarządzania napięciem baterii i automatycznego wyłączania również zarządzane są przez system CPU. Kontroler wyświetlacza ciekłokrystalicznego otrzymuje dane i polecenia od systemu CPU, aby umożliwić wyświetlanie stanu kontrolnego urządzenia.

(2) Zasady schematu blokowego pokazane są na ilustracji 4-2.

Ilustracja 4-2 Schemat blokowy modułu sterującego

4.2 Nazwy i funkcja poszczególnych elementów

4.2.1 Widok z przodu

Ilustracja 4-3 Widok z przodu

- Pokrywa komory na papier

Komora na papier powinna być zamknięta, przytrzymaj papier do druku

Ekran wyświetlacza

Wyświetla EKG pacjenta i powiązane informacje

- Przyciski

Umożliwia kontrolowanie pracy urządzenia i wprowadzanie danych.

Uwaga

►	Nie stawiaj na wyświetlaczu ciężkich przedmiotów, ani o niego nie uderzaj. Może to doprowadzić do uszkodzenia wyświetlacza.

►	Jeśli urządzenie nie jest wykorzystywane, zakryj je aby uniknąć rozlania płynów na wyświetlacz.

►	Nie korzystaj z ostrych przedmiotów do obsługi przycisków. Może to doprowadzić do ich permanentnego uszkodzenia.

4.2.2 Widok z boku

Ilustracja 4-4 Widok z boku

4. Wejście przewodu elektrod

Umożliwia podłączenie elektrod

5. Interfejs USB

Umożliwia komunikację z komputerem. Dane EKG mogą być przesyłane do komputera, aby skorzystać z wielu dodatkowych funkcji, takich jak archiwizowanie, zarządzanie i analizowanie danych EKG, pomocnych przy badaniach klinicznych, czy w celach szkoleniowych.

6. Interfejs sieciowy

Umożliwia połączenie z siecią LAN i dokonywanie przez nią analizy przebiegu choroby i zdalnej kontroli.

7. Przełącznik zasilania.

Przycisk umożliwiający podłączenie do źródła prądu przemiennego.

8. Wejście zasilania

Umożliwia podłączenie przewodu zasilania prądu przemiennego.

9. Terminal ekwipotencjalny

Umożliwia połączenie z przewodnikiem terminalu ekwipotencjalnego.

Ilustracja 4-5 Widok z dołu

10. Komora baterii

Wbudowana ładowalna bateria litowa.

11. Bezpiecznik

Wbudowany bezpiecznik, T1.6A L250V. Pozwala zapobiec urazom ciała spowodowanym przez wysokie napięcie spowodowane przez zakłócenia sieci.

Uwaga

Przewody elektrod powinny być odłączone od ciała pacjenta przed podłączeniem urządzenia do komputera poprzez interfejs USB.

Operator nie powinien jednocześnie dotykać interfejsu USB i ciała pacjenta.

4.2.3 Przyciski

Ilustracja 4-6 Schematyczny diagram przycisków

- Wskaźnik uruchamiania

Zapala się na zielono po uruchomieniu urządzenia.

- Wskaźnik zasilania

Kolor zielony wskazuje na wykorzystanie zasilania prądem przemiennym. Oznacza on, że w urządzeniu nie ma baterii lub jest ona w pełni naładowana. Jednoczesne kolory czerwony i zielony oznaczają, że bateria jest w trakcie ładowania.

- Przyciski numeryczne

Wprowadź dane pacjenta, nazwę szpitala, numer łóżka i inne informacje. Możliwe jest ustawienie języka chińskiego lub angielskiego.

- Cofnij

Umożliwia zmianę wprowadzonych informacji, dłuższe przytrzymanie przycisku umożliwia usunięcie całej linii.

- WŁ./WYŁ.

Gdy urządzenie jest włączone, po krótkim wciśnięciu tego przycisku pojawi się zapytanie umożliwiające wyłączenie urządzenia. Długie przytrzymanie tego przycisku umożliwi wyłączenie go.

- Przyciski kierunkowe

Przyciski strzałek w górę, dół, lewo i prawo oraz zatwierdzający wybory przycisk OK umożliwiają szybką i wygodną nawigację po menu urządzenia.

- PRĘDKOŚĆ

Zmienia prędkość zapisu EKG

- SEN

Umożliwia ręczne dostosowanie czułości.

- FILTER

Ustawia tryb filtra

- MODE

Gdy otwarty jest ekran próbkowania, przycisk ten pozwala wybrać tryb wydruku.

- PRINT

Wydrukuj próbkowaną falę EKG lub przerwij wydruk.

- Przycisk przełączania metody wejściowej

Podczas wprowadzania danych przycisk ten pozwala wybierać między wielkimi i małymi literami, liczbami i symbolami.

- Przycisk przygotowania akwizycji danych

Przycisk ten umożliwia pobranie danych EKG i włączenie trybu wyświetlania.

4.2.4 Symbole

| ~AC | Prąd przemienny |
| --- | --- |
| OFF | Prąd przemienny - wył. |
| ON | Prąd przemienny - wł. |
|  | Punkt ekwipotencjalny, połączony z uziemieniem ochronnym. |
|  | Uwaga! Skonsultuj się z niniejszym dokumentem. |
|  | Urządzenie typu CF, posiadające interfejs USB zabezpieczony przed wyładowaniami w czasie defibrylacji |
|  | Interfejs USB |
| PATIENT | Przewód elektrody pacjenta |
| FUSE T1.6AL250V Ф5х20 | Specyfikacja bezpiecznika |
|  | Numer seryjny |
|  | Producent |
|  | Data produkcji |
|  | Numer partii |
|  | Bez lateksu |
|  | Limity ciśnienia atmosferycznego |
|  | Limity temperatury |
|  | Limity wilgotności |
|  | Do stosowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń |
|  | Polaryzacja przewodu zasilania |
|  | Symbol utylizacji. Symbol ten wskazuje, że elektryczne i elektroniczne komponenty urządzenia nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami zmieszanymi i powinny być recyklowane osobno. |
|  | Tą stroną do góry |
|  | Delikatne, przenosić ostrożnie |
|  | Unikać kontaktu z deszczem |
|  | Maksymalne piętrowanie |
|  | Sprawdź informacje w instrukcji |
|  | Produkt ten jest zgodny z Dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych z dnia 14 czerwca 1993. |

Rozdział 5 Ostrzeżenia dot. pracy

5.1 Środki ostrożności przed rozpoczęciem pracy

- Aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność pracy, przeczytaj instrukcję przed skorzystaniem z urządzenia.

- Upewnij się, że urządzenie pozostaje w dobrym stanie.

- Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej powierzchni i przemieszczane w ostrożny sposób, aby uniknąć silnych wibracji i wstrząsów.

- Upewnij się, że przewody elektrod są poprawnie podłączone, a urządzenie poprawnie uziemione.

- Częstotliwość i napięcie prądu zmiennego powinny być zgodne z wymogami oraz zapewniona powinna być odpowiednia przepustowość sieci.

- Gdy korzystasz z baterii jako źródła zasilania, upewnij się, że napięcie i moc baterii są wystarczające.

- Gdy urządzenie jest używane wraz z innymi urządzeniami, wszelkie urządzenia i akcesoria powinny być ekwipotencjalnie uziemione, aby chronić użytkownika i operatora.

- Umieść urządzenie w miejscu, w którym łatwo je będzie można uziemić. Nie pozwól pacjentowi i podłączonym do jego ciała elektrodom na kontakt z innymi przewodzącymi elementami, w tym podłożem czy łóżkiem szpitalnym.

- Przeczyść przewód elektrody neutralnym rozpuszczalnikiem. Nie korzystaj z środków czyszczących lub bakteriobójczych opartych na alkoholu.

- Upewnij się, że urządzenie pracuje przy normalnej temperaturze otoczenia 5 - 40 °C. Jeśli urządzenie przechowywane jest w niższej lub wyższej temperaturze, pozostaw je w środowisku roboczym na ok. 10 minut przed wykorzystaniem.

5.2 Środki ostrożności podczas pracy

- Drukowanie może rozpocząć się po ustabilizowaniu fali EKG.

- Podczas korzystania z urządzenia, lekarz powinien dokładnie obserwować pacjenta i nie powinien opuszczać miejsca pracy. Jeśli to konieczne, odłącz zasilanie lub usuń elektrody, by zapewnić bezpieczeństwo pacjenta.

- Pacjent i urządzenie mogą być połączeni ze sobą wyłącznie za pomocą przewodów elektrod, aby uniknąć dotknięcia przez niego innych części urządzenia lub elementów przewodzących.

- Pacjent nie powinien się poruszać podczas pracy urządzenia.

- Prace konserwacyjne lub naprawcze urządzenia i jego akcesoriów nie są dozwolone podczas korzystania z nich.

5.3 Środki ostrożności przed rozpoczęciem pracy

- Ustaw początkowe wartości parametrów wszystkich funkcji.

- Wyłącz zasilanie, ostrożnie odłącz elektrody i usuń klipsy mocujące, a następnie odłącz przewody elektrod. Nie ciągnij za nie z dużą siłą.

- Wyczyść urządzenie i jego akcesoria, a następnie odłóż je zgodnie z zasadami jego przechowywania.

Rozdział 6 Przygotowania do pracy

6.1 Instalacja papieru do wydruków

6.1.1 Urządzenie to korzysta z papieru termicznego 210 mm (szer.) x 20 m (dł.) do przetwarzania z wysoką prędkością.

6.1.2 Należy umieszczać go w urządzeniu w następujący sposób:

1. Jak pokazano na ilustracji 6-1, użyj obu rąk aby jednocześnie podnieść obie strony pokrywy, aby otworzyć komorę na papier. Wyjmij rolkę i włóż ją w rolkę papieru, jak pokazano na ilustracji. Papier powinien być zwrócony kratką do dołu. Umieść papier we właściwej pozycji wewnątrz komory.

Ilustracja 6-1 Instalacja papieru do wydruków

2. Wyciągnij końcówkę papieru poza szczelinę w obudowie komory i zamknij pokrywę.

Uwaga

►		Przy otwieraniu komory na papier nie należy otwierać tylko jednej ze stron. Może to wpłynąć na pracę urządzenia.

►	Papier do wydruków powinien być przeprowadzony przez szczelinę w pokrywie komory. Zaleca się pozostawienie 2 cm papieru na zewnątrz szczeliny.

6.1.3 Jeśli papier skończy się w trakcie wydruku, urządzenie automatycznie wstrzyma druk, a ekran wyświetli komunikat o braku papieru, jak pokazano na ilustracji 6-2.

Ilustracja 6-2 Komunikat o braku papieru

6.2 Podłączenie źródła prądu

6.2.1 Prąd przemienny (AC)

Umieść jedną z końcówek dołączonego do urządzenia przewodu zasilania w złączu zasilania, a drugą w trzybiegunowe gniazdo zasilania spełniające niezbędne wymagania. Upewnij się, że połączenie jest bezpieczne i niezawodne, a urządzenie jest odpowiednio uziemione.

Gdy korzystasz z urządzenia w połączeniu z innym sprzętem medycznym, skorzystaj z załączonego przewodu wyrównującego potencjały, aby połączyć terminal ekwipotencjalny urządzenia z terminalem ekwipotencjalnym podłączonego oprzyrządowania, aby zapobiec upływom prądu i zabezpieczyć urządzenie.

6.2.2 Bateria

Urządzenie posiada wbudowaną ładowalną baterię litową, która nie wymaga instalacji przez użytkownika. Przed skorzystaniem z urządzenia sprawdź stan baterii.

Uwaga: Podłącz przewód wyrównujący potencjały do terminalu ekwipotencjalnego urządzenia i uziemienia, aby zwiększyć skuteczność uziemienia. Nie korzystaj z innych przewodów uziemiających, gdyż mogłoby to narazić pacjenta na porażenie prądem.

6.3 Podłączenie przewodów elektrod

Podłącz przewód elektrod do odpowiedniego gniazda na urządzeniu i przymocuj je do urządzenia z obu stron za pomocą klipsów, aby zapobiec błędnemu połączeniu, które mogłoby wpłynąć na pracę urządzenia.

Uwaga: Przewody elektrod mogą być wykorzystywane do innych celów niż przekazywanie sygnałów EKG.

6.4 Podłączenie elektrod

Poprawne podłączenie elektrod jest ważnym elementem zapewnienia dokładności pomiarów elektrokardiogramu. Upewnij się, że elektrody mają styczność z ciałem pacjenta. Nie należy jednocześnie używać nowych i starych elektrod, ani elektrod wielokrotnego i jednorazowego użytku. Może to znacząco wpłynąć na wynik pomiarów EKG. Elektroda i jej przewód nie powinny dotykać powierzchni przewodzących prąd, takich jak metalowe łóżka.

Przy uzupełnianiu zapasu elektrod, upewnij się, że wymieniasz wszystkie.

6.4.1 Elektrody na klatce piersiowej

Jak pokazano na ilustracji 6-3:

Ilustracja 6-3 Elektrody na klatce piersiowej

Elektrody na klatce piersiowej należy podłączać w następujący sposób:

C1 (VI) : czwarte międzyżebrze na prawym brzegu mostka

C2 (V2) : czwarte międzyżebrze na lewym brzegu mostka

C3 (V3) : między C2 a C4

C4 (V4) : na przecięciu linii środkowo-obojczykowej i piątego międzyżebrza

C5 (VS) : lewa linia pachowa tylna, na tej samej płaszczyźnie co C4

C6 (VS) : lewa linia środkowopachowa, na tej samej płaszczyźnie co C4

Przeczyść skórę klatki piersiowej w miejscu, w którym będą mocowane elektrody za pomocą alkoholu. Następnie nałóż żel przewodzący (na obszar o średnicy ok. 25 mm) i brzeg przyssawki elektrody. Przyciśnij przyssawkę do ciała pacjenta, aby przyczepić elektrodę na pozycjach C1-C6.

Uwaga: Obszary pokryte żelem przewodzącym powinny być od siebie oddzielone, a elektrody na klatce piersiowej nie powinny wchodzić ze sobą w kontakt, aby uniknąć spięcia.

6.4.2 Elektrody kończyn

Elektrody kończyn powinny być umieszczone na miękkiej skórze stóp i dłoni. Przed podłączeniem elektrod, przeczyść skórę w miejscu, w którym będą mocowane elektrody za pomocą alkoholu. Następnie nałóż żel przewodzący. Poprawne podłączenie elektrod kończyn pokazano na ilustracji 6-4.

Ilustracja 6-4 Podłączenie elektrod kończyn

6.4.3 Kolory przewodów elektrod

Jak pokazano w tabeli 6-1:

| Położenie elektrody | Standard europejski |  | Standard amerykański |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oznakowanie | Kolor | Oznakowanie | Kolor |
| Prawe ramię | R | Czerwony | RA | Biały |
| Lewe ramię | L | Żółty | LA | Czarny |
| Lewa noga | F | Zielony | LL | Czerwony |
| Prawa noga | N/RF | Czarny | RL | Zielony |
| Klatka piersiowa 1 | C1 | Czerwony | V1 | Czerwony |
| Klatka piersiowa 2 | C2 | Żółty | V2 | Żółty |
| Klatka piersiowa 3 | C3 | Zielony | V3 | Zielony |
| Klatka piersiowa 4 | C4 | Brązowy | V4 | Niebieski |
| Klatka piersiowa 5 | C5 | Czarny | V5 | Pomarańczowy |
| Klatka piersiowa 6 | C6 | Fioletowy | V6 | Fioletowy |

Uwaga

- Rekomendujemy, by podłączać przewody elektrod po wyłączeniu urządzenia.

- Przed podłączeniem elektrody, umieść na niej odpowiednią ilość żelu przewodzącego.

- Jeśli fala EKG nie pojawia się przez długi czas,  upewnij się, że elektroda dobrze przylega do skóry.

6.4.4 Metoda i system działania elektrod

Jak pokazano na ilustracji 6-5:

Ilustracja 6-5 System przewodów elektrod

6.4.5 Wskaźnik odłączenia i przeciążenia elektrod

Urządzenie może w dowolnym momencie sprawdzić stan połączenia elektrod. Jeśli wykryto odłączenie lub przeciążenie elektrod, w lewym górnym rogu ekranu wyświetlony zostanie właściwy kod elektrody, jak pokazano na ilustracji 7-2.

Uwaga

- Czerwony kolor liter komunikatu oznacza odłączenie, a żółty przeciążenie elektrod.

- Gdy połączenie między przewodami elektrod a pacjentem/urządzeniem nie jest stabilne i sygnał EKG nie może być poprawnie przesyłany,  urządzenie wyświetli komunikat o odłączeniu elektrod.

Rozdział 7 Instrukcje dot. pracy i ustawień parametrów

7.1 Interfejs użytkownika

Ilustracja 7-1

Pasek stanu

- Czas

Czas systemowy może być ustawiony w , aby móc zapisać dokładny czas pomiaru EKG.

- Wykorzystanie pamięci

Bezpośrednio wyświetla pozostałą do wykorzystania pamięć. Zielona część paska oznacza wykorzystywaną, a biała pozostałą część pamięci.

- Łączna liczba pomiarów zapisanych w pamięci.

- Wskaźnik trybu wprowadzania danych

Wybrana metoda oznaczona jest kolorem zielonym. Skorzystaj z przycisku , aby zmienić metodę wprowadzania danych.

- Poziom baterii (Patrz: sekcja 9.1)

Menu

- Panel funkcji:

Otwiera okno próbkowania, umożliwiające pobieranie danych i wyświetlanie fali EKG oraz drukowanie wyników.

Otwiera okno zarządzania przebiegiem leczenia, w którym można przywoływać, modyfikować, usuwać i eksportować informacje lub przeglądać dane przebiegu choroby i drukować raport diagnostyczny.

Umożliwia przejrzenie podłączenia elektrod

Umożliwia ustawienie daty i godziny

Umożliwia modyfikację ustawień systemowych

Umożliwia modyfikację ustawień próbkowania

Umożliwia wybór trybu, stylu i zawartości wydruków

Umożliwia przejrzenie wersji oprogramowania i innych informacji

Szybka zmiana: skorzystaj z przycisków         na klawiaturze, aby szybko przełączyć poszczególne moduły funkcyjne. Po dokonaniu wyboru wciśnij  , aby go zatwierdzić.

Szybka konfiguracja: Wciśnij przycisk modułu funkcyjnego, aby szybko włączyć daną funkcję.

7. Pomocne rady

7.2. Interfejs próbkowania

Wciśnij   na głównym ekranie, lub przycisk aby otworzyć interfejs próbkowania.

Uwaga: W ustawieniach systemowych znajdują się opcje czasu zapisu danych o przebiegu choroby. Dlatego, przy ustawieniach domyślnych, informacje o pacjencie powinny być wprowadzane przed rozpoczęciem próbkowania. (Więcej informacji znajduje się w sekcji 7.3)

Okno próbkowania zapewnia kilka trybów wyświetlania elektrod, w tym 1, 3, 6 i 12 elektrod. Na poniższej ilustracji wykorzystano przykładowy układ 12 elektrod:

Ilustracja 7-2

Pasek stanu

- HR: wyświetla bieżącą wartość rytmu serca.

- Wskaźnik odłączenia i przeciążenia elektrod: W trybie demonstracyjnym, wyświetla „DEMO ECG”. W trybie próbkowania wyświetla status wybranej elektrody. Czerwona ikona oznacza odłączoną elektrodę. Żółta ikona oznacza przeciążoną elektrodę.

- Std 12: Wyświetla metodę próbkowania. Przed rozpoczęciem pobierania próbek, w oknie wprowadzania danych pacjenta wybrać można być metodę próbkowania. Dostępne są tryby 1, 3, 6 i 12 elektrod.

- Wskaźnik stanu systemu:

| Wyświetlany komunikat | Wyjaśnienie |
| --- | --- |
| Process... | Trwa drukowanie. |
| Waiting... | Zakończono drukowanie. |
| No Paper. | Brak papieru, użytkownik powinien ponownie uruchomić drukowanie po załadowaniu papieru. |
| Print Timeout | Błąd komunikacji między urządzeniem a systemem drukowania. |
| ECG Timeout | Błąd komunikacji między urządzeniem a systemem próbkowania. |
| Low Power! | Niska moc, nie można rozpocząć drukowania. |
| No USB device | Brak podłączonej zewnętrznej drukarki. Użytkownik powinien ponownie uruchomić drukowanie po podłączeniu do zewnętrznej drukarki. |
| Gather Time Less | Niewystarczający czas próbkowania, wydruk zostanie uruchomiony po osiągnięciu wymaganego czasu próbkowania. |

Pole wyświetlania

Na ekranie wyświetlane są fale EKG 12 elektrod. Dwukrotnym kliknięciem przełączyć możesz między trybami 1, 3, 6 i 12 elektrod.

Pole funkcyjne

Umożliwia kontrolowanie trybu wyświetlania wydruku poprzez poniższe parametry.

- Prędkość: przycisk umożliwia wybór prędkości spośród 5 mm/s, 6.25 mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s i 50 mm/s.

- Skala (czułość) przycisk  umożliwia wybór skali spośród 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV i 40 mm/mV. Wybrana skala (czułość) może być zweryfikowana za pomocą funkcji kalibracji.

- Filtr: przycisk  umożliwia przełączanie filtra między trybami BRAK, AC, EMG, AC+EMG, DFT, AC+DFT, EMG+DFT i AC+EMG+DFT.

Oznacza to:	AC	Filtr prądu przemiennego

EMG	Filtr zakłóceń elektromagnetycznych

DFT	Filtr linii bazowej

- Tryb drukowania: na ekranie drukowania, gdy rodzaj danych ustawiony jest na „After Print”, skorzystaj z przycisku  aby przełączać między trybami Ręczny, Auto 12xl, Auto 6x2+1, Auto 6x2+1_H, Auto 6x2, Auto 6x2_H, Auto 3x4+1, Auto 3x4+2, Auto 1x12, Rytm 12, Rytm 10, Rytm 8 and Rytm 6.

- Print/End print:  przycisk   umożliwia rozpoczęcie lub zakończenie drukowania.

- Tryb automatyczny: Po rozpoczęciu drukowania, system automatycznie będzie drukował i zapisywał dane z 12 elektrod EKG w czasie rzeczywistym. Długość wydruku uzależniona jest od odpowiednich ustawień. Wspomniane ustawienia określają przebieg automatycznej analizy danych i wydruku wyników, a także automatycznego zakończenia wydruku.

- Tryb ręczny: Po rozpoczęciu drukowania, użytkownik samodzielnie ustawić będzie musiał dane elektrod, które będą drukowane. Innymi słowy, wyniki EKG drukowane w trybie ręcznym nie są zsynchronizowane, a dane nie są zapisywane. Aby zatrzymać druk należy ponownie wcisnąć przycisk PRINT.

- Jeśli w trakcie próbkowania nastąpi odłączenie elektrod, na drukowanej fali zostanie to oznaczone symbolem „*”.

- Jeśli w trakcie próbkowania nastąpi przeciążenie elektrod, na drukowanej fali zostanie to oznaczone symbolem „+".

- Podczas próbkowania wciśnij przycisk PRING i poczekaj na zakończenie drukowania. Uruchomi to okno dialogowe zawierające przyciski „Delete check box” (wyczyść pole), „Review” (sprawdź) i „OK” oraz komunikaty o odłączeniu lub przeciążeniu elektrod. Przycisk „Review” (sprawdź) umożliwi otworzenie widoku zarządzania danymi pacjenta; aby usunąć bieżące dane wybierz opcję „Delete check box” (wyczyść pole), a następnie przycisk „OK”.

- Zakończ próbkowanie: Po rozpoczęciu próbkowania, skorzystaj z przycisku   aby zakończyć próbkowanie i wrócić do ekranu głównego.

7.3 Interfejs wprowadzania danych o przebiegu leczenia

Okno wprowadzania danych o przebiegu leczenia wygląda następująco:

Ilustracja 7-3

Wciśnij przycisk „Get” aby otrzymać ostatnie 10 wpisów pacjenta.

W przypadku informacji dotyczących tego samego pacjenta, wybranie ich otworzy je w polu edycji. Dane niestandardowe mogą być wprowadzone zgodnie z potrzebami użytkownika.

Symbol „*” oznacza treści wymagane. Mogą być zmienione po wprowadzeniu hasła w polu „Servicing” w menu ustawień systemowych (hasło domyślne to 888888).

Po wybraniu pola edycyjnego, wciśnięcie przycisku  spowoduje wyświetlenie klawiatury systemowej, jak pokazano poniżej. Przyciski „CN” i „EN” pozwalają wybrać język chiński lub angielski. Przycisk „Caps” umożliwia przełączanie między wielkimi i małymi literami, cyframi i symbolami. Przycisk „Space” umożliwia wstawienie spacji; „Backspace” umożliwia usunięcie ostatniego wprowadzonego znaku. Wciśnij przycisk „OK” by potwierdzić wybór i wrócić do poprzedniego okna.

Ilustracja 7-4

Dostępne przyciski klawiatury mogą być ograniczone za względu na ograniczenia danego pola. Niedostępne przyciski będą oznaczone na szaro, jak pokazano poniżej:

Ilustracja 7-5

Ponadto, do wprowadzania danych można skorzystać z ponumerowanych przycisków na panelu kontrolnym urządzenia, przełączając za pomocą przycisku  między cyframi, małymi i wielkimi literami oraz symbolami. Wciśnij przycisk , aby usunąć ostatni wprowadzony znak. Zależnie od ograniczeń danego pola tekstowego, niedostępne tryby wprowadzania danych oznaczone będą na szaro. Wybrany tryb oznaczony będzie kolorem zielonym.

7.4 Zarządzanie danymi o przebiegu leczenia

Na ekranie głównym wciśnij przycisk  aby otworzyć okno zarządzania danymi o przebiegu leczenia, jak pokazano na ilustracji 7-6:

Ilustracja 7-6

Powyższy interfejs przedstawia wszystkie dane medyczne zgromadzone w pamięci urządzenia. Użytkownik może przeglądać do 25 nagrań za pomocą funkcji wyszukiwania (patrz: sekcja 7.4.1), modyfikować lub usuwać te dane lub oceniać zapisane informacje (patrz: sekcja 7.4.2).

Wciśnij  aby przejść do pierwszej strony listy zapisów.

Wciśnij  aby przejść do ostatniej strony listy zapisów.

Wciśnij  aby przejść do poprzedniej strony.

Wciśnij  aby przejść do następnej strony.

W polu funkcyjnym, pozycja "Adv-opr" zawiera menu „list ALL” (wylicz wszystkie), „Query” (szukaj), „Export ECG” (eksportuj EKG) oraz „Return” (wróć).

Opcja „Export ECG” (eksportuj EKG): eksportuje dane w urządzeniu do pamięci zewnętrznej za pomocą interfejsu USB. Ścieżka, do której zapisywane są dane może być zdefiniowana przez użytkownika (zabronione jest korzystanie z symboli takich jak „\ / : ? < > |”) w następujących formatach:

1. JPEG, BMP: format wyników

2. aECG: dane zgodne ze standardem HL7

3. DAT: dane w samodzielnie zdefiniowanym formacie

„Query” (szukaj) - patrz: sekcja 7.4.1

7.4.1 Wyszukiwanie

Wciśnij przycisk „Query” (szukaj) w menu ustawień „Adv-opr”, aby otworzyć pokazany poniżej interfejs wyszukiwania. Wprowadź parametry szukania i wciśnij przycisk „Select”, aby odnaleźć pożądany wynik. Po wciśnięciu przycisku „Clear”, system wyczyści wszelkie wprowadzone parametry wyszukania.

Ilustracja 7-7

„Cond.And” i „Cond.Or” oznaczają tryb dopasowywania parametrów wyszukiwania. Możesz wybrać jedną z dwóch powyższych opcji.

Jeśli wybierzesz „Cond.And”, wyświetlone zostaną tylko rezultaty spełniające wszystkie podane wymogi; jeśli wybierzesz „Cond.Or” wyświetlone zostaną rezultaty spełniające którykolwiek z podanych wymogów.

Sugestia: Gdy w pamięci znajduje się wiele różnych zapisów,  wygodniej jest wyszukiwać w trybie „Cond.And”, podając dokładne parametry wyszukiwania.

7.4.2 Ocena

W oknie zarządzania danymi o przebiegu leczenia, wybierz dane, które chcesz ocenić i wciśnij przycisk „Review”. Otworzy się okno dialogowe, na którym zawarte będą informacje o danym przypadku. Użytkownik może modyfikować dane pacjenta. Po wciśnięciu przycisku „Save” wprowadzone zmiany zostaną zapisane. Pamiętaj, że zapisanych zmian nie można już cofnąć.

Ilustracja 7-8

Upewnij się, że wprowadzone dane są poprawne, a następnie wciśnij przycisk „Review”. Otworzy się okno oceny, podobne do okna próbkowania.

Ilustracja 7-9

1. Przedstawiony jest do dokładny czas pomiaru.

2. Przedstawiona jest tu długość próbkowania danego wyniku.

Pole ustawień

- Umożliwia przeanalizowanie danych i otrzymanie wyniku diagnozy.

Uwaga:

1. W oknie tym użytkownik może skorzystać z przycisku , aby zmienić tryb wydruku.

2. W oknie tym użytkownik może skorzystać z przycisku , aby rozpocząć drukowanie.

3. Jeśli w trakcie próbkowania nastąpi odłączenie elektrod, na wyświetlanej fali zostanie to oznaczone symbolem „*”.

4. Jeśli w trakcie próbkowania nastąpi przeciążenie elektrod, na wyświetlanej fali zostanie to oznaczone symbolem „+”.

7.5 Ustawienia daty i godziny

Na ekranie głównym, wciśnij przycisk  aby otworzyć okno ustawień daty i godziny.

Rysunek 7-10

W oknie tym użytkownik może wybrać parametr za pomocą przycisków    i dostosować ich wartości za pomocą przycisków . Można je również zmienić za pomocą ekranu dotykowego, co jest wygodne i szybkie.

7.6 Ustawienia systemowe

Na ekranie głównym wciśnij przycisk  aby otworzyć okno ustawień systemowych. Opcjonalne ustawienia każdego z parametrów przedstawiono w poniższej tabeli:

| Parametr |  | Opcje | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Back-light (Podświetlenie) |  | [30 Sekund]/[1 Minuta]/[2 Minuty]/[5 Minut]/[10 Minut]/[Zawsze Włączone] | Jeśli urządzenie nie rozpocznie pracy po upłynięciu wybranego czasu, wyłączone zostanie podświetlenie ekranu. Jeśli wybrano opcję „Zawsze Włączone”, podświetlenie nigdy nie będzie się automatycznie wyłączać. |
| Light-degree (Siła podświetlenia) |  | [10%]/[20%]/ [30%]/[40%]/[50%]/[60%]/[70%]/[80%]/[90%]/[100%] | Ustawienie to pozwala określić, jak silnie podświetlony będzie ekran urządzenia. |
| Auto Off (Autom. wyłączenie) |  | [Brak]/[1 Minuta]/[3 Minuty]/[5 Minut]/[10 Minut]/[15 Minut]/[30 Minut] | Jeśli urządzenie nie rozpocznie pracy po upłynięciu wybranego czasu, urządzenie automatycznie się wyłączy. Jeśli wybrano opcję „Brak”, urządzenie nigdy nie będzie się automatycznie wyłączać. |
| Low Power (niska moc) |  | [Brak]/[Tylko raz]/[Ciągle] | Ustawienie to zarządza sposobem alarmowania o niskim poziomie zasilania. Jeśli wybrano opcję „brak”, system nie będzie powiadamiał o niskim stanie zasilania. |
| AC filter (filtr prądu przemiennego) |  | [50Hz]/[60Hz] | Ustawienia parametrów filtra prądu przemiennego. |
| EMG filter (filtr zakłóceń elektromagnetycznych) |  | [25Hz]/[30Hz]/[35Hz]/[40 Hz]/[45Hz] | Ustawienia parametrów filtra zakłóceń elektromagnetycznych. |
| DFT filter (filtr linii bazowej) |  | [0.05Hz]/[0.5Hz]/[1Hz]/[0.15Hz]/[0.25Hz]/[0.32Hz]/[0.67Hz]/[0.01Hz] | Ustawienia parametrów filtra linia bazowej. |
| Low-pass filter (Filtr dolnoprzepustowy) |  | [OFF]/[75Hz]/[100Hz]/[150Hz] | Ustawienia parametrów filtra dolnoprzepustowego. |
| Language (Język) |  | [Angielski]/[Chiński], etc. | Umożliwia wybranie domyślnego języka systemowego. |
| Hospital (Szpital) |  | 0-64 znaki | Umożliwia podanie nazwy szpitala, wyświetlanej na raporcie. |
| Hearbeat Sound (Dźwięk rytmu serca) |  | WŁ./WYŁ. | Umożliwia włączenie i wyłączenie dźwięku sygnalizującego rytm serca. |
| K-B Sound (dźwięk klawiatury) |  | WŁ/WYŁ. | Po wybraniu opcji „ON”, urządzenie będzie wydawało dźwięk przy wciskaniu przycisków klawiatury. Po wybraniu opcji „OFF” urządzenie przestanie wydawać dźwięk. |
| Demo Mode (tryb demonstracyjny) |  | WŁ./WYŁ. | Po wybraniu opcji „ON”, urządzenie rozpocznie pracę w trybie demonstracyjnym. Po wybraniu opcji „OFF”, urządzenie wróci to trybu próbkowania. |
| Sync setup (Ust. synchronizacji) | Sync Mode (Tryb Synchr.) | [USB]/[Wi-Fi] | Ustawia tryb synchronizacji. |
|  | Sync Host (Host synchr.) | --- | Adres IP hosta synchronizacji. |
|  | Sync Port (Port synchr.) | Domyślny: 6000 | Ustawienia portu służącego do synchronizacji. |
|  | MAC Address (adres MAC) | --- | Aktualizowany automatycznie po podłączeniu. |
| Domyślne |  | Przywraca domyślne parametry wszystkich powyższych ustawień. |  |

7.7 Ustawienia próbkowania

Na ekranie głównym wciśnij przycisk  aby otworzyć okno ustawień próbkowania. Opcjonalne ustawienia każdego z parametrów przedstawiono w poniższej tabeli:

| Parametr | Opcje |  | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtr prądu przemiennego | WŁ./WYŁ. |  | Włącza i wyłącza filtr prądu przemiennego |
| Filtr zakłóceń elektromagnetycznych | WŁ/WYŁ. |  | Włącza i wyłącza filtr zakłóceń elektromagnetycznych |
| Filtr linii bazowej | WŁ./WYŁ. |  | Włącza i wyłącza filtr linii bazowej. |
| Styl wyświetlania | [1 elektroda]/[3 elektrody]/[6 elektrod]/[12 elektrod] |  | Ustawia sposób wyświetlania pomiarów EKG. |
| Sortuj elektrody | [format standardowy]/[format Cabrera] |  | Ustawia układ wyświetlanych elektrod. |
| Skala wyświetlania | [2.5mm/mV]/[5mm/mV]/[10mm/mV]/[20mm/mV]/[40mm/mV] |  | Ustawia skalę wyświetlanych pomiarów EKG. |
| Prędkość wyświetlania | [5mm/s]/[6.25mm/s]/[10mm/s]/[12.5mm/s]/[25mm/s]/[50mm/s] |  | Ustawia prędkość wyświetlanych pomiarów EKG. |
| Siatka tła | [Pokazuj]/[Nie pokazuj] |  | Włącza i wyłącza wyświetlanie siatki pod falą EKG. |
| Przedwczesne uderzenie | 0-100 |  | System wykorzysta wprowadzoną wartość jako standard dla oceny przedwczesnego uderzenia serca. |
| Czas zatrzymania | 1200-3000 |  | System wykorzysta wprowadzoną wartość jako standard dla oceny zatrzymanego uderzenia serca. |
| Częstoskurcz | 0-250 |  | System wykorzysta wprowadzoną wartość jako standard dla oceny zajścia częstoskurczu. |
| Rzadkoskurcz | 0-99 |  | System wykorzysta wprowadzoną wartość jako standard dla oceny zajścia rzadkoskurczu. |
| Domyślne |  | Przywraca domyślne parametry wszystkich powyższych ustawień. |  |

7.8 Ustawienia wydruku

Na ekranie głównym wciśnij przycisk   aby otworzyć okno ustawień wydruku. Opcjonalne ustawienia każdego z parametrów przedstawiono w poniższej tabeli:

| Parametr | Opcje | Opis |
| --- | --- | --- |
| Print Mode (tryb wydruku) | [Auto 12x1]/[Auto 6x2+1]/[Auto 6x2+1_H]/[Auto 6x2]/[Auto 6x2_H]/[Auto 3x4+1]/[Auto 3x4+2]/[Autolxl2]/[Rytm 12]/[Rytm 10]/[Rytm 8]/ [Rytm 6] | System wykorzysta wprowadzoną wartość jako domyślny tryb drukowania. |
| Lead Gain (skala wydruku) | [Smart]/Current] | System wykorzysta wprowadzoną wartość jako skalę wydruku. Wybór „Smart” sprawi, że system automatycznie dostosuje skalę do wysokości papieru; „Current” wykorzysta bieżącą skalę wyświetlania. |
| Auto Strip (autom. pasek) | [2.5 sec]/[3 sec]/[4 sec]/[5]/[6 sec]/[8 sec]/[10sec]/[15 sec]/[20 sec]/[25 sec] | System wykorzysta wprowadzoną wartość jako czas wydruku każdego paska. |
| Rhythm (Rytm) | [10 sec]/[15 sec]/[20 sec]/[25 sec]/[30 sec] | Gdy parametr “Print Mode” ustawiony jest na „Rhythm 12”, „Rhythm 10”, „Rhythm 8” lub „Rhythm 6”, system wykorzysta wprowadzoną wartość jako czas wydruku każdej fali. |
| Average QRS (Przeciętne QRS) | [3x4+Mark]/[3x4]/[NotPrint] | Gdy parametr “Print Mode” ustawiony jest na „Auto” lub „Rhythm”, system wykorzysta wprowadzoną wartość jako czas wydruku przeciętnej fali QRS. |
| Auto-Diagnosis (autom. diagnoza) | [All]/[Only Data]/[Only Conclusion]/[Not Print] | Diagnoza składa się z danych i wniosku, które mogą być osobno włączone i wyłączone przez użytkownika. |
| Period (Długość trwania) | [Off]/[per 1 min]/[per 2 min] | Podczas akwizycji danych EKG, system automatycznie aktywuje wydruk zgodnie z wybranym interwałem czasowym. Gdy ustawiony jest ręczny tryb drukowania, przyjęty zostanie format „Auto 12 x 1”, a w pozostałych przypadkach – format zgodny z bieżącymi ustawieniami. |
| Print Device (Urządzenie drukujące) | [Inside]/[Outside A4] | Wybierz wydruk fali EKG za pomocą wbudowanej drukarki termicznej lub urządzenia podłączonego przez złącze USB. |
| Print Depth (Głębokość wydruku) | [1]/[2]/[3]/[4] | Ustaw pożądaną głębię wydruku. |
| Timing Marker (znacznik czasu) | ON/OFF | Ustaw, czy na wydruku umieszczony ma być znacznik czasu. |
| Arrhythmia (Arytmia) | ON/OFF | Włącz lub wyłącz analizę arytmii. |

Uwaga 1: Ustawienia automatycznego paska, rytmicznego paska, przeciętnego QRS, automatycznej diagnozy i czasu są jedynie opcjonalne w trybie automatycznym i rytmu.

Uwaga 2: Jeśli czas wydruku wynosi mniej niż 5s, czas próbkowania i analizy wyniesie 8s; jeśli czas wydruku wynosi 5s lub więcej,  czas próbkowania i analizy wyniesie tyle samo co czas wydruku.

W oknie ustawień wydruku, wybierz opcję „Adv-opr”, aby otworzyć okno zaawansowanych ustawień. Opcjonalne ustawienia każdego z parametrów przedstawiono w poniższej tabeli:

| Parametr | Opcje | Opis |
| --- | --- | --- |
| Auto-Print (Autom. wydruk) | ON/OFF (WŁ./WYŁ.) | Umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego drukowania |
| Data Type (rodzaj danych) | [Przed wydrukiem]/[Po wydruku] | Umożliwia uruchamianie wydruku przed lub po wciśnięciu przycisku PRINT |
| Rytm 1 | [I]/[II]/[III]/[aVR]/[aVL]/[aVF]/[V1]/[V2]/[V3]/[V4]/[V5]/[V6] | Wybierz rytm elektrod wykorzystywany do wydruku w trybie rytmu. |
| Rytm 2 | [I]/[II]/[III]/[aVR]/[aVL]/[aVF]/[V1]/[V2]/[V3]/[V4]/[V5]/[V6] | Wybierz tryb „Auto 3*4+2” aby drukować w trybie rytmu. |
| Nazwa wyniku | Domyślnie: [Wyniki] | Ustaw nazwę drukowanych wyników |
| Physician (lekarz) | [Lekarz]/[Specjalista] | Ustaw podpis lekarza w drukowanym raporcie |

7.9 Umieszczanie elektrod.

Wciśnij przycisk, aby przejrzeć schematyczny diagram rozmieszczenia elektrod zgodnie ze standardem europejskim, jak pokazano poniżej:

Rysunek 7-11

Poniżej pokazano rozmieszczenie zgodne ze standardem amerykańskim:

Rysunek 7-12

Wciśnij przycisk "Std 12", aby zmienić parametr schematycznego diagramu między "Std 12" a "Add 6". Wciśnij przycisk „Return”, aby opuścić to okno.

7.10 O systemie

Na głównym ekranie, wciśnij przycisk , aby przejrzeć poniższe informacje o urządzeniu:

- Wersja aplikacji: numer bieżącej wersji oprogramowania.

- Informacja systemowa: parametr ten umożliwia zapoznanie się z informacjami o systemie zarządzającym urządzeniem.

- Powrót: przycisk ten umożliwia zamknięcie okna.

Rozdział 8 Rozwiązywanie problemów

8.1 Automatyczne wyłączenie

- Bateria jest bliska wyczerpania, co powoduje uruchomienie zabezpieczeń przeciwko głębokiemu rozładowaniu.

- Napięcie zasilającego prądu przemiennego jest zbyt wysokie, co powoduje uruchomienie zabezpieczeń przeciwko przepięciu.

8.2 Zakłócenia prądu przemiennego

- Czy urządzenie zostało poprawnie uziemione?

- Czy elektrody zostały poprawnie podłączone?

- Czy elektrody i skóra zostały pokryte wystarczającą ilością żelu przewodzącego?

- Czy metalowe łózko zostało poprawnie uziemione?

- Czy pacjent dotyka ścian lub metalowych części łóżka?

- Czy pacjent dotyka innych ludzi?

- Czy w pobliżu działa urządzenie elektryczne wysokiego napięcia?

- Przykładami może być aparat rentgenowski, urządzenie ultradźwiękowe, etc.

Uwaga: Jeśli zakłócenia nie mogą być wyeliminowane powyższymi metodami, należy skorzystać z filtra prądu przemiennego.

8.3 Zakłócenia elektromagnetyczne

- Czy pomieszczenie jest komfortowe?

- Czy pacjent jest zdenerwowany?

- Czy łóżko jest wąskie?

- Czy pacjent rozmawia w trakcie pomiaru?

- Czy elektrody są przymocowane zbyt mocno?

Uwaga: Jeśli zakłócenia nie mogą być wyeliminowane powyższymi metodami, należy skorzystać z filtra zakłóceń elektromagnetycznych. Rejestrowana fala EKG będzie nieco złagodzona.

8.4 Dryf linii podstawowej

- Czy elektrody są solidnie przymocowane?

- Czy elektrody i przewody są solidnie przymocowane?

- Czy elektrody i skóra zostały przeczyszczone i pokryte wystarczającą ilością żelu przewodzącego?

- Czy dryf został spowodowany przez ruchy lub oddech pacjenta?

- Czy elektrody lub ich przewody są w złym stanie?

Uwaga: Jeśli zakłócenia nie mogą być wyeliminowane powyższymi metodami, należy skorzystać z filtra dryfu linii bazowej.

8.5 Lista rozwiązań problemów

| Zdarzenie | Przyczyna błędu | Rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| Zbyt duże zakłócenia, chaotyczna fala EKG. | - Przewód uziemiający nie jest poprawnie podłączony. - Przewody nie są poprawnie podłączone. - Wystąpiło zakłócenie prądu przemiennego. - Pacjent jest zdenerwowany i nie może przestać mówić. | - Sprawdź przewód zasilający i przewody elektrod. - Pozwól pacjentowi przygotować się na pomiar. |
| Warkotanie | - Znaczące zakłócenia prądu przemiennego. - Pacjent jest nerwowy, a zakłócenia elektromagnetyczne są znaczące. | - Zwiększ jakość pomieszczenia. - Jeśli łóżko jest wykonane ze stali, wymień je. - Przewód zasilania i przewód elektrod nie powinny się stykać lub być zbyt blisko siebie. |
| Nieregularna fala, duże wzniesienia i obniżenia, prosty kształt | - Złe przewodzenie elektrod. - Niski stan baterii. - Złe połączenie między elektrodami a skórą pacjenta. - Niestabilne połączenie między przewodami a wtykami urządzenia. - Złe połączenie między elektrodami a ich przewodami. | - Korzystaj z alkoholu wysokiej jakości. - Przeczyść elektrodę i skórę pacjenta alkoholem. - Naładuj baterię. |
| Dryf linii bazowej | - Niska moc. - Poruszanie się pacjenta. | - Naładuj baterię. - Zadbaj, by pacjent się nie poruszał. |
| Niewyraźna fala | - Niska moc baterii. - Powierzchnia głowicy drukarki jest zabrudzona. - Problem z papierem do drukowania. | - Naładuj baterię. - Odetnij zasilanie, wyczyść głowicę drukarki alkoholem i przetrzyj na sucho. - Wymień termiczny papier do drukowania na wskazany przez producenta. |

Rozdział 9 Obsługa techniczna

9.1 Bateria

9.1.1 Urządzenie zostało zaprojektowane z wbudowaną, zabezpieczoną przed zalaniem i niewymagającą konserwacji ładowalną baterią litową oraz systemem monitorującym jej automatyczne ładowanie i rozładowywanie. Gdy urządzenie podłączone jest to źródła prądu przemiennego, po włączeniu zasilania bateria zacznie być ładowana automatycznie. Stan baterii wyświetlany jest po prawej stronie wyświetlacza LCD, jak pokazano w tabeli 9-1. Po całkowitym rozładowaniu bateria potrzebuje 4,5 godziny aby ponownie osiągnąć 90% załadowania i 5 godzin, by w pełni ją naładować.

Tabela 9-1 Wskaźnik stanu baterii

| Nr | Ikona | Opis |
| --- | --- | --- |
| a |  | Stan baterii jest nieznany, ikona zazwyczaj pojawia się około minuty po uruchomieniu. |
| b |  | Urządzenie korzysta ze źródła prądu przemiennego, a bateria jest w pełni naładowana lub wyjęta z urządzenia. |
| c |  | Urządzenie korzysta z baterii, a ta jest w pełni naładowana. |
| d |  | Urządzenie korzysta z baterii, a ta jest naładowana w 3/4. |
| e |  | Urządzenie korzysta z baterii, a ta jest naładowana w połowie. |
| f |  | Urządzenie korzysta z baterii, a ta jest naładowana w 1/4. |
| g |  | Urządzenie korzysta z baterii, a ta jest bliska rozładowania. |

Uwaga: Podczas ładowania baterii, status wskaźnika zmienia się od ikony f do ikony c.

9.1.2 Gdy bateria jest w pełni naładowana, urządzenie będzie w stanie drukować przez trzy godziny lub pozostawać przez ponad 10 godzin w trybie czuwania. Gdy urządzenie jest zasilane przez baterię, na wyświetlaczu LCD wyświetlana będzie ikona baterii, pokazująca pięć różnych możliwych stanów naładowania baterii. Gdy stan naładowania baterii jest zbyt niski, by kontynuować pracę urządzenia, urządzenie automatycznie się wyłączy, aby uniknąć permanentnego uszkodzenia baterii.

Uwaga: Powyższe dane otrzymano poprzez druk w trybie demonstracyjnym w środowisku testowym o temperaturze 25 °C, prędkości 25 mm/s i skali 10 mm/mV. Przy faktycznym użytkowaniu, czas pracy może być inny ze względu na warunki pracy i otoczenia.

9.1.3 Bateria powinna zostać w pełni naładowana wkrótce po rozładowaniu. Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu, należy ponownie ładować baterię co 3 miesiące, co pomoże wydłużyć życie baterii.

9.1.4 Gdy niemożliwe jest ponowne naładowanie baterii lub praca przez dłużej niż 10 minut po pełnym jej naładowaniu, należy wymienić baterię.

Uwaga

- Nie podejmuj samodzielnych prób wymontowania wbudowanej baterii. Wymiana baterii powinna być przeprowadzona przez profesjonalny personel serwisowy autoryzowany przez producenta i należy wymienić ją na ładowalną baterię zapewnioną przez producenta.

- Nie przytykaj przewodów bezpośrednio do dodatnich i ujemnych złączy baterii, gdyż może to spowodować pożar.

- Nie korzystaj z baterii blisko źródeł ognia lub w środowiskach, których temperatura przekracza 60 °C. Nie podgrzewaj baterii, nie wrzucaj jej do ognia ani wody i unikaj zalania jej wodą.

- Nie przebijaj ani nie uderzaj baterii ani nie próbuj jej uszkodzić w żaden inny sposób. Mogłoby to spowodować jej przegrzanie, emisję dymu, deformację lub poparzenie.

- Trzymaj się z daleka od baterii, gdy zdaje się cieknąć lub emitować nieprzyjemny zapach. Jeśli elektrolit baterii wycieknie na twoją skórę lub ubranie,  natychmiast przeczyść je wodą. Jeśli elektrolit dostanie się do twoich oczu, nie przecieraj ich, natychmiast przepłukaj je wodą i skontaktuj się z lekarzem.

- Jeśli bateria przekroczy swój termin żywotności, lub pojawią się na niej deformacje, .przebarwienia lub zapach, przestań z niej korzystać i zutylizuj ją zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

9.2 Papier do wydruków

Aby zapewnić jakość wydruku fali EKG, korzystaj z termicznego papieru do wydruków do przetwarzania z wysoką prędkością zapewnionego przez lub określonego przez producenta. Jeśli korzystasz z innego papieru, wydruk fali EKG może być niewyraźny i wyblakły, a papier nie być gładki. Może to nawet doprowadzić do zwiększenia zużycia urządzenia i skrócenie czasu życia jego istotnych komponentów, takich jak głowica drukarki. Aby dowiedzieć się jak kupić właściwy papier do wydruków, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub producentem. Zachowaj ostrożność!

9.2.1 Surowo wzbronione jest korzystanie z papieru do wydruków pokrytego woskiem, lub w kolorach szarym lub czarnym. Może to doprowadzić do przyczepienia się wosku do nagrzanej części głowicy, prowadząc do niestandardowej pracy lub uszkodzenia głowicy.

9.2.2 Wysoka temperatura, wilgoć i silne promienie słoneczne mogą doprowadzić do przebarwienia papieru do wydruków. Upewnij się, że papier do wydruków przechowywany jest w suchym i zimnym miejscu.

9.2.3 Nie umieszczaj papieru do wydruków od światłem fluorescencyjnym przez dłuższy czas, gdyż może to wpłynąć na rezultat wydruku.

9.2.4 Nie przechowuj papieru do wydruków razem z plastikiem PCV, gdyż może to doprowadzić do przebarwienia papieru.

9.2.5 Korzystaj z papieru o określonych wymiarach. Papier do wydruków niespełniający powyższych wymogów może doprowadzić do uszkodzenia termicznej głowicy drukującej lub silikonowej rolki.

9.3 Konserwacja po zakończeniu pracy

9.3.1 Wciśnij przycisk  , aby wyłączyć urządzenie.

9.3.2. Odłącz przewód zasilający i przewody elektrod. Przy odłączaniu, trzymaj przewód za końcówkę i nie próbuj wyciągać ich siłą.

9.3.3 Wyczyść urządzenie i jego akcesoria, a następnie zasłoń je przed kurzem.

9.3.4 Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu, unikając silnych wibracji podczas jego przenoszenia.

9.3.5 Podczas czyszczenia urządzenia nie zanurzaj go w środku czyszczącym. Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz je od źródła prądu. Korzystaj z neutralnych detergentów lub środków czyszczących. Nie korzystaj z żadnych detergentów ani środków dezynfekujących zawierających alkohol.

9.4 Elektrody i ich przewody

9.4.1 Stan połączenia przewodów elektrod może być wykryty za pomocą multimetru. Upewnij się, że wszystkie przewody elektrod są dobrze podłączone, zgodnie z poniższą tabelą. Rezystancja każdego z nich od wtyku elektrody do wtyku przewodu powinna być niższa niż 10Ω. Regularnie sprawdzaj stan przewodów. Uszkodzenia przewodów elektrod mogą spowodować wyświetlenie fałszywej fali swojej, lub wszystkich elektrod EKG. Przewody elektrod można czyścić neutralnym rozpuszczalnikiem. Nie korzystaj z detergentów ani środków bakteriobójczych zawierających alkohol (nie zanurzaj przewodów w cieczach podczas ich czyszczenia).

Uwaga: Rezystancja przewodu elektrod z zabezpieczeniem przeciwko wyładowaniom defibrylacyjnym wynosi około 10Ω.

Tabela 9-2 Tabela rozmieszczenia przewodów i rozmieszczenia ich złącz

| Mark | L | R | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | F | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pin position | 10 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 |

9.4.2 Zginanie lub wiązanie w supły mogą skrócić czas życia przewodu elektrod.

9.4.3 Gdy z niego korzystasz, najpierw wyprostuj przewód elektrod. Elektrody należy należycie przechowywać. Po długim czasie użytkowania, powierzchnia elektrod może ulec utlenieniu i przebarwieniu z powodu korozji i innych czynników, co może wpłynąć na akwizycję danych. W takim przypadku należy wymienić elektrodę.

9.5 Rolka silikonowa

Silikonowa rolka drukarki powinna być gładka i niezaplamiona, inaczej może wpłynąć na zapisy EKG. Aby usunąć zaplamienia z rolki, skorzystaj z czystej, miękkiej szmatki nasączonej małą ilością alkoholu, aby przetrzeć ją poziomymi ruchami, obracając rolkę drugą ręką, aż do wyczyszczenia jej.

9.6 Czyszczenie termicznej głowicy drukarki

Zanieczyszczenia i kurz na powierzchni głowicy mogą wpłynąć na czytelność wydruku. Aby wyczyścić powierzchnię głowicy, otwórz pokrywę komory na papier po wyłączeniu urządzenia. Przetrzyj delikatnie jej powierzchnię za pomocą czystej, miękkiej szmatki nasączonej małą ilością alkoholu. W przypadku trudnych do usunięcia plam, zwilż je małą ilością alkoholu, a następnie przetrzyj miękką szmatką. Nie używaj twardych przedmiotów, które mogłyby zarysować powierzchnię głowicy, gdyż mogłoby doprowadzić to do jej usunięcia. Zaczekaj na wyparowanie alkoholu, a potem zamknij pokrywę komory na papier. Przy typowym wykorzystywaniu urządzenia, głowicę należy czyścić co miesiąc.

9.7 Wymiana bezpiecznika

Skorzystaj ze śrubokręta krzyżakowego, aby usunąć uchwyt bezpiecznika w kierunku oznaczonym strzałką (przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara) i wymień uszkodzony bezpiecznik na nowy, zapewniony przez lub zatwierdzony przez producenta. Dokręć uchwyt bezpiecznika w przeciwnym kierunku, aby powolnie go przymocować. Metodę wymiany bezpiecznika przedstawiono na ilustracji 9-1:

Ilustracja 9-1 Wymiana bezpiecznika

Uwaga:

- Jeśli bezpiecznik ponownie zostanie przepalony po wymianie na bezpiecznik o takiej samej specyfikacji, oznaczać to może inne problemy z urządzeniem. Odłącz je od źródła zasilania i skontaktuj się z centrum serwisowym lub obsługi klienta naszej firmy.

- Wciśnij uchwyt bezpiecznika w dół i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak pokazano na ilustracji 9-1. Po wymianie uszkodzonego bezpiecznika na nowy, wciśnij uchwyt bezpiecznika w dół i obróć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

9.8 Utylizacja produktu

Utylizacja opakowań, baterii i samego urządzenia po przekroczeniu jego okresu życia powinna przebiegać zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami, a użytkownicy powinni wspierać ich sortowanie i recykling.

9.9 Inne

Nie otwieraj pokrywy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem. Schematy elektryczne urządzenia i lista kluczowych części są dostępne tylko dla stacji serwisowych i personelu serwisowego autoryzowanego przez naszą firmę. Produkt jest urządzeniem pomiarowym. Użytkownik powinien przesłać urządzenie do desygnowanej narodowej instytucji przeprowadzającej inspekcje, zgodnie z wymogami narodowej procedury weryfikacji metrologicznej. Urządzenie powinno być przeglądane przynajmniej raz do roku, a wszystkie akcesoria powinny regularnie podlegać przeglądom i konserwacji (przynajmniej raz na sześć miesięcy).

Rozdział 10 Lista pakunkowa i akcesoria

10.1 Akcesoria towarzyszące

Gdy urządzenie jest przysyłane z fabryki, nienaruszone opakowanie powinno zawierać następujące elementy, wyliczone w tabeli 10-1:

Tabela 10-1 Lista pakunkowa i akcesoria

| Nazwa | Ilość |
| --- | --- |
| Elektrokardiograf | 1 szt. |
| Elektrody klatki piersiowej (z przyssawką/przylepne) | 1 zestaw (6 szt.) |
| Elektrody kończyn (klipsy mocujące) | 1 zestaw (4 szt.) |
| Przewód elektrod EKG | 1 szt. |
| Przewód wyrównujący potencjały | 1 szt. |
| Przewód zasilający | 1 szt. |
| Instrukcja użytkownika | 1 szt. |
| Papier do wydruków | 1 szt. |

10.2 Informacje dodatkowe

10.2.1 Stosuj się do poleceń na opakowaniu dotyczących jego otwierania.

10.2.2 Po rozpakowaniu urządzenia, sprawdź zgodność akcesoriów i dokumentów z listą pakunkową, a potem sprawdź stan urządzenia.

10.2.3 Jeśli zawartość opakowania nie jest zgodna z listą, lub urządzenie nie działa poprawnie, natychmiast skontaktuj się z nami.

10.2.4 Korzystaj z akcesoriów dostarczanych przez naszą firmę, inaczej zmniejszona może być wydajność i bezpieczeństwo urządzenia. Jeśli konieczne jest skorzystanie z akcesoriów dostarczanych przez producenta, skonsultuj się najpierw z działem usług posprzedażowych, lub producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za potencjalne szkody.

10.2.5 Opakowanie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek ponownego wykorzystania przy oddawaniu urządzenia do serwisowania lub napraw.

Załącznik I Przewodnik po pomiarach i interpretacji automatycznego EKG

- Wstęp

Załącznik ten opisuje funkcjonalność automatycznych pomiarów i interpretacji EKG. Wyjaśnia on konkretną metodę ich implementacji, algorytmy i formuły związane z tymi funkcjami oraz wyniki automatycznych pomiarów i ich interpretacji.

Zgodnie z wymogami normy IEC60601-2-51:2003 Medyczne urządzenia elektryczne — Część 2-51: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z podstawowymi wymaganiami technicznymi rejestrujących i analizujących elektrokardiografów jednokanałowych i wielokanałowych, część 50 Dokładność danych roboczych, załącznik ten opisuje proces weryfikacji i rezultaty automatycznej interpretacji danych.

- Parametry automatycznego pomiaru i interpretacji

Poniżej wylistowano parametry pomiaru i interpretacji wymagające wyjaśnień:

  - Parametry pomiaru

| Nr | Parametr | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rytm serca | bpm |
| 2 | Interwał PR | ms |
| 3 | Okres P | ms |
| 4 | Okres QRS | ms |
| 5 | Okres T | ms |
| 6 | QT/QTc | ms |
| 7 | Oś elektryczna P/QRS/T | stopnie |
| 8 | R(V5)/S(V1 | mV |
| 9 | R(V5)+S(V1) | mV |

2.2 Parametry interpretacji

| Nr | Parametr |
| --- | --- |
| 1 | Brak nietypowych odchyleń |
| 2 | Tryb sinusoidy Rzadkoskurcz |
| 3 | Tryb sinusoidy Częstoskurcz |
| 4 | Hipertrofia lewego przedsionka |
| 5 | Hipertrofia prawego przedsionka |
| 6 | Hipertrofia obu przedsionków |
| 7 | Niskie napięcie QRS |
| 8 | Elektryczna oś serca nieodchylona |
| 9 | Odchylenie osi elektrycznej serca w lewo |
| 10 | Odchylenie osi elektrycznej serca w prawo |
| 11 | Kompletny blok prawej odnogi pęczka Hisa |
| 12 | Kompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa |
| 13 | Niekompletny blok prawej odnogi pęczka Hisa |
| 14 | Niekompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa |
| 15 | V1 przedstawia typ RSR |
| 16 | Blok przedniej gałęzi lewej odnogi |
| 17 | Blok tylnej gałęzi lewej odnogi |
| 18 | Przerost ścian lewej komory serca |
| 19 | Przerost ścian prawej komory serca |
| 20 | Blok przedsionkowo-komorowy I |
| 21 | Wczesny zawał przednio-przegrodowy |
| 22 | Możliwy ostry zawał przednio-przegrodowy |
| 23 | Zaawansowany zawał przednio-przegrodowy |
| 24 | Wczesny zawał przedniej ściany serca |
| 25 | Możliwy ostry zawał przedniej ściany serca |
| 26 | Zaawansowany zawał przedniej ściany serca |
| 27 | Wczesny rozległy zawał przedniej ściany serca |
| 28 | Możliwy ostry zawał przedniej ściany serca |
| 29 | Zaawansowany zawał przedniej ściany serca |
| 30 | Wczesny zawał mięśnia sercowego |
| 31 | Ostry zawał mięśnia sercowego |
| 32 | Zaawansowany zawał mięśnia sercowego |
| 33 | Wczesny zawał przednio-boczny serca |
| 34 | Możliwy ostry zawał przednio-boczny serca |
| 35 | Zaawansowany zawał przednio-boczny serca |
| 36 | Wczesny zawał serca z uniesieniem odcinka ST |
| 37 | Możliwy ostry zawał serca z uniesieniem odcinka ST |
| 38 | Zaawansowany zawał serca z uniesieniem odcinka ST |
| 39 | Wczesny zawał ściany dolnej serca |
| 40 | Możliwy ostry zawał dolnej ściany serca |
| 41 | Zaawansowany zawał dolnej ściany serca |
| 42 | Wczesny zawał dolno-boczny serca |
| 43 | Możliwy ostry zawał dolno-boczny serca |
| 44 | Zaawansowany zawał dolno-boczny serca |
| 45 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia serca przednio-przegrodowego |
| 46 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia przedniej ściany serca |
| 47 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane rozległe niedokrwienie mięśnia sercowego |
| 48 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia sercowego |
| 49 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie przednio-bocznego mięśnia serca |
| 50 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST |
| 51 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia dolnej ściany serca |
| 52 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie dolno-bocznego mięśnia serca |
| 53 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia serca przednio-przegrodowego |
| 54 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia przedniej ściany serca |
| 55 | Obniżenie odcinka ST, rozległe niedokrwienie mięśnia przedniej ściany serca |
| 56 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia sercowego |
| 57 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie przednio-bocznego mięśnia serca |
| 58 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST |
| 59 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia tylnej ściany serca |
| 60 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie dolno-bocznego mięśnia serca |

2.3 Przewidziane zastosowanie

Poniżej przedstawiono zamierzonego zastosowania funkcji automatycznego pomiaru i interpretacji EKG:

| Zastosowanie i diagnoza | Wykrywanie nietypowej pracy ludzkiego serca, parametry pomiarów odpowiadają powyższym opisom. |
| --- | --- |
| Osoby: | Nastolatkowie i dorośli, zakres wieku: 12-87 |
| Miejsce zastosowania | Szpitale |
| Dokładność | Dokładność tych funkcji odzwierciedlona jest przez równowagę czułości i swoistości. |
| Inne | Funkcja ta nie uruchamia podczas użytkowania żadnego ostrzeżenia, dlatego powinna być obsługiwana przez profesjonalny lub przeszkolony personel. |

- Opis algorytmu

Sekcja ta opisuje algorytm, formuły i warunki oceny dla parametrów interpretacyjnych związanych z funkcjonalnością automatycznego pomiaru i interpretacji danych EKG.

Fala EKG otrzymana z synchronizacji zestawu 12 elektrod zostaje przepuszczona przez filtr (prądu przemiennego, zakłóceń elektromagnetycznych, dryfu linii bazowej - jeśli jest włączony) i trafia do modułu automatycznego pomiaru i interpretacji danych.

Moduł automatycznego pomiaru i interpretacji danych składa się w głównej mierze z procesów służących odnalezieniu impulsu sercowego, początku i końca poszczególnych fal, obliczeniu amplitudy, obliczeniu parametrów i ich interpretacji w oparciu o znane parametry.

Przepływ pracy pokazano poniżej:

3.1 Znajdź lokację impulsu serca

1) Wstępne przetwarzanie danych: ustal wartość absolutną trendu nachylenia dla każdej z elektrod; następnie nałóż na siebie wszystkie te wartości absolutne i nakreśl nałożone na siebie wartości na wykres absolutnej wartości trendu nachylenia.

2) Wygładzanie grafu za pomocą filtra o przeciętnej szerokości 80 ms, aby otrzymać analityczne źródło danych DDD.

3) Odnalezienie lokacji impulsu serca, ustalenie wstępnego progu poszukiwania, przeszukiwanie danych w analitycznym źródle DDD i porównanie ich z wartością progową:

Gdy wartość danej przewyższa wartość progową, może być początkiem kompleksu QRS.

Jeśli odstęp od poprzedniego kompleksu QRS do obecnej lokacji wynosi mniej niż 150 ms, zwróć tę lokację.

W innym wypadku, przyjmij 1/4 wartości progowej jako odniesienia i znajdź początek kompleksu QRS w obrębie 100 ms od obecnej lokacji.

Gdy wartość danej jest niższa od wartości progowej, może być końcem kompleksu QRS. Przyjmij 1/4 wartości progowej jako odniesienia i znajdź koniec kompleksu QRS.

Jeśli kompleks QRS jest szeroki, odrzuć go. W innym przypadku, zapisz kompleks QRS.

4) Oznaczenie lokacji: po znalezieniu kompleksu QRS, znajdź punk maksymalnej wartości pomiędzy początkiem a końcem pierwotnych danych EKG i oznacz go jako lokację impulsu serca.

5) Dynamiczne dostosowanie wartości progowej: po odnalezieniu lokacji impulsu lokacji serca, skorzystaj z jej wartości, aby dynamicznie dostosowywać wartość progową. Zdefiniuj wartość progową jako 1/3 średniej trzech najbliższych impulsów serca.

6) Po odnalezieniu lokacji impulsu sercowego, przelicz interwał RR i dodaj go do poprzednich interwałów RR, a następnie oblicz liczbę zsumowanych interwałów RR.

7) Kontynuuj przeszukiwanie do końca danych i oblicz globalną średnią wartość interwałów RR.

3.2 Znajdź początek/koniec każdej z fal

Początek/koniec kompleksu QRS został określony podczas opisanego powyżej procesu lokalizacji impulsu serca, lecz głównie by wspomóc odnajdywanie lokacji impulsu; w dodatku, lokacja ta jest wyszukiwana na podstawie wartości progowej nachylenia, która jest niedokładna. W tym przypadku, początek/koniec kompleksu QRS określony jest precyzyjnie na podstawie znalezionej lokacji impulsu serca.

Nazwij lokację impulsu serca na piku fali R.

1. Odczytaj dane

1) Przeczytaj jedną daną kompleksu QRS: przyjmij pik fali R jako punkt odniesienia, zlokalizuj ją na oryginalnym pliku EKG, odczytaj dane zawierające kompleks QRS.

2) Przetwarzanie: nałóż bezpośrednią wartość nachylenia dla sygnału 12 elektrod.

3) Skorzystaj z przetworzonych danych, aby przeszukać całość kompleksu QRS, w części po falach P i T.

4) Odczytaj kolejną daną kompleksu QRS, powtórz kroki 2 i 3, aż zakończona zostanie analiza całego kompleksu QRS.

2. Znajdź kompleks QRS.

1) Oblicz wartość progową dla fali S: znajdź minimalną wartość w obrębie 200 ms od piku fali R i przyjmij wartość przewyższającą wartość minimalną o 0,4 jako wartość progową służącą do odnalezienia końca fali S.

2) Znajdź początek fali Q: przyjmij 0,5 za wartość progową, przeszukaj dalsze dane zaczynając od fali R, w punkcie poniżej wartości progowej, w obrębie 0 ms - 200 ms przed początkiem fali R; będzie to początek fali Q.

3) Znajdź koniec fali S: szukaj wstecz, zaczynając od początku fali R, w punkcie poniżej wartości progowej końca fali S, w obrębie 0 ms - 200 ms przed pikiem fali R; będzie to początek fali S.

3. Odnajdź falę P.

1) Pik fali P: odnajdź maksymalną wartość w obrębie 30 ms - 100 ms przed rozpoczęciem fali Q, tymczasowo oznacz ten punkt jako pik fali P.

2) Odnajdź koniec fali P: odnajdź minimalną wartość między pikiem fali P a początkiem fali Q; wartość progowa jest o 0,05 większa od minimalnej wartości. Skorzystaj z niej, aby odnaleźć koniec fali P.

3) Odnajdź koniec fali P: odnajdź minimalną wartość w obrębie 150 ms przed pikiem fali P; wartość progowa jest o 0,06 większa od minimalnej wartości. Skorzystaj z niej, aby odnaleźć początek fali P.

4)Jeśli odnaleziona fala P jest wąska, zbadaj ją za pomocą poniższej procedury.

5) Zmień zakres wyszukiwania z 30 ms - 100 ms do 100 ms - 350 ms w kroku 1, a następnie powtórz kroki 1-4.

6) Jeśli odnaleziona w ten sposób fala P wciąż jest wąska, oznacza to, że fala P w tym przypadku nie istnieje.

4. Odnajdź falę T.

1) Pik fali T: odnajdź maksymalną wartość w obrębie 30 ms - 300 ms po końcu kompleksu QRS i zapisz ją jako pik fali T.

2) Wartość progowa początku fali T: odnajdź minimalną wartość w obrębie 0 ms - 100 ms po końcu kompleksu QRS, suma wartości minimalnej i 1/10 wartości piku fali T stanowi wartość progową, umożliwiającą odnalezienie początku fali T.

3) Wartość progowa końca fali T: odnajdź minimalną wartość w obrębie 200 ms po piku fali T, suma wartości minimalnej i 1/10 wartości piku fali T stanowi wartość progową, umożliwiającą odnalezienie końca fali T.

4) Odnajdź początek fali T: w zakresie pomiędzy wartością minimalną określoną w kroku 2, a pikiem fali T, znajdź punkt poniżej wartości progowej początku fali T - punkt ten stanowi początek fali T.

5) Odnajdź koniec fali T: w zakresie pomiędzy wartością minimalną określoną w kroku 3, a pikiem fali T, znajdź punkt poniżej wartości progowej końca fali T - punkt ten stanowi koniec fali T.

- Wyjaśnienie segmentu ekwipotencjalnego

Podczas wyszukiwania kompleksu QRS, algorytm ten korzysta z metody analitycznej nakładania na siebie nachyleń danych wszystkich elektrod, dzięki czemu segmenty ekwipotencjalne znajdujące się przed i po kompleksie QRS są częściowo uwzględnione w punktach początkowym i końcowym kompleksu QRS. Zależny jest od liczby sygnałów elektrod posiadających segmenty ekwipotencjalne. Jeśli istnieje więcej sygnałów zawierających segmenty ekwipotencjalne, nachylenie po superpozycji zmniejszy się, ciężko więc osiągnąć wartość progową, a tylko mała część segmentów ekwipotencjalnych uwzględniana jest w punktach początkowym i końcowym kompleksu QRS. Z drugiej strony, jeśli mniej sygnałów elektrod zawiera segmenty ekwipotencjalne, większa ich część będzie uwzględniona w punktach początkowym i końcowym kompleksu QRS. Jednak w każdym przypadku, segmenty ekwipotencjalne znajdujące się przed i po kompleksie QRS są częściowo uwzględnione w punktach początkowym i końcowym kompleksu QRS.

3.3 Pomiar amplitudy

Po odnalezieniu pozycji każdej z fal, czyli początku i końca fali P, kompleksu QRS i fali T, poniższa metoda umożliwia odnalezienie fal P, Q, R, S, ST oraz T każdej z elektrod.

1. fala P

Oblicz przeciętną wartość danych 20 ms przed rozpoczęciem fali P i przyjmij ją jako wartość bazową fali P.

Odnajdź wartość maksymalną pomiędzy punktem początkowym i końcowym fali P; różnica między wartością maksymalną i bazową powinna być równa amplitudzie fali P.

2. Fala Q/R/S

Oblicz przeciętną wartość danych 10-30 ms przed rozpoczęciem kompleksu QRS i przyjmij ją jako wartość bazową kompleksu QRS. Znajdź punkty graniczne przekraczające wartość bazową między punktem początkowym fali Q a punktem końcowym fali S. Wszystkie sąsiadujące ze sobą punkty graniczne tworzą sub-falę. Określ czy poszczególne sub-fale są rozpoznawalną falą minimalną (patrz: poniższa definicja). Jeśli są rozpoznane jako fala minimalna, najpierw zidentyfikuj jej kierunek. Jeśli znajduje się ponad wartością bazową QRS, jest ona falą R, a jeśli znajduje się poniżej wartości bazowej, jest falą Q lub S. Znajdź wartość krańcową tej fali, a różnica między wartością krańcową a bazową stanowić będzie amplitude fal Q/R/S.

Uwaga: Jeśli wystąpiła tylko jedna fala skierowana w dół, jej amplituda powinna być odpowiednio zapisana w amplitudzie fal Q i S.

3. Odcinek ST

Przyjmij powyższą wartość bazową kompleksu QRS jako wartość bazową fali ST. Oblicz różnicę między wartością bazową fali ST a punktami 40 ms i 60 ms po punkcie końcowym kompleksu QRS i oblicza uśrednioną wartość tych dwóch różnic, która stanowi uśrednioną wartość odcinka ST.

4. Fala T

Oblicz uśrednioną różnicę danych 20-50 ms po punkcie końcowym fali T i uśrednij tę wersję z wartością bazową QRS z kroku 2, a następnie wykorzystaj ten wynik jako wartość bazową fali T. Odnajdź wartość maksymalną pomiędzy punktem początkowym i końcowym fali T; różnica między wartością maksymalną i bazową powinna być równa amplitudzie fali T.

- Rozpoznanie fali minimalnej

Fala minimalna może być rozpoznana przez algorytm, zgodnie z wymogami normy IEC60601-2-51:2003 Medyczne urządzenia elektryczne — Część 2-51: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z podstawowymi wymaganiami technicznymi rejestrujących i analizujących elektrokardiografów jednokanałowych i wielokanałowych, Załącznik GG, klauzula GG.5 Definicje fal, pomiary fal minimalnych. Fala, która spełnia poniższe wymogi może być rozpoznawana przez algorytm.

1) Badany sygnał wyraźnie pokazuje dwa przeciwne nachylenia o przynajmniej jednym punkcie zwrotnym między nimi;

2) Badany sygnał posiada odchył przynajmniej 30 µ V od poziomu referencyjnego przez odkres przynajmniej 6 ms;

3) Minimalna obserwowalna długość badanej fali wynosi 12 ms i

amplituda ≥ 30 µ V.

3.4 Obliczenia po określeniu interwałów

Poniższe parametry zostały ustalone zgodnie z wymogami normy IEC60601-2-51:2003 Medyczne urządzenia elektryczne — Część 2-51:

Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z podstawowymi wymaganiami technicznymi rejestrujących i analizujących elektrokardiografów jednokanałowych i wielokanałowych, Załącznik GG Definicje i zasady pomiarów ELEKTROKARDIOGRAMÓW.

| Nr | Parametr | Obliczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rytm serca | 60 / RR① |
| 2 | Interwał PR | Qs② - Ps③ |
| 3 | Długość trwania P | Pe④ - Ps③ |
| 4 | Długość trwania QRS | Se⑤ - Qs② |
| 5 | Długość trwania T | Te⑦ - Ts⑥ |
| 6 | QT | Te⑦ - Qs② |
| 7 | QTc | QTRR① |
| 8 | Oś elektryczna P/QRS/T | Wzór osi elektrycznej: arctan2,0*SIII+SI,SI*3* 180PI ⑧ Oś elektryczna P SIII: suma napięcia od punktu początkowego do punktu końcowego fali P elektrody III SI: suma napięcia od punktu początkowego do punktu końcowego fali P elektrody I Oś elektryczna QRS: SIII: suma napięcia od punktu początkowego do punktu końcowego kompleksu QRS elektrody III SI: suma napięcia od punktu początkowego do punktu końcowego kompleksu QRS elektrody I Oś elektryczna T: SIII: suma napięcia od punktu początkowego do punktu końcowego fali T elektrody III SI: suma napięcia od punktu początkowego do punktu końcowego fali T elektrody I |
| 9 | R(V5) | Wysokość (wartość napięcia) fali R elektrody V5 |
| 10 | S(V1) | Wysokość (wartość napięcia) fali S elektrody V1 |

Uwagi:

① RR: Interwał RR

② Qs: początek fali Q

③ Ps: początek fali P

④ Pe: koniec fali P

⑤ Se: koniec fali S

⑥ Ts: początek fali T

⑦ Te: koniec fali T

⑧ PI: 3,1415926

  - Interpretacja ocen w oparciu o parametry

| Nr | Parametr | Zasada interpretacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Brak nietypowych odchyleń | Nie wykryto żadnych nietypowych odchyleń |
| 2 | Tryb sinusoidy Rzadkoskurcz | Sinusoida fali P, interwał PR między 110 ms a 210 ms, rytm serca ≤ */min, ogólny *=50 |
| 3 | Tryb sinusoidy Częstoskurcz | Sinusoida fali P, interwał PR między 110 ms a 210 ms, rytm serca ≥ */min, ogólny *=50 |
| 4 | Hipertrofia lewego przedsionka | Fala P elektrod I, II, aVL spełniająca trzy warunki: zwiększenie szerokości fali P ≥ 110 ms, lub wyświetlanie fali P z dwoma pikami, wartość między pikami ≥ 40 ms. |
| 5 | Hipertrofia prawego przedsionka | Dla elektrod I, II, aVL, amplituda fali P ≥ 0,25 mV lub fala P jest ostra |
| 6 | Hipertrofia obu przedsionków | Dla elektrod I, II, aVL, amplituda fali P ≥ 0,25 mV a długośc fali P > 110 ms |
| 7 | Niskie napięcie QRS | Napięcie elektrod kończyn I-aVF < 0,5 mV, a napięcie elektrof klatki piersiowej V1-V6 < 0,8 mV |
| 8 | Elektryczna oś serca nieodchylona | Oś QRS między 30 a 90 stopniami |
| 9 | Odchylenie osi elektrycznej serca w lewo | Oś QRS między -30 a -90 stopniami |
| 10 | Odchylenie osi elektrycznej serca w prawo | Oś QRS między 120 a 180 stopniami |
| 11 | Kompletny blok prawej odnogi pęczka Hisa | Długość QRS > 120 ms, fala R elektrody V1 lub VR jest szeroka (szerokość fali R > 80 ms) |
| 12 | Kompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa | Długość QRS > 120 ms, fala R elektrody V1 lub VR jest szeroka |
| 13 | Niekompletny blok prawej odnogi pęczka Hisa | Długość QRS < 120 ms, fala R elektrody V1 lub VR jest szeroka (szerokość fali R > 80 ms) |
| 14 | Niekompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa | Długość QRS < 120 ms, fala R elektrody V15 lub V6 jest szeroka (szerokość fali R > 80 ms) |
| 15 | V1 przedstawia typ RSR | Kompleks QRS elektrody V1 jest typu RSR’ |
| 16 | Blok przedniej gałęzi lewej odnogi | Długość QRS < 110 ms, oś QRS < -30, elektrody I i aVL są typu rS, długość fali Q jest < 20 ms, a elektrody II, III i aVF są typu rS. |
| 17 | Blok tylnej gałęzi lewej odnogi | Długość QRS < 110 ms, oś QRS >90 stopni, elektrody I i aVL są typu rS, elektroda II, III i aVF są typu qR, a dla Q elektrod II i III jest < 20 ms. |
| 18 | Przerost ścian lewej komory serca | Amplituda R elektrody I > 1,5 mV, amplituda R elektrody V5 > 2,5 mV, amplituda elektrody aVL > 1,2 mV, amplituda R elektrody aVF > 2 mV, amplituda R elektrody V5 minus amplituda S elektrody V1 > 4 mv (mężczyźni) lub 3,5 mV (kobiety). |
| 19 | Przerost ścian prawej komory serca | Amplituda R elektrody VR > 0,5 mV, amplituda R elektrody V1 > 1 mV, amplituda R elektrody V1 minus amplituda S elektrody V5 > 1,2 mV, amplituda R elektrody V1 jest większa niż amplituda S, amplituda R elektrody V5 jest mniejsza od amplitudy S. |
| 20 | Blok przedsionkowo-komorowy I | Interwał PQ > 210 ms |
| 21 | Wczesny zawał przednio-przegrodowy | Wczesny zawał, zmiana elektrod V1, V2, V3, brak zmian elektrod V4, V5. |
| 22 | Możliwy ostry zawał przednio-przegrodowy | Ostry zawał, zmiana elektrod V1, V2, V3, brak zmian elektrod V4, V5. |
| 23 | Zaawansowany zawał przednio-przegrodowy | Zaawansowany zawał, zmiana elektrod V1, V2, V3, brak zmian elektrod V4, V5. |
| 24 | Wczesny zawał przedniej ściany serca | Wczesny zawał, zmiana elektrod V3, V4, V5, brak zmian elektrod V1, V2, V6. |
| 25 | Możliwy ostry zawał przedniej ściany serca | Ostry zawał, zmiana elektrod V3, V4, V5, brak zmian elektrod V1, V2, V6. |
| 26 | Zaawansowany zawał przedniej ściany serca | Zaawansowany zawał, zmiana elektrod V3, V4, V5, brak zmian elektrod V1, V2, V6. |
| 27 | Wczesny rozległy zawał przedniej ściany serca | Wczesny zawał, zmiana elektrod V1, V2, V3, V4, V5, V6. |
| 28 | Możliwy ostry zawał przedniej ściany serca | Ostry zawał, zmiana elektrod V1, V2, V3, V4, V5, V6. |
| 29 | Zaawansowany zawał przedniej ściany serca | Zaawansowany zawał, zmiana elektrod V1, V2, V3, V4, V5, V6. |
| 30 | Wczesny zawał mięśnia sercowego | Wczesny zawał, zmiana elektrod V4, V5, brak zmian elektrod V1, V2, V3. |
| 31 | Ostry zawał mięśnia sercowego | Ostry zawał, zmiana elektrod V4, V5, brak zmian elektrod V1, V2, V3. |
| 32 | Zaawansowany zawał mięśnia sercowego | Zaawansowany zawał, zmiana elektrod V4, V5, brak zmian elektrod V1, V2, V3. |
| 33 | Wczesny zawał przednio-boczny serca | Wczesny zawał, zmiana elektrod I, aVL, V4, V5, V6 |
| 34 | Możliwy ostry zawał przednio-boczny serca | Ostry zawał, zmiana elektrod I, aVL, V4, V5, V6 |
| 35 | Zaawansowany zawał przednio-boczny serca | Zaawansowany zawał, zmiana elektrod I, aVL, V4, V5, V6 |
| 36 | Wczesny zawał serca z uniesieniem odcinka ST | Wczesny zawał, zmiana elektrod I, aVL, brak zmian elektrod II, III, aVF, V4, V5, V6. |
| 37 | Możliwy ostry zawał serca z uniesieniem odcinka ST | Ostry zawał, zmiana elektrod I, aVL, brak zmian elektrod II, III, aVF, V4, V5, V6. |
| 38 | Zaawansowany zawał serca z uniesieniem odcinka ST | Zaawansowany zawał, zmiana elektrod I, aVL, brak zmian elektrod II, III, aVF, V4, V5, V6. |
| 39 | Wczesny zawał ściany dolnej serca | Wczesny zawał, zmiana elektrod II, III, aVF, brak zmian elektrod I, aVL. |
| 40 | Możliwy ostry zawał dolnej ściany serca | Ostry zawał, zmiana elektrod II, III, aVF, brak zmian elektrod I, aVL. |
| 41 | Zaawansowany zawał dolnej ściany serca | Zaawansowany zawał, zmiana elektrod II, III, aVF, brak zmian elektrod I, aVL. |
| 42 | Wczesny zawał dolno-boczny serca | Wczesny zawał, zmiana elektrod I, II, III, aVL, aVF. |
| 43 | Możliwy ostry zawał dolno-boczny serca | Ostry zawał, zmiana elektrod I, II, III, aVL, aVF. |
| 44 | Zaawansowany zawał dolno-boczny serca | Zaawansowany zawał, zmiana elektrod I, II, III, aVL, aVF. |
| 45 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia serca przednio-przegrodowego | Umiarkowane obniżenie odcinka ST elektrod V1, V2, V3 i brak zmian elektrod V4, V5. |
| 46 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia przedniej ściany serca | Umiarkowane obniżenie odcinka ST elektrod V3, V4, V5 i brak zmian elektrod V1, V2, V6. |
| 47 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane rozległe niedokrwienie mięśnia sercowego | Umiarkowane obniżenie odcinka ST elektrod V1, V2, V3, V4, V5. |
| 48 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia sercowego | Umiarkowane obniżenie odcinka ST elektrod V3, V5 i brak zmian elektrod V1, V2, V3. |
| 49 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie przednio-bocznego mięśnia serca | Umiarkowane obniżenie odcinka ST elektrod I, aVL, V4, V5, V6. |
| 50 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST | Umiarkowane obniżenie odcinka ST elektrod I, aVL i brak zmian elektrod II, III, aVF, V4, V5, V6. |
| 51 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia dolnej ściany serca | Umiarkowane obniżenie odcinka ST elektrod II, III, aVF i brak zmian elektrod I, aVL. |
| 52 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie dolno-bocznego mięśnia serca | Umiarkowane obniżenie odcinka ST elektrod I, II, III, aVL, aVF. |
| 53 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia serca przednio-przegrodowego | Silne obniżenie odcinka ST elektrod V1, V2, V3 i brak zmian elektrod V4, V5. |
| 54 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia przedniej ściany serca | Silne obniżenie odcinka ST elektrod V3, V4, V5 i brak zmian elektrod V1, V2, V6. |
| 55 | Obniżenie odcinka ST, rozległe niedokrwienie mięśnia przedniej ściany serca | Silne obniżenie odcinka ST elektrod V1, V2, V3, V4, V5. |
| 56 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia sercowego | Silne obniżenie odcinka ST elektrod V4, V5 i brak zmian elektrod V1, V2, V3. |
| 57 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie przednio-bocznego mięśnia serca | Silne obniżenie odcinka ST elektrod I, aVL, V4, V5, V6. |
| 58 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST | Silne obniżenie odcinka ST elektrod I, aVL i brak zmian elektrod II, III, aVF, V4, V5, V6. |
| 59 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia tylnej ściany serca | Silne obniżenie odcinka ST elektrod II, III, aVF i brak zmian elektrod I, aVL. |
| 60 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie dolno-bocznego mięśnia serca | Silne obniżenie odcinka ST elektrod I, II, III, aVL, aVF. |

Uwaga:

Wczesny zawał mięśnia sercowego: normalna fala Q, podwyższenie odcinka ST lub jego nachylenia

Ostry zawał mięśnia sercowego: nietypowa fala Q, podwyższenie odcinka ST lub jego nachylenia

Zaawansowany zawał mięśnia sercowego: nietypowa fala Q, brak podwyższenia odcinka ST

Nietypowa fala Q:

Dla elektrod I, II, III, avR, avL, V3, V4, V6, napięcie fali Q < -0,3 mV lub czterokrotność ujemnej fali Q > napięcia fal R i R’, i/lub czas trwania fali Q > 40 ms.

Dla elektrod V1, V2, napięcie fali ! < -0,08 mV i długość fali Q > 10 ms.

Podwyższenie odcinka ST:

Dla elektrod I, II, III, avR, avL, V3, V4, V6, napięcie odcinka ST w punkcie 60 ms > 0,1 mV, a dla elektrod V1, V2, V3 napięcie w punkcie 60 ms > 0,3 mV.

Nachylenie odcinka ST:

Napięcie odcinka ST w punkcie 20 ms ≥ napięcie punktu J, napięcie w punkcie 40 ms ≥ napięcie w punkcie 20 ms, napięcie w punkcie 60 ms ≥ napięcie w punkcie 40 ms, przy zmianie wysokości odcinka ST.

- Źródła danych i wstępne przetwarzanie danych

4.1 Źródła danych

Zgodnie z wymogami normy IEC60601-2-51:2003 Medyczne urządzenia elektryczne — Część 2-51: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z podstawowymi wymaganiami technicznymi rejestrujących i analizujących elektrokardiografów jednokanałowych i wielokanałowych, bazy pomiarów CSE, bazy diagnostycznej CSE, bazy kalibracyjnej CTS i danych niestandardowych wykorzystywane będą aby ocenić funkcjonalność automatycznych pomiarów i interpretacji danych.

| Weryfikacja | Baza danych | Obiekty bazy danych |
| --- | --- | --- |
| Automatyczne pomiary | Baza CTS | CAL05000 CAL10000 CAL15000 CAL20000 CAL20002 CAL20100 CAL20110 CAL20160 CAL20200 CAL202l0 CAL20260 CAL20500 CAL30000 ANE20000 ANE20001 ANE20002 |
|  | Baza pomiarów CSE | MA_0001~MA0125 |
| Automatyczna interpretacja | Baza diagnostyczna CSE | D_0001~D_1220 |
|  | Dane niestandardowe | 000001~000549 |

4.2 Wprowadzenie do CTS

Projekt skomputeryzowanego testowania zgodności danych EKG, CTS, uruchomiony został przez Unię Europejską w roku 1989. Posłużył on za fundament usługi skomputeryzowanego testowania zgodności danych EKG. Dzisiaj, na podstawie sygnałów testowych o nieskończonej długości zaprojektowano około 20 rodzajów fal, znajdujących się w bazie CTS-EKG. Ich skuteczność została potwierdzona przez serię oficjalnych testów. Zgodnie z wymogami normy IEC60601-2-51:2003 Medyczne urządzenia elektryczne — Część 2-51: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z podstawowymi wymaganiami technicznymi rejestrujących i analizujących elektrokardiografów jednokanałowych i wielokanałowych, klauzula 50.101.1, w celu automatycznego zweryfikowania parametrów tego testu użytych zostało 13 danych (CAL05000, CALlO000, CAL15000, CAL20000, CAL20002, CAL20100, CAL20110, CAL20160, CAL20200, CAL20210, CAL20260, CAL20500, CAL30000).

4.3 Wprowadzenie do CSE

Baza danych EKG EU CSE (Common Standards for Quantitative Electrocardiography) zawiera zbiór danych pomiarów zebranych 3 elektrodami (zbiory 1 i 2), 12 elektrodami (zbiory 3 i 4) oraz bazę danych diagnostycznych (zbiór 5). Przy tym, baza danych pomiarów 12 elektrodami zawiera 250 grup danych z interferencją; baza diagnostyczna zawiera 1220 przypadków krótkich zapisów EKG. Głównym celem rozwojowym korzystania z zestawów 12 i 15 elektrod jest ocena jakości automatycznej analizy EKG. W dodatku do normalnych danych, baza ta zawiera również klinicznie potwierdzone zapisy EKG różnorakich przypadków, jak na przykład przerostu ścian lewej komory serca, przerostu ścian prawej komory serca, każdego komponentu zawału mięśnia sercowego i przerostu ścian komory serca towarzyszącego zawałowi. Baza ta znacznie przyczyniła się do rozwoju badań nad elektrokardiologią - grupa CSE opublikowała przyjęty na całym świecie raport o rekomendowanych standardach ogólnych pomiarów EKG, w oparciu o badania bazy danych.

Obiekty bazy diagnostycznej CSE:

| Obiekt | Liczba |
| --- | --- |
| Normalne pomiary | 382 |
| Przerost ścian lewej komory serca | 183 |
| Przerost ścian prawej komory serca | 55 |
| Przerost obu ścian komory serca | 53 |
| Zawał przedniej ściany mięśnia sercowego | 179 |
| Zawał tylnej ściany mięśnia sercowego | 273 |
| Złożony zawał mięśnia sercowego | 104 |
| Dokładność syntetyczna | 1220 |

4.4 Dane niestandardowe

4.4.1 Opis danych

| Dane niestandardowe | Opis |
| --- | --- |
| Łączna liczba zapisów | 549 |
| Rasa | Żółta |
| Zakres wiekowy, płeć | Od 17 do 87 lat, średni wiek 57,23, odchylenie standardowe 21,32; 326 mężczyzn, przeciętny wiek 55,54, odchylenie standardowe 19,81; 223 kobiet, przeciętny wiek 59,70, odchylenie standardowe 22,63. |
| Próbkowane dane | Dane zestawu 12 elektrod (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6), częstotliwość próbkowania każdego kanału: 1 kHz, kwantyzacja amplitudy: 2,4 μV/LSB. |
| Uwagi | Wnioski z interpretacji danych niestandardowych ustalane są przez wyniki diagnostyczne cewnikowania serca i badań ultrasonograficznych, a ocena EKG na podstawie oględzin fizycznych. Przebiega to następująco: - Normalne EKG Określane jest przez wyniki diagnostyczne określane jako normalne w przypadku cewnikowania serca i badań ultrasonograficznych i potwierdzone jako normalne podczas oględzin fizycznych. - Hipertrofia przedsionka Określana jest przez wyniki diagnostyczne oględzin ultrasonograficznych. - Zawał i niedokrwienie mięśnia sercowego Określone przez wyniki diagnostyczne cewnikowania serca. - Częstoskurcz, rzadkoskurcz, niskie napięcie, oś Określone przez wyniki diagnostyczne oględzin ultrasonograficznych. - Zaburzenia przewodzenia Określone przez wyniki diagnostyczne cewnikowania serca. Standardy dla typowej populacji zawarte są w bazie danych niestandardowych: wyniki oględzin fizycznych w normie, brak chorób serca i innych chorób, które mogłyby wpłynąć na funkcje lub kształt serca. |

4.5 Zakres danych służących do weryfikacji automatycznej interpretacji

Analizując zawartość bazy diagnostycznej CSE i danych niestandardowych, ogólny stan i zakres prób statystycznych wygląda następująco:

| Total | Łącznie |
| --- | --- |
| Youngest | Najmłodszy |
| Oldest | Najstarszy |
| Average | Średnia |
| SD | SD |
| Male | Mężczyźni |
| Female | Kobiety |

SD = Odchylenie standardowe

Jednostka: lata

| Total | Łącznie |
| --- | --- |
| Youngest | Najmłodszy |
| Oldest | Najstarszy |
| Average | Średnia |
| SD | SD |
| Male | Mężczyźni |
| Female | Kobiety |
| No. | Nr |
| Items | Parametr |
| No abnormal | Brak nietypowych odchyleń |
| Sinus mode Bradycardia | Tryb sinusoidy Rzadkoskurcz |
| Sinus mode Tachycardia | Tryb sinusoidy Częstoskurcz |
| Left atrium Hypertrophy | Hipertrofia lewego przedsionka |
| Right atrium Hypertrophy | Hipertrofia prawego przedsionka |
| Dual atrium Hypertrophy | Hipertrofia obu przedsionków |
| QRS low voltage | Niskie napięcie QRS |
| Cardiac electric axis normal | Elektryczna oś serca nieodchylona |
| Left axis deviation | Odchylenie osi elektrycznej serca w lewo |
| Right axis deviation | Odchylenie osi elektrycznej serca w prawo |
| Completeness Right Bundle branch block | Kompletny blok prawej odnogi pęczka Hisa |
| Completeness Left Bundle branch block | Kompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa |
| No Completeness Right Bundle branch block | Niekompletny blok prawej odnogi pęczka Hisa |
| No Completeness Left Bundle branch block | Niekompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa |
| Vl shows RSR' type | V1 przedstawia typ RSR |
| Left anterior fascicular block | Blok przedniej gałęzi lewej odnogi |
| Left posterior fascicular block | Blok tylnej gałęzi lewej odnogi |
| Left ventricular hypertrophy | Przerost ścian lewej komory serca |
| Right ventricular hypertrophy | Przerost ścian prawej komory serca |
| I atrioventricular block | Blok przedsionkowo-komorowy I |
| Early anteroseptal MI | Wczesny zawał przednio-przegrodowy |
| Possible acute forepart anteroseptal MI | Możliwy ostry zawał przednio-przegrodowy |
| Old anteroseptal MI | Zaawansowany zawał przednio-przegrodowy |
| Early anterior MI | Wczesny zawał przedniej ściany serca |
| Possible acute anterior MI | Możliwy ostry zawał przedniej ściany serca |
| Old anterior MI | Zaawansowany zawał przedniej ściany serca |
| Early extensive anterior MI | Wczesny rozległy zawał przedniej ściany serca |
| Possible acute extensive anterior MI | Możliwy ostry zawał przedniej ściany serca |
| Old extensive anterior MI | Zaawansowany zawał przedniej ściany serca |
| Early apical MI | Wczesny zawał mięśnia sercowego |
| Acute apical MI | Ostry zawał mięśnia sercowego |
| Old apical MI | Zaawansowany zawał mięśnia sercowego |
| Early anterolateral MI | Wczesny zawał przednio-boczny serca |
| Possible acute anterolateral MI | Możliwy ostry zawał przednio-boczny serca |
| Old anterolateral MI | Zaawansowany zawał przednio-boczny serca |
| Early high lateral MI | Wczesny zawał serca z uniesieniem odcinka ST |
| Possible acute high lateral MI | Możliwy ostry zawał serca z uniesieniem odcinka ST |
| Old high lateral MI | Zaawansowany zawał serca z uniesieniem odcinka ST |
| Early inferior MI | Wczesny zawał ściany dolnej serca |
| Possible acute inferior MI | Możliwy ostry zawał dolnej ściany serca |
| Old inferior MI | Zaawansowany zawał dolnej ściany serca |
| Early inferolateral MI | Wczesny zawał dolno-boczny serca |
| Possible acute inferolateral MI | Możliwy ostry zawał dolno-boczny serca |
| Old inferolateral MI | Zaawansowany zawał dolno-boczny serca |
| ST depression, mild anteroseptal myocardial ischemia | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia serca przednio-przegrodowego |
| ST depression, mild anterior myocardial ischemia | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia przedniej ściany serca |
| ST depression, mild extensive anterior myocardial ischemia | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane rozległe niedokrwienie mięśnia sercowego |
| ST depression, mild apical myocardial ischemia | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia sercowego |
| ST depression, mild anterolateral myocardial ischemia | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie przednio-bocznego mięśnia serca |
| ST depression, mild high lateral myocardial ischemia | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST |
| ST depression, mild inferior myocardial ischemia | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia dolnej ściany serca |
| ST depression, mild inferolateral myocardial ischemia | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie dolno-bocznego mięśnia serca |
| ST depression, anteroseptal myocardial ischemia | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia serca przednio-przegrodowego |
| ST depression, anterior myocardial ischemia | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia przedniej ściany serca |
| ST depression, extensive anterior myocardial ischemia | Obniżenie odcinka ST, rozległe niedokrwienie mięśnia przedniej ściany serca |
| ST depression, anterolateral myocardial ischemia | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia sercowego |
| ST depression, mild apical myocardial ischemia | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie przednio-bocznego mięśnia serca |
| ST depression, anterolateral myocardial ischemia | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST |
| ST depression, anterolateral myocardial ischemia | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia tylnej ściany serca |
| ST depression, anterolateral myocardial ischemia | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie dolno-bocznego mięśnia serca |

Uwaga:

Nieprawidłowości serca takie jak niedokrwienie mięśnia tylnej ściany serca, wczesny zawał tylnej ściany serca i zaawansowany zawał tylnej ściany serca nie zostały uwzględnione w bazie danych.

Nieprawidłowości te, wraz z innymi nieprawidłowościami nieopisanymi w powyższym arkuszu nie będą uważane za obiekt oceny na potrzeby weryfikacji dokładności automatycznej interpretacji danych.

4.6 Wstępne przetwarzanie danych

4.6.1 Wstępne przetwarzanie danych CTS

16 przypadków (CAL05000, CAL1000, CAL15000, CAL20000, CAL20002, CAL20100, CAL20110, CAL20160, CAL20200, CAL20210, CAL20260, CAL20500, CAL30000, ANE20000, ANE20001, ANE20002) z bazy CTS-ECG przetworzone będą do konwersji napięcia i częstotliwości w celu resamplingu jako odpowiedni format w systemie. Następnie przypadki te zostaną zaimportowane do urządzenia. Kolejnym krokiem jest weryfikacja parametrów automatycznego pomiaru.

4.6.2 Wstępne przetwarzanie danych CSE

Przypadki (MA_0001-MA0125, D_0001-D_1220) z bazy CSE przetworzone będą do konwersji napięcia i częstotliwości w celu resamplingu jako odpowiedni format w systemie. Następnie przypadki te zostaną zaimportowane do urządzenia. Po tym, przypadki MA_0001-MA0125 użyte zostaną do weryfikacji parametrów automatycznego pomiaru, a przypadki D_0001-D_1220 użyte zostaną do weryfikacji automatycznej interpretacji danych.

4.6.3 Wstępne przetwarzanie danych niestandardowych

Wstępne pliki przypadków zawierające dane niestandardowe przetworzone będą do konwersji napięcia i częstotliwości w celu resamplingu jako odpowiedni format w systemie. Następnie przypadki te zostaną zaimportowane do urządzenia. Kolejnym krokiem jest weryfikacja parametrów automatycznej interpretacji.

5. Rezultaty i proces weryfikacji

5.1 Weryfikacja funkcji pomiarowej

5.1.1 Weryfikacja i proces bazy pomiarów CTS

Przypadki (CAL05000, CAL1000, CAL15000, CAL20000, CAL20002, CAL20100, CAL20110, CAL20160, CAL20200, CAL20210, CAL20260, CAL20500, CAL30000, ANE20000,ANE20000, ANE20001, ANE20002) po zaimportowaniu do urządzenia wykorzystane będą do weryfikacji parametrów automatycznego pomiaru.

5.1.2 Weryfikacja i proces bazy pomiarów CSE

Importuj przekonwertowane dane przypadku do urządzenia i dodaj odpowiednie rekordy bazy danych, umożliwiając ocenę wszystkich danych przypadku na urządzeniu - dzięki temu uzyskać można parametry automatycznego pomiaru.

Wyeliminuj przypadki oczywistych błędów w parametrach diagnostycznych (położenie fali P jest błędne) z bazy danych CSE.

Porównaj parametry analityczne EKG (początek/koniec fali P, kompleksu QRS i fali T) i parametry diagnostyczne (początek/koniec fali P, kompleksu QRS i fali T) bazy danych CSE. Nakreśl dwie grupy fal i oznacz na nich punkty początkowe i końcowe fali P, kompleksu QRS i fali T, odpowiadające każdemu z przypadków. Obraz zapewnia zwizualizowane porównanie, dzięki któremu obliczyć można średnią i odchylenie standardowe różnic. Zgodnie z wymogami normy IEC60601-2-51:2003 Medyczne urządzenia elektryczne — Część 2-51: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z podstawowymi wymaganiami technicznymi rejestrujących i analizujących elektrokardiografów jednokanałowych i wielokanałowych, cztery największe odchylenia od średniej zostaną wyeliminowane przed ponownym obliczeniem średniej i odchylenia standardowego różnic.

Schemat blokowy procesu weryfikacji bazy danych pomiarowych

5.1.3 Wyniki weryfikacji

5.1.3.1 Dokładność pomiarów amplitudy

Do zmierzenia wartości kalibracji wykorzystywane są kalibracyjne i analityczne EKG, w następujący sposób:

| Amplituda | Średnia różnica (ms) | Odchylenie standardowe (ms) |
| --- | --- | --- |
| Fala P | -1.70 | 5.72 |
| Fala Q | 7.51 | 18.07 |
| Fala R | -18.05 | 21.70 |
| Fala S | 7.77 | 18.58 |
| Odcinek ST | 0.15 | 4.24 |
| Fala T | -5.81 | 8.03 |

Uwaga: Przy pomiarach amplitudy, w przypadku EKG o wysokiej amplitudzie (jak np. CAL30000) konieczna jest regulacja do 0,5 skali przed rozpoczęciem testów.

5.1.3.2 Dokładność pomiaru wartości absolutnej interwału i długości fali

Do zmierzenia globalnego interwału i długości fali (w tym fali Q, R i S) wykorzystywane są kalibracyjne i analityczne EKG, w następujący sposób:

| Interwał i długość trwania | Średnia różnica (ms) | Odchylenie standardowe (ms) |
| --- | --- | --- |
| Długość fali P | -5.70 | 1.88 |
| Interwał PQ | -2.58 | 1.94 |
| Długość kompleksu QRS | -0.23 | 3.26 |
| Interwał QT | -6.70 | 4.37 |

5.1.3.3 Dokładność pomiarów interwałów biologicznego EKG

Baza danych CSE będzie wykorzystywana do oceny pomiarów interwałów biologicznego EKG w następujący sposób:

| Interwał i długość trwania | Średnia różnica (ms) | Odchylenie standardowe (ms) |
| --- | --- | --- |
| Długość fali P | 0.99 | 13.46 |
| Interwał PR | 3.65 | 9.68 |
| Długość kompleksu QRS | -1.69 | 6.11 |
| Interwał QT | -2.32 | 20.69 |

5.1.3.4 Stabilność pomiarów przy wpływie SZUMU

Test przeprowadzany jest na danych serii MA (008, 011, 013, 014, 015, 021, 026, 027, 042, 061) z bazy danych CSE.

| Globalne parametry pomiarów | Globalne parametry pomiarów | Zanotowane różnice |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Średnia (ms) | Odchylenie standardowe (ms) |
| Długość fali P | Wysoka częstotliwość | -5.65 | 12.33 |
| Długość fali P | Częstotliwość linii | -0.25. | 12.71 |
| Długość fali P | Linia bazowa | -4.90 | 33.15 |
| Długość kompleksu QRS | Wysoka częstotliwość | -0.95 | 5.13 |
| Długość kompleksu QRS | Częstotliwość linii | 1.35 | 4.71 |
| Długość kompleksu QRS | Linia bazowa | -1.55 | 7.68 |
| Interwał QT | Wysoka częstotliwość | -14.55 | 6.51 |
| Interwał QT | Częstotliwość linii | -8.55 | 20.73 |
| Interwał QT | Linia bazowa | 36.20 | 64.47 |

Dane biologicznego EKG są przekazywane do urządzenia w formie cyfrowych sygnałów, aby umożliwiść obliczenie wartości pomiarów.

Warunki testowe:

- bez SZUMU

- przy wysokiej częstotliwości 25 uV

- przy piku 50 uV do doliny 50/60 Hz sinusoidalnej częstotliwości liniowej SZUMU

- przy piku 1 mV do doliny 0,3Hz sinusoidalnej linii bazowej SZUMU

Dla każdego przewyższającego je poziomu SZUMU określone zostaną różnice w pomiarach między EKG bez SZUMU a EKG z SZUMEM. Ustalone zostaną dwa największe odchylenia od średniej przed obliczeniami średniej i standardowego odchylenia różnic.

5.2 Weryfikacja funkcji interpretacji

5.2.1 Proces weryfikacji

5.2.1.1 Baza danych diagnostycznych CSE

5.2.1.2 Baza danych niestandardowych

5.2.2 Rezultaty weryfikacji

| Nr | Parametr | Numer EKG | % Czułości | % Swoistości | % Dodatnia wartość predykcyjna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brak nietypowych odchyleń | 585 | 92,01 | 79,16 | 97,38 |
| 2 | Tryb sinusoidy Rzadkoskurcz | 191 | 96,68 | 99,73 | 98,64 |
| 3 | Tryb sinusoidy Częstoskurcz | 78 | 97,44 | 96,49 | 96,9 |
| 4 | Hipertrofia lewego przedsionka | 51 | 51,09 | 99,89 | 81,82 |
| 5 | Hipertrofia prawego przedsionka | 43 | 42,64 | 99,66 | 50 |
| 6 | Hipertrofia obu przedsionków | 22 | 93,58 | 99,14 | 60,19 |
| 7 | Niskie napięcie QRS | 5 | 96,37 | 99,36 | 63,25 |
| 8 | Elektryczna oś serca nieodchylona | 733 | 98,36 | 89,13 | 98,79 |
| 9 | Odchylenie osi elektrycznej serca w lewo | 168 | 98,65 | 89,4 | 98,18 |
| 10 | Odchylenie osi elektrycznej serca w prawo | 107 | 98,23 | 88,99 | 94,9 |
| 11 | Kompletny blok prawej odnogi pęczka Hisa | 28 | 97 | 89,5 | 95,45 |
| 12 | Kompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa | 32 | 97,73 | 89,65 | 91,43 |
| 13 | Niekompletny blok prawej odnogi pęczka Hisa | 41 | 96,86 | 89,83 | 82,35 |
| 14 | Niekompletny blok lewej odnogi pęczka Hisa | 47 | 94,68 | 89,83 | 89,66 |
| 15 | V1 przedstawia typ RSR | 13 | 90,32 | 91,14 | 65,12 |
| 16 | Blok przedniej gałęzi lewej odnogi | 26 | 91,43 | 93,25 | 71,11 |
| 17 | Blok tylnej gałęzi lewej odnogi | 18 | 89,29 | 97,37 | 52,63 |
| 18 | Przerost ścian lewej komory serca | 236 | 41,37 | 92,65 | 70,36 |
| 19 | Przerost ścian prawej komory serca | 108 | 39,75 | 93,47 | 65,39 |
| 20 | Blok przedsionkowo-komorowy I | 13 | 94,58 | 91,67 | 80,64 |
| 21 | Wczesny zawał przednio-przegrodowy | 10 | 83,33 | 99,94 | 90,91 |
| 22 | Możliwy ostry zawał przednio-przegrodowy | 27 | 16,67 | 98,73 | 91,89 |
| 23 | Zaawansowany zawał przednio-przegrodowy | 26 | 92 | 98,9 | 86,47 |
| 24 | Wczesny zawał przedniej ściany serca | 77 | 93,9 | 88,22 | 71,96 |
| 25 | Możliwy ostry zawał przedniej ściany serca | 10 | 80 | 99,72 | 44,44 |
| 26 | Zaawansowany zawał przedniej ściany serca | 13 | 24 | 99,66 | 50 |
| 27 | Wczesny rozległy zawał przedniej ściany serca | 24 | 79,67 | 99,43 | 41,18 |
| 28 | Możliwy ostry zawał przedniej ściany serca | 16 | 81,82 | 99,66 | 75 |
| 29 | Zaawansowany zawał przedniej ściany serca | 30 | 90,91 | 88,05 | 37,04 |
| 30 | Wczesny zawał mięśnia sercowego | 15 | 88,32 | 87,21 | 88,54 |
| 31 | Ostry zawał mięśnia sercowego | 21 | 78,12 | 78,66 | 53,85 |
| 32 | Zaawansowany zawał mięśnia sercowego | 19 | 79,63 | 89,94 | 80 |
| 33 | Wczesny zawał przednio-boczny serca | 36 | 77,51 | 79,94 | 83,33 |
| 34 | Możliwy ostry zawał przednio-boczny serca | 9 | 28,57 | 99,77 | 33,33 |
| 35 | Zaawansowany zawał przednio-boczny serca | 14 | 70 | 93,6 | 50 |
| 36 | Wczesny zawał serca z uniesieniem odcinka ST | 16 | 79,65 | 95,78 | 80,42 |
| 37 | Możliwy ostry zawał serca z uniesieniem odcinka ST | 8 | 81,6 | 99,94 | 85,71 |
| 38 | Zaawansowany zawał serca z uniesieniem odcinka ST | 23 | 81,82 | 99,66 | 60 |
| 39 | Wczesny zawał ściany dolnej serca | 31 | 88,89 | 95 | 40 |
| 40 | Możliwy ostry zawał dolnej ściany serca | 11 | 76 | 99,6 | 61,11 |
| 41 | Zaawansowany zawał dolnej ściany serca | 101 | 96,07 | 99,24 | 93,44 |
| 42 | Wczesny zawał dolno-boczny serca | 73 | 98,77 | 96,82 | 75,94 |
| 43 | Możliwy ostry zawał dolno-boczny serca | 29 | 11,11 | 99,94 | 50 |
| 44 | Zaawansowany zawał dolno-boczny serca | 28 | 84,62 | 99,83 | 78,57 |
| 45 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia serca przednio-przegrodowego | 7 | 75,36 | 99,55 | 46,67 |
| 46 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia przedniej ściany serca | 5 | 81,24 | 99,94 | 33,33 |
| 47 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane rozległe niedokrwienie mięśnia sercowego | 13 | 79,83 | 99,13 | 53,59 |
| 48 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia sercowego | 17 | 76,97 | 99,14 | 43,13 |
| 49 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie przednio-bocznego mięśnia serca | 25 | 77,54 | 99,08 | 37,64 |
| 50 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST | 21 | 80,64 | 99,14 | 47,39 |
| 51 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie mięśnia dolnej ściany serca | 12 | 79,73 | 99,6 | 55,16 |
| 52 | Obniżenie odcinka ST, umiarkowane niedokrwienie dolno-bocznego mięśnia serca | 20 | 80,59 | 99,26 | 50,61 |
| 53 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia serca przednio-przegrodowego | 4 | 85,41 | 99,72 | 44,44 |
| 54 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia przedniej ściany serca | 12 | 87,66 | 98,58 | 34,85 |
| 55 | Obniżenie odcinka ST, rozległe niedokrwienie mięśnia przedniej ściany serca | 7 | 84,78 | 98,04 | 67,75 |
| 56 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia sercowego | 18 | 79,95 | 99,14 | 55,12 |
| 57 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie przednio-bocznego mięśnia serca | 13 | 87,42 | 98,97 | 59,09 |
| 58 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST | 16 | 90,06 | 99,31 | 57,14 |
| 59 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie mięśnia tylnej ściany serca | 12 | 89,88 | 99,13 | 40,08 |
| 60 | Obniżenie odcinka ST, niedokrwienie dolno-bocznego mięśnia serca | 6 | 91,39 | 99,16 | 50,47 |

Czułość: prawdopodobieństwo, że „poprawna próbka” zostanie zidentyfikowana przez funkcję automatycznej interpretacji jako określony „obiekt”;

Czułość: prawdopodobieństwo, że „niepoprawna próbka” zostanie zidentyfikowana przez funkcję automatycznej interpretacji jako określony „niepoprawny obiekt”;

Wartość predykcyjna dodatnia: prawdopodobieństwo tego, że zidentyfikowany „niepoprawny obiekt” jest nim faktycznie.

Załącznik II Przewodnik po zakłóceniach elektromagnetycznych i oświadczenie producenta

Uwaga

- Stosowanie AKCESORIÓW, przekaźników i kabli innych niż wskazane, za wyjątkiem przekaźników i kabli sprzedawanych przez PRODUCENTA urządzenia jako zamienniki dla wewnętrznych komponentów, może spowodować zwiększenie EMISJI i zmniejszenie ODPORNOŚCI URZĄDZENIA ME lub SYSTEMU ME.

Aby zachować zgodność ze standardami interferencji radiowej i standardów odporności, należy stosować następujące rodzaje przewodów:

| Nr | Nazwa | Długość przewodu (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przewód zasilający | 1,7 |
| 2 | Przewód elektrod EKG | 3,4 |
| 3 | Przewodnik terminalu ekwipotencjalnego | 3,0 |

- Aktywne wyroby medyczne podlegają szczególnym środkom ostrożności dotyczącym zakłóceniom elektromagnetycznym i muszą być instalowane i wykorzystywane zgodnie z poniższymi wytycznymi.

- Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne emitujące sygnały radiowe mogą wpłynąć na pracę urządzenia medycznego.

- Urządzenia nie należy używać w pobliżu innych urządzeń lub położonego na nich bezpośrednio. Jeśli takie rozmieszczenie urządzenia jest konieczne, należy obserwować jego pracę, aby potwierdzić jej poprawność przy danej konfiguracji.

- Bazowa wydajność: Stabilność stanu roboczego: Szum i błędy pomiarowe pojawiające się podczas pomiarów są automatycznie eliminowane po 10 sekundach od usunięcia interferencji. Jeśli stan roboczy urządzenia się nie zmieni, będzie ono w stanie pobierać i nagrywać dane w sposób ciągły, a na fali nie będą widoczne wyraźne zmiany przed i po teście.

Emisje elektromagnetyczne

| Wskazówki i oświadczenie producenta dotyczące emisji elektromagnetycznych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie zaprojektowano do pracy w przedstawionych poniżej warunkach elektromagnetycznych. Nabywca lub użytkownik urządzenia powinien upewnić się, że jest ono używane w odpowiednim środowisku. |  |  |
| Test emisji | Zgodność | Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki |
| Emisje RF CISPR 11 | Grupa 1 | Urządzenie korzysta z częstotliwości radiowych tylko na potrzeby wewnętrznej funkcjonalności. Dlatego też jego emisje RF są bardzo niskie i nie powinny zakłócać pracy pobliskich urządzeń elektronicznych. |
| Emisje RF CISPR 11 | Klasa B | Urządzenie nadaje się do stosowania we wszystkich rodzajach pomieszczeń, w tym domowych i bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci niskiego napięcia zasilającej budynki o przeznaczeniu mieszkalnym. |
| Emisje harmoniczne IEC 61000-3-2 | Klasa A |  |
| Fluktuacje napięcia / emisje migotań IEC 61000-3-3 | Dotyczy |  |

Odporność elektromagnetyczna

| Wskazówki i oświadczenie producenta dotyczące odporności elektromagnetycznej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie zaprojektowano do pracy w przedstawionych poniżej warunkach. Nabywca lub operator powinien upewnić się, że urządzenie jest stosowane w odpowiednich warunkach. |  |  |  |
| Badanie odporności | Poziom testu IEC60601 | Poziom zgodności | Wskazówki dot. środowiska elektromagnetycznego |
| UWAGA: UT to napięcie zasilania sieciowego AC przed doprowadzeniem do poziomu testowego. |  |  |  |

| Wskazówki i oświadczenie producenta dotyczące odporności elektromagnetycznej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie zaprojektowano do pracy w przedstawionych poniżej warunkach. Nabywca lub operator powinien upewnić się, że urządzenie jest stosowane w odpowiednich warunkach. |  |  |  |
| Badania odporności | Poziom testu IEC60601 | Poziom zgodności | Wskazówki dot. środowiska elektromagnetycznego |
| UWAGA 1: Częstotliwości 80MHz i 800 MHz należy traktować jako wyższy z przedziałów. UWAGA 2: Wytyczne te mogą nie odnosić się do wszystkich możliwych sytuacji. Na propagację fal elektromagnetycznych wpływa absorpcja i odbicia od struktur, obiektów i ludzi. |  |  |  |
| - Siła pola emitowanego przez stałe nadajniki, jak na przykład maszty radiowe (komórkowe lub bezprzewodowe) i lądowe przenośne radia, krótkofalówki, sygnały radia AM i FM lub telewizyjne, nie mogą być dokładnie przewidziane w modelu teoretycznym. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne w świetle stałych nadajników RF, należy przeprowadzić inspekcję danego miejsca. Jeżeli siła zmierzonego pola w miejscu, w którym używane będzie urządzenie lub system przekracza ukazane powyżej poziomy zgodności, należy w drodze obserwacji ustalić jego zdolność do normalnego funkcjonowania. Jeśli zaobserwowano nietypowe zachowanie, konieczne mogą być dodatkowe środki, jak na przykład obrócenie lub przemieszczenie urządzenia. - Przy paśmie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz, siła pola powinna być niższa niż 3 V/m. |  |  |  |

Rekomendowany odstęp

| Rekomendowany odstęp między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi a urządzeniem. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie zaprojektowano do pracy w warunkach, w których zakłócenia promieniowania radiowego mogą być kontrolowane. Nabywca lub użytkownik urządzenia może zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym zapewniając minimalny dystans między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi (nadajnikami) a urządzeniem jak podano poniżej, zgodnie z maksymalnym poziomem wyjściowym urządzenia komunikacyjnego. |  |  |  |
| Moc znamionowa nadajnika (W) | Odstęp zależny od mocy nadajnika (m) |  |  |
|  | 150 kHz - 80 MHz d=1,2√P | 80 MHz - 800 MHz d=1,2√P | 800 MHz - 2,5 GHz d=1,2√P |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |
| Dla nadajników o maksymalnej mocy znamionowej, której nie podano powyżej, zalecany odstęp wyrażony w metrach (m) można oszacować za pomocą równania dotyczącego częstotliwości nadajnika, gdzie P oznacza maksymalną moc znamionową nadajnika w watach (W), podawaną przez producenta danego urządzenia. UWAGA 1 Częstotliwości 80MHz i 800MHz należy traktować jako wyższy z przedziałów. UWAGA 2 Wytyczne te mogą nie odnosić się do wszystkich możliwych sytuacji. Na propagację fal elektromagnetycznych wpływa absorpcja i odbicia od struktur, obiektów i ludzi. |  |  |  |