PL

PL

Kardiowerter

Monitor Defibrylator dwufazowy

Ten sam mały rozmiar, teraz z ekranem 8,4”

- Technologia kontroli w czasie rzeczywistym (RTC)**

- Akcesoria do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR Maestro)**

- Tryb automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)

- Tryb zapobiegania nagłej śmierci (SDP)

- Elektrokardiogram (EKG) do 12 odprowadzeń

- Oksymetria (SpO2)

- Nieinwazyjny rozrusznik serca

- Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP)

- Kapnografia (EtCO2)

- Drukowanie

- Wymienialny akumulator

Niezawodność jest najważniejszym aspektem urządzeń zaprojektowanych do ratowania życia. Dzięki nowej technologii RTC (kontroli w czasie rzeczywistym), CardioMax przeprowadza ciągłą samodiagnostykę i raportuje z wyprzedzeniem o konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek czynności serwisowych, gwarantując, że zawsze będzie gotowy

do natychmiastowego użycia.**

CARDIOMAX 8 - TO, CZYM POWINNY BYĆ WSZYSTKIE URZĄDZENIA RATUNKOWE: KOMPLETNY, ZAAWANSOWANY, NIEZAWODNY I ŁATWY W UŻYCIU.

PRAKTYCZNY:

Lekki.

Silny, wygodny pasek.

Gotowy do użycia w mniej niż 6 sekund.

Zaprojektowany bez ostrych krawędzi, idealny do transportu ratunkowego.

Dwufazowe zasilanie do 3600 dżuli.

Łatwa do wymiany bateria umożliwia wykonanie ponad 100 wstrząsów.

PROSTY W UŻYCIU:

Wszystkie czynności można wykonać za pomocą tylko dwóch przycisków.

Łatwa obsługa - gotowe ustawienia 3 wstrząsów.

Szybki dostęp do najważniejszych funkcji.

Sudden Death Prevention

Sudden Death Prevention

INTELIGENTNY:

Interfejs, który automatycznie dostosowuje się do liczby parametrów, przekazując ważne informacje w bardzo klarowny i zorganizowany sposób.

Nowa funkcja automatycznej sekwencji ładowania.

- Po włączeniu, rozpoczyna ładowanie do ustawionego przez użytkownika poziomu dla pierwszych trzech wstrząsów, bez potrzeby ręcznego dostosowywania.

Inteligentny monitor z alarmem.

ZAAWANSOWANY:

Dzięki trybowi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), CardioMax jest teraz jeszcze bardziej kompletny i dokładny, nadając się idealnie do pracy z pacjentami wysokiego ryzyka, gdyż korzysta z technologii zapobiegania nagłej śmierci (SDP). Cecha ta umożliwia CardioMax ciągłe monitorowanie pacjenta i identyfikację migotania

Auto		Sequencing

Auto		Sequencing

komór lub częstoskurczów komorowych.

W sytuacji takiej urządzenie uruchomi alarm dźwiękowy i wizualny, umożliwiając leczenie pacjenta za pomocą wstrząsów w dużo krótszym czasie, znacznie zwiększając szansę na powstrzymanie zatrzymania krążenia i oddychania.

| * Część funkcjonalności jest opcjonalna. | **Produkt jeszcze niedostępny na rynku. Należy zweryfikować dostępność. |
| --- | --- |

INFORMACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA OGÓLNA

- Wymiary wraz z elektrodami:

- 30,0 cm (11.81 cali) długości.

- 21,5 cm (8.46 cali) głębokości.

- 28,0 cm (11.02 cali) wysokości.

- Masa:

- Waga 5,15 kg (11,35 funta)

  - Bateria NiMH - 1,10 kg (2,43 funta).

  - Bateria litowo-jonowa - 0,60 kg (1,32 funta).

  - Elektrody zewnętrzne - 0,85 kg (1,87 funta).

- Pełen zestaw (bateria NiMH) - 7,10 kg (15,66 funtów) (poza NIBP).

- Pełen zestaw (bateria litowo-jonowa) – 6,6 kg (15,66 funtów) (poza NIBP).

- Zasilanie:

- Prąd przemienny: 100 do 220 VAC, 50/60 Hz

(wybór automatyczny).

  - Prąd stały, zasilanie zewnętrzne: 11 do 16 VDC.

- Wymienialny akumulator:

  - Rodzaj: Litowo-jonowa, 14,8 VDC 4,4 A/h.

- Czas pracy: W pełni naładowana bateria - 3 godziny w trybie monitorowania, bez drukowania, lub minimum 140 wstrząsów o sile 360 dżuli, lub minimum 200 wstrząsów o sile 200 dżuli.

- Czas do pełnego naładowania akumulatora (od pełnego rozładowania): 4 g. 30 min.

  - OPCJONALNA BATERIA**:

- Rodzaj: NiMH, 14,4 VDC 4,5 A/h.

- Czas pracy: W pełni naładowana bateria - 3 godziny w trybie monitorowania, bez drukowania, lub minimum 140 wstrząsów o sile 360 dżuli, lub minimum 200 wstrząsów o sile 200 dżuli.

  - Czas do pełnego naładowania akumulatora (od pełnego rozładowania): 8 godzin.

** Skonsultuj się w kwestii dostępności.

- Pamięć:

  - Rodzaj: NAND Flash.

  - Pojemność: 2 Mb.

  - Przechowywanie danych >150 pacjentów.

  - Nagrania: 15 sekund EKG

przy wstrząsach, alarmach fizjologicznych i wydarzeniach wyświetlanych na panelu.

  - EKG: 2 godziny ciągłego nagrania krzywej EKG w trybie defibrylatora automatycznego (AED).

- RTC - Kontrola w czasie rzeczywistym (dostępna gdy urządzenie wyposażone jest w opcjonalną baterię litowo-jonową):

  - Samodiagnostyka defibrylacji, poziomu baterii, podłączenia elektrod, podpięcia źródła zasilania. Test wykonywany jest trzykrotnie i ustalany z wyprzedzeniem. Informacja ta przekazywana jest bezprzewodowo do komputera PC do zainstalowanego na nim oprogramowania RTC System w zasięgu sieci.

SPECYFIKACJA ŚRODOWISKOWA

- Temperatura:

- Praca: 0 do 50ºC.

- Przechowywanie: -20 do 50ºC.

- Wilgotność powietrza:

  - Praca: 10 do 95% RH, bez kondensacji.

  - Przechowywanie: 10 do 95% RH, bez kondensacji.

- Stopień ochrony (IP): IPX1.

DEFIBRYLATOR

- Fala:

- Dwufazowa, opadająca wykładniczo. Parametry fali dostosowywane są do impedancji pacjenta.

- Aplikowanie wstrząsów:

  - za pomocą wielofunkcyjnych elektrod samoprzylepnych.

- Defibrylacja zewnętrzna/dorosłych:

- Zakres: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 i 360 dżuli (moc maksymalna może być ograniczona do 200 J). Moc maksymalna ograniczona do 50 J przy elektrodach wewnętrznych lub dziecięcych.

- Sterowanie: Przycisk wł./wył., ładowanie, wstrząs, synchronizacja.

- Wybór mocy: Przycisk zabiegu na panelu przednim.

- Kontrola ładowania: Przycisk na panelu przednim, przyciski na elektrodach zewnętrznych.

- Kontrola wstrząsów: Przycisk na panelu przednim, przyciski na elektrodach zewnętrznych.

- Kontrola synchronizacji: Przycisk SYNC na panelu przednim.

- Automatyczna sekwencja ładowania:

- Po włączeniu, rozpoczyna ładowanie do ustawionego przez użytkownika poziomu dla pierwszych trzech wstrząsów, bez potrzeby ręcznego dostosowywania.

- Wskaźnik naładowania:

- Sygnał dźwiękowy oznaczający ładowanie urządzenia.

  - Sygnał dźwiękowy zakończenia ładowania.

- Poziom naładowania ukazany na wyświetlaczu i LED na elektrodach zewnętrznych

- Maksymalny czas ładowania:

  - (200J): zasilanie sieciowe i baterią

< 4s.

  - (360J): zasilanie sieciowe i baterią

< 6s.

- Rozmiar elektrody:

- Dorośli: 10,3 cm (4,05 cale) x 8,5 cm (3.34 cale). Powierzchnia styku: 81,9 cm2 (12,69 cali kw.)

  - Dzieci: 4,5 cm (1,77 cala) x 4,0  cm (1,57 cala). Powierzchnia styku: 18 cm2 (2,79 cala kw.).

- Kardiowersja:

- < 60 ms.

- Elektrody (opcje):

  - Zewnętrzne dla dorosłych i dzieci (zawarte w zestawie).

  - Wewnętrzne dla dorosłych i dzieci (opcjonalne).

  - Wielofunkcyjne dla zastawek, monitorowania i defibrylacji (opcjonalne).

  - Przedłużacze wielofunkcyjne (opcjonalne).

MODUŁ AED

- Charakterystyka funkcjonalności:

  - Polecenia głosowe, wskaźniki wizualne, instrukcje RKO, USB 2.0.

Wiele języków.

- USB:

  - USB 2.0 do transferu elektrokardiogramu przechowywanego w trybie AED do kompatybilnego komputera PC.

- SoftDEA:

  - Oprogramowanie do przeglądania danych przeniesionych do komputera PC.

ZASTAWKA ZEWNĘTRZNA (OPCJONALNIE)

- Tryby:

  - Na żądanie lub sztywny.

- Amplituda:

  - Od 5 mA do 200 mA (inkrementy 5 mA), dokładność 10%.

- Szerokość impulsu:

- 20 ms (tolerancja do 10%)

- Częstotliwość:

  - Od 30 ppm do 180 ppm (inkrementy 5 ppm), częstotliwość ± 2%.

- Okres refrakcji:

  - 340 ms (od 30 do 80 ppm).

  - 240 ms (od 90 do 180 ppm).

NIBP (OPCJONALNIE)

- Zasada działania:

- Oscillometrycznie.

- Tryb pomiaru automatycznego:

- 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 oraz 90

minut.

- Tryb ręczny:

  - Jeden pomiar.

- Interwał pomiaru:

- Dorośli:

  - Systoliczny: 40 - 260 mmHg.

- MAP: 26 - 220 mmHg.

  - Diastoliczny: 20 - 200 mmHg.

- Pediatryczny:

  - Systoliczny: 40 - 160 mmHg.

- MAP: 26 - 133 mmHg.

  - Diastoliczny: 20 - 120 mmHg.

- Noworodki:

- Systoliczny: 40 - 130 mmHg.

- MAP: 26 - 110 mmHg.

  - Diastoliczny: 20 - 100 mmHg.

- Programowe zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem:

  - Dorośli: maks. 290 mmHg

  - Noworodki: maks. 145 mmHg

- Sprzętowe zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem:

  - Dorośli: 300 ± mmHg.

  - Noworodki: 150 ± mmHg.

- Rozdzielczość:

  - 1 mmHg.

CPR Maestro (OPCJONALNIE)

- Akcesorium do resuscytacji krążeniowo-oddechowej

  - Informacje zwrotne o ściśnięciach klatki piersiowej.

WYŚWIETLACZ

- Wskaźnik stanu baterii:

  - Tak.

- Rozmiar:

- 128,2 mm x 170,9 mm.

- Przekątna ekranu:

- 8,4”.

- Rodzaj:

  - Kolorowy, TFT-LCD.

- Rozdzielczość:

  - 640 x 480 pikseli (VGA).

- Prędkość skanowania:

- 12,5; 25 do 50 mm/s.

EKG (wsparcie do 12 odprowadzeń jednocześnie, przy wykorzystaniu opcjonalnego przewodu)

- wkład:

  - Przewód defibrylacyjny trzy- lub pięciożyłowy.

  - Dziesięciożyłowy przewód EKG (opcjonalnie).

  - Elektrody zewnętrzne.

  - Elektrody wielofunkcyjne.

- Zakres:

- 15 do 350 BPM.

- Precyzja:

  - ± 1 BPM od 15 do 350 BPM.

- Odrzucenie sygnału współbieżnego:

  - Większe niż 90 dB, mierzone zgodnie ze standardami AAMI dla monitorów serca (EC 13).

- Czułość:

- 5, 10, 15, 20, 30 oraz 40 mm/mV.

- Filtr prądu przemiennego:

  - 60 Hz lub 50 Hz.

- Charakterystyka częstotliwościowa EKG:

- Tryb diagnostyczny - (0,05 -100 Hz).

  - - Tryb monitorowania - (1 -40 Hz).

- Impedancja pacjenta:

  - Zabezpieczony przeciwko wyładowaniom defibrylacyjnym.

  - EKG: typ CF.

  - SpO2: typ CF.

- Obluzowane elektrody:

  - identyfikowane i oznaczane cichym alarmem.

- Czas do przywrócenia podstawowej linii EKG po defibrylacji:

  - ≤ 3 sekund.

SpO2  (OPCJONALNIE):

- Zakres SpO2:

- 0 do 100 %.

- Zakres pulsu pomiarowego:

- 30 do 250 BPM.

- Precyzja pomiaru SpO2 :

- ± 2 % od 70 do 100%.

- ± 3 % od 50 do 69%.

- Precyzja pulsu:

  - ± 2 BPM.

- Prędkość skanowania:

- 12,5; 25 do 50 mm/s.

KAPNOGRAFIA (OPCJONALNIE)

- Zakres pomiaru CO2:

- 0 – 99 mmHg.

- Precyzja:

- ± 2 mmHg (0 - 38 mmHg).

  - ± 5% + 0,08% dla każdego 1mmHg ponad 38 mmHg (39 – 99mmHg).

- Zużycie prądu:

- 1,5 W.

- Kompensacja:

  - BTPS, N2O, O2.

DRUKARKA (OPCJONALNA)

  - Wydruk do trzech odprowadzeń jednocześnie.

- Rodzaj:

  - Termiczny.

- Waga:

- 0,4 kg.

- Prędkość:

  - 12,5; 25 lub 50 mm/s z precyzją

± 5%.

- Rozmiar papieru:

  - 58 mm (szerokość) x 15 m (maksymalna długość).

STANDARDY

- NBR IEC 60601-1

- NBR IEC 60601-1-2

- NBR IEC 60601-1-6

- NBR IEC 60601-1-8

- NBR IEC 60601-2-4

- NBR IEC 60601-2-27

- NBR IEC 60601-2-30

- NBR IEC 60601-2-49

lub ekwiwalentne standardy IEC.

Instramed Ltda. Beco José Paris, 339 Pavilhão 19

CEP 91140-310

Porto Alegre RS Brazil Telefon: +55 (51) 3073 8200

WWW.INSTRAMED.COM.BR

Reprezentant na Europę:

Obelis S.A.

Bd. Général Wahis 53, 1030 Brussels Belgium

Tel.: + 32.2.732.59.54

Faks: + 32.2.732.60.03

E-mail: mail@obelis.net

ANVISA 10242950009

ANVISA 10242950009

2460

Dotyczy określonych ustawień.

Folder CardioMax PL R4.1 - 2019