PL

INFORMACJE TECHNICZNE

Automatyczny defibrylator zewnętrzny z trybem ręcznym

Automatyczny defibrylator zewnętrzny

AUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR ZEWNĘTRZNY

AUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR ZEWNĘTRZNY Z TRYBEM RĘCZNYM (I.ON PRO)

KRZYWA EKG NA EKRANIE (opcjonalnie)

CPR MAESTRO (opcjonalnie)

KOMPATYBILNY Z TRZYŻYŁOWYM PRZEWODEM EKG DO MONITOROWANIA

DOSTĘPNY W 3 WARIANTACH

SPECYFIKACJA OGÓLNA

(I.on/I.on PRO)

- Wymiary:

- 225 mm (szer.)

- 225 mm (wys.)

- 69 mm (gł.)

- Waga:

  - Od 1,2 kg (moduł podstawowy) do 1,9 kg (całość).

- Wewnętrzna bateria nieładowalna:

  - Rodzaj: Z dwutlenku litowo-manganowego (LiMnO2) 18V, 1400 mAh (wariant 1) lub 2800 mAh (wariant 2).

  - Czas działania baterii w wariancie 1 (1400 mAh): ponad 80 wstrząsów o sile 200 J lub 6 godzin ciągłego monitorowania.

  - Czas działania baterii w wariancie 2 (2800 mAh): ponad 300 wstrząsów o sile 200 J lub 15 godzin ciągłego monitorowania.

- Wewnętrzny ładowalny akumulator:

  - Rodzaj: Litowo-jonowa, 14,4 VDC 4,0 A/h.

  - Czas pracy: 18 godzin w trybie wykrywania rytmu serca (w pełni naładowana bateria), lub przynajmniej 400 wstrząsów o sile 200 J.

  - Czas pełnego naładowania akumulatora: 5 godzin.

- Ładowarka zasilająca baterię:

- Moc 100 - 220 V/50-60 Hz.

  - Pobór energii (maksymalny): zasilanie sieciowe 1 A.

  - Napięcie wyjściowe 16,8 VDC, 100 kg.

  - Korzystaj tylko ze źródeł zasilania wyprodukowanych przez Instramed.

- Przechowywanie baterii:

  - Przechowywanie baterii w temperaturach przewyższających 35°C (95°F) przez dłuższy czas zmniejszy ich pojemność i okres przydatności.

- Domyślne ustawienia defibrylacji:

  - Dorośli (autom.): 1. wstrząs - 150 J; kolejne wstrząsy - 200 J.

  - Dzieci: 50 J.

- Ręczne ustawienia defibrylacji (poprzez SoftDEA):

  - Dorośli (nieładowalna bateria 1400 mAh):

zakres od 120 J a 200 J.

  - Dorośli (nieładowalna bateria 2800 mAh lub akumulator):

zakres od 120 J a 360 J.

- Pamięć wewnętrzna:

  - 100 wydarzeń lub 2 godziny nagrania EKG..

- Nagrywanie dźwięku środowiskowego:

  - Do 10 godzin (opcjonalnie).

- Stopień ochrony:

- IP56.

- Klasyfikacja:

  - Klasa II, urządzanie zasilane wewnętrznie.

- Izolacja elektryczna:

  - typ CF.

- Tryb pracy:

  - praca ciągła.

- Maksymalny czas od początku analizy rytmu serca do gotowości do wstrząsu:

  - 200 J: 20 sekund.

  - 360 J: 25 sekund.

- Maksymalny czas od początku pracy do pełnej gotowości do wstrząsu:

  - 200 J: 25 sekund.

  - 360 J: 35 sekund

- Okazjonalne korzystanie z urządzenia:

  - Zgonie z wymogami dot. okazjonalnego korzystania z urządzenia określonymi przez standard NBR IEC 60601-2-4.

SPECYFIKACJA ŚRODOWISKOWA

- Temperatura:

  - Praca: Od 0 do 50 °C.

  - Przechowywanie: Od -20 do 50 °C.

- Wilgotność powietrza:

  - Praca: 10 do 95% RH, bez kondensacji.

  - Przechowywanie: 10 do 95% RH, bez kondensacji.

- Dopuszczalna wysokość nad poziomem morza:

  - Zaleca się stosowanie na wysokości poniżej 2000 m nad poziomem morza.

DEFIBRYLATOR

- Fala:

  - Dwufazowa, opadająca wykładniczo. Parametry kształtujące falę dostosowane są zgodnie z impedancją pacjenta.

- Aplikowanie wstrząsów:

  - za pomocą wielofunkcyjnych elektrod samoprzylepnych.

- Uruchamianie:

  - Przycisk włącz/wyłącz na przednim panelu.

- Zakres ustawień defibrylacji:

  - Dorośli: zakres od 120 do 360 J (zależnie od rodzaju baterii, za pomocą SoftDEA). 1. wstrząs - 150 J; kolejne wstrząsy - 200 J.

  - Dzieci: 50 J.

- Wybór dorośli/dzieci:

  - automatyczny, na podstawie rozmiaru elektrod.

- Polecenie ładowania:

  - automatyczne, po identyfikacji arytmii wymagającej wstrząsu.

- Polecenie wstrząsu:

  - przycisk na przednim panelu, gdy błyska.

- Maksymalny czas ładowania:

Akumulator

  - 50 J:  < 2 sekund.

  - 150 J: < 3 sekund

  - 200 J: < 4 sekund

  - 270 J: < 5 sekund.

  - 360 J: < 6 sekund

Nieładowalna bateria (1400 mAh):

  - 50 J:  < 3 sekund.

  - 150 J: < 8 sekund.

  - 200 J: < 11 sekund.

Nieładowalna bateria (2800 mAh):

  - 50 J:  < 2 sekund.

  - 150 J: < 5 sekund.

  - 200 J: < 6 sekund.

  - 270 J: < 8 sekund.

  - 360 J: < 10 sekund.

- Rozmiar elektrod:

  - Dorośli = powierzchnia: 82 cm2 (32,3 cali2).

  - Dzieci = powierzchnia: 30 cm2 (11,8 cali2).

- Długość przewodu elektrod:

  - 2 metry.

- Maksymalne napięcie wyjściowe:

- 2000 V.

- Maksymalne natężenie wyjściowe:

- 80 A (25 Ω).

INNE SPECYFIKACJE (I.on PRO)

- Sterowanie:

  - Ekran dotykowy: umożliwia wybór trybu ręcznego i określenia zakresu energii.

- Zakres ustawień defibrylacji (tryb ręczny):

  - Dorośli: zakres od 120 J do 360 J.

- Dzieci: 10, 20, 30, 40 lub 50 J.

STANDARDY

- IEC 60601-1

- IEC 60601-1-2

- IEC 60601-1-6

- IEC 60601-1-8

- IEC 60601-1-9

  - IEC 60601-2-4 lub ekwiwalentne standardy IEC.

* część funkcjonalności jest opcjonalna.

Instramed Indústria Médico-Hospitalar Ltda.

Beco José Paris, 339 - Pavilhão 19

CEP 91140-310 Porto Alegre RS Brasil Tel.: +55 (51) 3073 8200

E-mail: comex@instramed.com.br

WWW.INSTRAMED.COM.BR

Reprezentant na Europę:

Obelis S.A.

Bd. Général Wahis 53, 1030 - Brussels, Belgium Phone: + 32.2.732.59.54 | Faks: + 32.2.732.60.03

E-mail: mail@obelis.net

ANVISA 10242950016

2460

Folder I.on/I.on PRO R2.3 Polski 2020

* część funkcjonalności jest opcjonalna.

CECHY PRODUKTU

IDEALNY PARTNER DLA TWOJEGO I.ON

Rezultatem jest dużo bardziej efektywne i

Exclusive Technology

TOUCH

    - Kompatybilne z trzyżyłowym przewodem EKG.*

    - Wstrząs dwufazowy do 360 J.*

    - Stopień ochrony IP56.

    - Waży tylko 1,2 kg.

    - Trzy różne warianty baterii

(1 ładowalny i 2 nieładowalne).

    - Nagrywanie dźwięku środowiskowego:

    - Automatyczna kontrola funkcji i stanu baterii.

    - Przechowywanie krzywych i zdarzeń.

    - Dużo ekonomiczniejsze elektrody jednorazowe (całkowicie niezależne of wymiany baterii i/lub akcesoriów zw. Z informacjami zwrotnymi EKG).

    - Oprogramowanie SoftDEA umożliwiające połączenie do komputera (przez USB), zmianę ustawień, zapisywanie i przeglądanie danych na komputerze.

    - Łatwo przełączaj tryby automatyczny i ręczny za pomocą prostego ekranu dotykowego (I.on PRO).

Urządzenie CPR Maestro (opcjonalne) umieszczone na klatce piersiowej pacjenta zapewnia informacje zwrotne o przebiegu czynności ratunkowych w czasie rzeczywistym, prowadząc ratownika za pomocą komunikatów głosowych i i wyświetlacza LCD wskazującego optymalną częstotliwość, siłę i interwały.

niezawodne RKO, co nie tylko zwiększa szanse na przeżycie pacjenta, lecz również zapobiega powikłaniom związanym z niedotlenieniem.

Nowa generacja automatycznych defibrylatorów zewnętrznych

PROSTY W UŻYCIU

ZAAWANSOWANY

CPR MAESTRO

INTELIGENTNY

NIEZAWODNY

Instramed: najbardziej kompletna linia produktów na rynku.

- Ocenia stan pacjenta za pomocą zaawansowanych czujników, uwzględnia zmienne kliniczne i automatycznie dobiera odpowiednie wstrząsy.

- Umożliwia każdej osobie o podstawowym przeszkoleniu przeprowadzić działania ratunkowe na osobie z zawałem serca, zwielokrotniając szanse na uratowanie życia.

- Wystarczy wcisnąć jeden przycisk i podążać za komunikatami głosowymi i komunikatami wizualnymi.

- Model I.on PRO zwiększa elastyczność pracy w trybie ręcznym, umożliwiając profesjonalistom medycznym dostosować parametry zabiegu w oparciu o swoje doświadczenie i wskazania krzywej EKG.

- Ekran dotykowy o doskonałym kontraście i polu widzenia umożliwia użytkownikowi wybranie trybu pracy ręcznej i naładowanie wstrząsu o sile do 360 J.

- Sekwencja automatycznego ładowania, umożliwiana przez (załączone) oprogramowanie SoftDEA, umożliwia uprzednie ustawienie siły pierwszych trzech wstrząsów.

- Trzyżyłowy przewód EKG umożliwiający pracę jako Automatyczny defibrylator zewnętrzny lub Monitor EKG.

- Wbudowany mikrofon i pamięć wewnętrzna umożliwiają cyfrowy zapis do 10 godzin dźwięku środowiskowego (opcjonalnie).

- Technologia Instramed z solidną konstrukcją wykorzystywaną przez setki organizacji medycznych, opracowana by odpowiedzieć na rzeczywistość działań ratunkowych.

- Szeroka sieć dystrybutorów sprzedających produkty i części zamienne, a także zapewniających wsparcie techniczne i doskonałe usługi posprzedażowej.

- Z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży, Instramed jest producentem dbającym o dostępność części zamiennych i komponentów nawet dla produktów, których produkcję już zakończono.