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Automatyczny defibrylator zewnętrzny z trybem ręcznym
Automatyczny defibrylator zewnętrzny
AUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR ZEWNĘTRZNY
AUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR ZEWNĘTRZNY Z TRYBEM RĘCZNYM (I.ON PRO)
KRZYWA EKG NA EKRANIE (opcjonalnie)

CPR MAESTRO (opcjonalnie)


KOMPATYBILNY Z TRZYŻYŁOWYM PRZEWODEM EKG DO MONITOROWANIA

DOSTĘPNY W 3 WARIANTACH



SPECYFIKACJA OGÓLNA
(I.on/I.on PRO)
· Wymiary:
- 225 mm (szer.)
- 225 mm (wys.)
- 69 mm (gł.)
· Waga:
· Od 1,2 kg (moduł podstawowy) do 1,9 kg (całość).
· Wewnętrzna bateria nieładowalna:
· Rodzaj: Z dwutlenku litowo-manganowego (LiMnO2) 18V, 1400 mAh (wariant 1) lub 2800 mAh (wariant 2).
· Czas działania baterii w wariancie 1 (1400 mAh): ponad 80 wstrząsów o sile 200 J lub 6 godzin ciągłego monitorowania.
· Czas działania baterii w wariancie 2 (2800 mAh): ponad 300 wstrząsów o sile 200 J lub 15 godzin ciągłego monitorowania.
· Wewnętrzny ładowalny akumulator:
· Rodzaj: Litowo-jonowa, 14,4 VDC 4,0 A/h.
· Czas pracy: 18 godzin w trybie wykrywania rytmu serca (w pełni naładowana bateria), lub przynajmniej 400 wstrząsów o sile 200 J.
· Czas pełnego naładowania akumulatora: 5 godzin.
· Ładowarka zasilająca baterię:
- Moc 100 - 220 V/50-60 Hz.
· Pobór energii (maksymalny): zasilanie sieciowe 1 A.
· Napięcie wyjściowe 16,8 VDC, 100 kg.
· Korzystaj tylko ze źródeł zasilania wyprodukowanych przez Instramed.
· Przechowywanie baterii:
· Przechowywanie baterii w temperaturach przewyższających 35°C (95°F) przez dłuższy czas zmniejszy ich pojemność i okres przydatności.
· Domyślne ustawienia defibrylacji:
· Dorośli (autom.): 1. wstrząs - 150 J; kolejne wstrząsy - 200 J.
· Dzieci: 50 J.
· Ręczne ustawienia defibrylacji (poprzez SoftDEA):
· Dorośli (nieładowalna bateria 1400 mAh):
zakres od 120 J a 200 J.
· Dorośli (nieładowalna bateria 2800 mAh lub akumulator):
zakres od 120 J a 360 J.
· Pamięć wewnętrzna:
· 100 wydarzeń lub 2 godziny nagrania EKG..
· Nagrywanie dźwięku środowiskowego:
· Do 10 godzin (opcjonalnie).
· Stopień ochrony:
- IP56.
· 
Klasyfikacja:
· Klasa II, urządzanie zasilane wewnętrznie.
· Izolacja elektryczna:
· typ CF.
· Tryb pracy:
· praca ciągła.
· Maksymalny czas od początku analizy rytmu serca do gotowości do wstrząsu:
· 200 J: 20 sekund.
· 360 J: 25 sekund.
· Maksymalny czas od początku pracy do pełnej gotowości do wstrząsu:
· 200 J: 25 sekund.
· 360 J: 35 sekund
· Okazjonalne korzystanie z urządzenia:
· Zgonie z wymogami dot. okazjonalnego korzystania z urządzenia określonymi przez standard NBR IEC 60601-2-4.
SPECYFIKACJA ŚRODOWISKOWA
· Temperatura:
· Praca: Od 0 do 50 °C.
· Przechowywanie: Od -20 do 50 °C.
· Wilgotność powietrza:
· Praca: 10 do 95% RH, bez kondensacji.
· Przechowywanie: 10 do 95% RH, bez kondensacji.
· Dopuszczalna wysokość nad poziomem morza:
· Zaleca się stosowanie na wysokości poniżej 2000 m nad poziomem morza.
DEFIBRYLATOR
· Fala:
· Dwufazowa, opadająca wykładniczo. Parametry kształtujące falę dostosowane są zgodnie z impedancją pacjenta.
· Aplikowanie wstrząsów:
· za pomocą wielofunkcyjnych elektrod samoprzylepnych.
· Uruchamianie:
· Przycisk włącz/wyłącz na przednim panelu.
· Zakres ustawień defibrylacji:
· Dorośli: zakres od 120 do 360 J (zależnie od rodzaju baterii, za pomocą SoftDEA). 1. wstrząs - 150 J; kolejne wstrząsy - 200 J.
· Dzieci: 50 J.
· Wybór dorośli/dzieci:
· automatyczny, na podstawie rozmiaru elektrod.
· Polecenie ładowania:
· automatyczne, po identyfikacji arytmii wymagającej wstrząsu.
· Polecenie wstrząsu:
· przycisk na przednim panelu, gdy błyska.
· 
Maksymalny czas ładowania:
Akumulator
· 50 J:  < 2 sekund.
· 150 J: < 3 sekund
· 200 J: < 4 sekund
· 270 J: < 5 sekund.
· 360 J: < 6 sekund
Nieładowalna bateria (1400 mAh):
· 50 J:  < 3 sekund.
· 150 J: < 8 sekund.
· 200 J: < 11 sekund.
Nieładowalna bateria (2800 mAh):
· 50 J:  < 2 sekund.
· 150 J: < 5 sekund.
· 200 J: < 6 sekund.
· 270 J: < 8 sekund.
· 360 J: < 10 sekund.
· Rozmiar elektrod:
· Dorośli = powierzchnia: 82 cm2 (32,3 cali2).
· Dzieci = powierzchnia: 30 cm2 (11,8 cali2).
· Długość przewodu elektrod:
· 2 metry.
· Maksymalne napięcie wyjściowe:
- 2000 V.
· Maksymalne natężenie wyjściowe:
- 80 A (25 Ω).
INNE SPECYFIKACJE (I.on PRO)
· Sterowanie:
· Ekran dotykowy: umożliwia wybór trybu ręcznego i określenia zakresu energii.
· Zakres ustawień defibrylacji (tryb ręczny):
· Dorośli: zakres od 120 J do 360 J.
- Dzieci: 10, 20, 30, 40 lub 50 J.
STANDARDY
- IEC 60601-1
- IEC 60601-1-2
- IEC 60601-1-6
- IEC 60601-1-8
- IEC 60601-1-9
· IEC 60601-2-4 lub ekwiwalentne standardy IEC.









* część funkcjonalności jest opcjonalna.
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CECHY PRODUKTU	* część funkcjonalności jest opcjonalna.


IDEALNY PARTNER DLA TWOJEGO I.ON

Rezultatem jest dużo bardziej efektywne i










Exclusive Technology











TOUCH
· 
Kompatybilne z trzyżyłowym przewodem EKG.*
· Wstrząs dwufazowy do 360 J.*
· Stopień ochrony IP56.
· Waży tylko 1,2 kg.
· Trzy różne warianty baterii
(1 ładowalny i 2 nieładowalne).
· Nagrywanie dźwięku środowiskowego:
· Automatyczna kontrola funkcji i stanu baterii.
· Przechowywanie krzywych i zdarzeń.
· 
Dużo ekonomiczniejsze elektrody jednorazowe (całkowicie niezależne of wymiany baterii i/lub akcesoriów zw. Z informacjami zwrotnymi EKG).
· Oprogramowanie SoftDEA umożliwiające połączenie do komputera (przez USB), zmianę ustawień, zapisywanie i przeglądanie danych na komputerze.
· Łatwo przełączaj tryby automatyczny i ręczny za pomocą prostego ekranu dotykowego (I.on PRO).

 Urządzenie CPR Maestro (opcjonalne) umieszczone na klatce piersiowej pacjenta zapewnia informacje zwrotne o przebiegu czynności ratunkowych w czasie rzeczywistym, prowadząc ratownika za pomocą komunikatów głosowych i i wyświetlacza LCD wskazującego optymalną częstotliwość, siłę i interwały.


niezawodne RKO, co nie tylko zwiększa szanse na przeżycie pacjenta, lecz również zapobiega powikłaniom związanym z niedotlenieniem.












Nowa generacja automatycznych defibrylatorów zewnętrznych


PROSTY W UŻYCIU


ZAAWANSOWANY





CPR MAESTRO


INTELIGENTNY


NIEZAWODNY

Instramed: najbardziej kompletna linia produktów na rynku.


· Ocenia stan pacjenta za pomocą zaawansowanych czujników, uwzględnia zmienne kliniczne i automatycznie dobiera odpowiednie wstrząsy.
· Umożliwia każdej osobie o podstawowym przeszkoleniu przeprowadzić działania ratunkowe na osobie z zawałem serca, zwielokrotniając szanse na uratowanie życia.

· Wystarczy wcisnąć jeden przycisk i podążać za komunikatami głosowymi i komunikatami wizualnymi.


· Model I.on PRO zwiększa elastyczność pracy w trybie ręcznym, umożliwiając profesjonalistom medycznym dostosować parametry zabiegu w oparciu o swoje doświadczenie i wskazania krzywej EKG.

· Ekran dotykowy o doskonałym kontraście i polu widzenia umożliwia użytkownikowi wybranie trybu pracy ręcznej i naładowanie wstrząsu o sile do 360 J.


· Sekwencja automatycznego ładowania, umożliwiana przez (załączone) oprogramowanie SoftDEA, umożliwia uprzednie ustawienie siły pierwszych trzech wstrząsów. 
· Trzyżyłowy przewód EKG umożliwiający pracę jako Automatyczny defibrylator zewnętrzny lub Monitor EKG. 

· Wbudowany mikrofon i pamięć wewnętrzna umożliwiają cyfrowy zapis do 10 godzin dźwięku środowiskowego (opcjonalnie).



· Technologia Instramed z solidną konstrukcją wykorzystywaną przez setki organizacji medycznych, opracowana by odpowiedzieć na rzeczywistość działań ratunkowych.
· Szeroka sieć dystrybutorów sprzedających produkty i części zamienne, a także zapewniających wsparcie techniczne i doskonałe usługi posprzedażowej.

· Z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży, Instramed jest producentem dbającym o dostępność części zamiennych i komponentów nawet dla produktów, których produkcję już zakończono.
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