Przewodnik użytkownika

Kardiowerter/Dwufazowy monitor defibrylacji

Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda.

Zakład przemysłowy:

Beco José Paris, 339 – Pavilhão 19 Kod pocztowy: 91140-310

Porto Alegre – RS, Brazil

Nr telefonu/fax: (51) 3073 8200

ANVISA 10242950009

E-mail: comercial@instramed.com.br Strona internetowa: www.instramed.com.br

Reprezentant na Europę:

Obelis S.A.

Bd. Bd. Général Wahis 53, 1030, Brussels - Belgium Tel. : + 32.2.732.59.54

Fax: + 32.2.732.60.03

E-mail : mail@obelis.net

UWAGA: Instramed nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom fizycznym lub ich mieniu wynikające z użytkowania niniejszego produktu w sposób niezgodny z informacjami, rekomendacjami i ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji obsługi, z modyfikacji urządzenia, z prób naprawy podejmowanych poza autoryzowanymi centrami wsparcia technicznego, z użytkowania przez niewykwalifikowany personel, z użytkowania wadliwych urządzeń lub z powodu stosowania części zamiennych, które nie zostały dostarczone przez producenta.

Aby dowiedzieć się więcej o warunkach gwarancji i wsparcia technicznego, prosimy skontaktować się z działem wsparcia technicznego Instramed.

Prawa autorskie © 2017 Instramed. CardioMax, Instramed i ich logotypy są zastrzeżonymi znakami handlowymi Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda. Wewnętrzne oprogramowanie tego produktu stanowi własnością intelektualną firmy Instramed, chronioną międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich. Oprogramowanie to zapewniono wyłącznie do użytku przez niniejsze urządzenie, zidentyfikowane przez numer seryjny i nie może być, w całości lub częściowo, analizowane, rekompilowane lub w żaden sposób modyfikowane.

CardioMax-quick-start-guide-eng-r11-2019-02-01

Uwaga - pierwsze użycie

Przed użyciem po raz pierwszy urządzenia CardioMax, jego bateria powinna być w pełni naładowana. W tym celu należy podłączyć je do źródła prądu przez co najmniej 8 godzin.

Uwaga - sporadyczne użytkowanie

Nawet gdy urządzenie CardioMax jest rozłączone (w trybie czuwania), wykonuje ono wewnętrzną diagnostykę sprzętu. Mimo, że proces ten wiąże się z niewielkim zużyciem energii, może on doprowadzić do wyczerpania baterii.

Z tego powodu, gdy urządzenie nie było używane przez ponad 20 miesięcy, zaleca się przeprowadzenie pełnego ładowania baterii.

Jeśli procedura ta nie zostanie przeprowadzona, istnieć będzie ryzyko wyczerpania się baterii, a co za tym idzie niemożności wykorzystania urządzenia CardioMax w konfiguracji przenośnej (niepodłączonego do źródła prądu).

Przechowywanie

Gdy urządzenie jest przechowywane i nieużywane, należy wyjąć z niego baterię.

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

Wprowadzenie	08

Elementy opcjonalne	08

Informacje o bezpieczeństwie	09

O tym przewodniku	09

Dbałość o urządzenie	09

Uziemienie	09

Błędne odczyty EKG	09

Ostrzeżenia	09

Urządzenie	11

Panel przedni	11

Widok z boku	12

Złącza z tyłu urządzenia	13

Wyświetlacz i praca urządzenia	14

Pokrętło sterujące	14

System e-Jog Control	15

Przyciski szybkiego dostępu	15

Parametry na wyświetlaczu	16

Ikony dostępu do zdarzeń i funkcji konfiguracyjnych	17

Alarmy	18

Tryb defibrylatora	19

Korzystanie z zewnętrznych elektrod	19

Korzystanie z elektrod dla dzieci	20

Defibrylacja	21

Krok 1 - Wybierz ładunek	21

Krok 2 - Ładowanie	21

Krok 3 - Impuls	21

Przycisk rozładowania	22

Synchronizacja - Impuls synchronizowany - Kardiowersja	22

Ekran defibrylacji	22

Tryb ładowania automatycznego	23

Test funkcjonalności	23

Tryb automatyczny	24

Krok 1 - Podłącz elektrody	24

Krok 2 - Umieść elektrody na ciele pacjenta	24

Krok 3 - Wybierz tryb automatyczny	24

Krok 4 - Impuls	25

Krok 5 - Rozpocznij RKO	25

Korzystanie z CardioMax w przypadku dzieci poniżej 8 roku życia	25

Tryb rozrusznika serca	26

Praca w trybie rozrusznika serca	26

Rozpoczęcie stymulacji	26

Tryb monitorowania - EKG	28

Monitorowanie EKG	28

Praca w trybie monitorowania - EKG	29

Odcinek ST	30

Monitorowanie NIBP	31

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi	31

Zakładanie mankietu	31

Tryby pomiaru	31

Wskaźnik liczbowy NIBP	32

Tryb monitorowania - SpO2	33

Tryb monitorowania - Kapnometria

Monitorowanie NIBP	34

Wskaźnik liczbowy2 EtCO2	34

Tryb monitorowania oddechu

Monitorowanie oddechu	35

Wskaźnik liczbowy oddechu	35

Przechowywanie danych i zdarzeń	36

Przechowywanie danych	36

Przeglądanie i zarządzanie zdarzeniami	36

Wydruki	37

- - Wydruk natychmiastowy	37

- - Wydruk ciągły	38

- - Przerwanie druku	38

- - Wydruk alarmów	38

- - Wydruk impulsów.	38

Kontrola w czasie rzeczywistym	39

Informacje ogólne	39

CPR Maestro	40

Korzystanie z CPR Maestro	40

Połączenie z komputerem	41

Wymagania	41

Instalacja oprogramowania SoftDEA	41

Podłączanie urządzenia CardioMax do komputera	41

Instalacja oprogramowania kontroli w czasie rzeczywistym	42

Wykorzystanie baterii	43

Wskaźniki zasilania i ładowania baterii	43

Pierwsze użycie	43

Sporadyczne użytkowanie	43

Wymiana	43

Dbałość i konserwacja	45

Konserwacja zapobiegawcza	45

Konserwacja korygująca	45

Czyszczenie i dezynfekcja	45

Karta gwarancyjna	46

Wprowadzenie	1

CardioMax to nowoczesne, praktyczne, lekkie i kompaktowe urządzenie

do stosowania w sytuacjach nadzwyczajnych, które transportować można w obrębie szpitali i w ambulansach.

CardioMax oferuje poniższe funkcje i/lub parametry (niektóre z funkcji są opcjonalne):

  - Monitorowanie końcowo-wydechowego stężenia dwutlenku węgla (EtCO2).

  - Monitorowanie częstotliwości ucisków.

  - Monitorowanie EKG i rytmu serca.

  - Monitorowanie funkcjonalnego wysycenie krwi tętniczej tlenem (SpO2).

  - Nieinwazyjny rozrusznik serca.

  - Pomiar ciśnienia (metodą nieinwazyjną - NIBP).

  - Defibrylator dwufazowy.

  - Tryb defibrylacji automatycznej.

  - Tryb zapobiegania nagłej śmierci.

  - Tryb automatycznego ładowania impulsu.

  - Drukowanie.

  - Informacje zwrotne o częstotliwości i sile ucisków klatki piersiowej (CPR Maestro).

  - Wymienna bateria.

Elementy opcjonalne	08

Przewodnik ten omawia wszystkie możliwe funkcje urządzenia CardioMax, jednak część z nich jest opcjonalna i może nie być obecna w posiadanym przez was modelu. Za każdym razem, gdy omawiana jest funkcjonalność opcjonalna, obok tekstu znajdować się będzie odpowiednia ikona.

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

2

Informacje o bezpieczeństwie

O tym przewodniku

Niniejszy dokument nie stanowi zamiennika pełnej instrukcji obsługi. Ma on charakter przewodnika użytkownika, przedstawiającego funkcjonalność i sposób używania urządzenia. Więcej informacji o użytkowaniu urządzenia CardioMax dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

Dbałość o urządzenie

  - Urządzenia nie należy umieszczać w miejscu, z którego mogłoby spaść na pacjenta. Nie należy podnosić urządzenia trzymając go za kable lub złącza.

  - Ułóż przewody podłączone do pacjenta w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko uduszenia.

  - Przechowuj defibrylator w suchym otoczeniu, unikając miejsc, w których wyświetlacz mógłby zostać oblany płynami. Nie korzystaj z defibrylatora w czasie deszczu lub wyjątkowej wilgotności powietrza.

  - Urządzenie i jego akcesoria należy przez cały czas utrzymywać w czystości i dobrym stanie technicznym.

  - Jeśli podejrzewasz, że urządzenie spadło z wysokości lub doświadczyło innego uszkodzenia zewnętrznego, nie należy go dalej używać.

Uziemienie

Uziemienie jest niezbędne, by chronić operatora i pacjenta przed nieumyślnymi wyładowaniami elektrycznymi.

Błędne odczyty EKG

UWAGA: Poniższe czynniki mogą doprowadzić do błędnej interpretacji EKG:

  - Niewłaściwie umieszczenie elektrod.

  - Poruszanie się pacjenta.

  - Rozrusznik serca (może on obniżyć precyzję detektora zatrzymania czynności serca).

  - Zakłócenia częstotliwości radiowych, w tym spowodowanych przez telefony komórkowe.

  - Nadmierne owłosienie lub mokra skóra na powierzchni stosowania elektrod.

  - Warstwy ubrania między skórą a elektrodami.

Ostrzeżenia

Przed instalacją urządzenia upewnijcie się, że nie występują żadne nieprawidłowości ani uszkodzenia spowodowane transportem.

Przewodnik użytkownika | Informacje o bezpieczeństwie

OSTRZEŻENIE: urządzenie CardioMax powinno być wykorzystywane tylko dla jednego pacjenta naraz.

WAŻNE: urządzenie to może być używane tylko przez wykwalifikowany personel. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję.

UWAGA: elektrody przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z pacjentem zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z dyrektywami i zasadami normy ISO 10993-1.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie CardioMax nie powinno być stosowane zbyt blisko lub w pobliżu innych urządzeń. Jeśli jest to konieczne, zaleca się obserwowane urządzenia lub systemu, aby potwierdzić jego poprawną pracę w wybranej konfiguracji.

OSTRZEŻENIE: jeśli urządzenie użytkowane jest w obecności łatwopalnych płynów lub gazów, wystąpić może ryzyko eksplozji.

Zagrożenie porażeniem prądem: nigdy nie należy otwierać urządzenia. Każda próba naprawy urządzenia powinna być przeprowadzona przez autoryzowane centra techniczne Instramed.

UWAGA: Nie należy korzystać z urządzenia CardioMax lub jego akcesoriów w obecności sprzętu do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.

Urządzenie to zostało zaprojektowane, by być odpornym na zakłócenia elektromagnetyczne, jednakże obecność silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych lub częstotliwości radiowych (np. telefonów komórkowych, radiotelefonów, itp.) może wpłynąć na jego pracę.

OSTRZEŻENIE: przed każdym użyciem należy sprawdzić stan urządzenia, baterii i akcesoriów.

UWAGA: elektrody, czujniki i mankiet zabezpieczone są przed impulsem defibrylacyjnym; w czasie emisji impulsu elektrycznego mogą nastąpić wariacje pomiarów.

UWAGA: gdy urządzenie używane jest w trybie monitoringu, wraz z nim można jednocześnie używać innych urządzeń elektromagnetycznych podłączanych do pacjenta, jeśli urządzenia te spełniają warunki bezpieczeństwa.

UWAGA: przewodzące prąd elementy elektrod i innych elementów ze złączami (w tym elektrody neutralnej) nie powinny dotykać innych części urządzenia przewodzących prąd, w tym przewodu uziemiającego.

UWAGA: należy unikać podłączania pacjenta do kilku sztuk urządzenia naraz. Przekroczone mogą być wtedy limity maksymalnego upływu prądu.

OSTRZEŻENIE: pacjenta należy umieścić na powierzchni nieprzewodzącej prądu.

OSTRZEŻENIE: w czasie defibrylacji nie należy dotykać pacjenta, urządzenia i jego akcesoriów ani żadnych metalicznych lub przewodzących prąd powierzchni, z którymi pacjent ma styczność.

OSTRZEŻENIE: pacjent powinien być całkowicie nieruchomy podczas fazy analizy rytmu serca (w trybie automatycznym). Na tym etapie nie należy przeprowadzać masażu serca.

Jeśli dokładność pomiarów wydaje się być niewłaściwa, najpierw należy sprawdzić funkcje życiowe pacjenta, a następnie funkcjonowanie urządzenia CardioMax.

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

6

3

Urządzenie

Panel przedni

4

5

- Rączka do transportu.

- Wyświetlacz LCD.

- Pokrętło sterujące: włącza i wyłącza urządzenie. Służy również do wyboru trybu pracy

(opisane jest to w kolejnych rozdziałach).

- Przyciski szybkiego dostępu (opisane w osobnej sekcji).

- E-Jog Control: ogólna konfiguracja urządzenia.

- Wskaźniki zasilania i ładowania baterii

Widok z boku

1

3

2

6

9

5

4

7

8

- Drukarka: drukarka do papieru termicznego. Służy do drukowania elektrokardiogramów i list zdarzeń. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Wydruki”.

- Złącze SpO2 : Złącze standardowej pulsoksymetrii BCI. Czujniki pulsoksymetrów dla dzieci i dorosłych.

- Złącze USB: Złącze USB umożliwiające dostęp do danych rejestrowanych w trybie automatycznym.

- Złącze NIBP: Złącze do bezpośredniego użycia z mankietem.

- Złącze EKG: Złącze do kabli EKG.

- Złącze RKO: złącze służące do podłączenia akcesorium CPR Maestro.

- Złącze do elektrod defibrylacyjnych: elektrod y dla dzieci/dorosłych, elektrody wewnętrzne i wielofunkcyjne.

- Złącze wylotu kapnometrycznego: złącze wykorzystywane do usuwania gazów pobieranych przy kapnometrii.

- Złącze do kapnometrii: złącze przewodu próbkującego do kapnometrii.

Złącza z tyłu urządzenia

0-(----------{i;)

11V, -16V

15A

1

2

3

4

- Trzyżyłowe złącze zasilania: napięcie 100-220 V, z trzecim stykiem służącym jako uziemienie. Bezpiecznik 5A (20mm 20AG F5A GLASS FUSE).

- Złącze do zewnętrznego źródła prądu stałego: służy do podłączenia zewnętrznej baterii lub innego źródła prądu stałego o napięciu 11-16 V.

- Uziemienie i przyłącze stabilizatora: złącze do potrzeb wyrównywania potencjału prądu i uziemienia urządzenia.

- Złącze RS-232: złącze do przewodu służącego do aktualizacji oprogramowania (do użytku tylko przez autoryzowany personel techniczny).

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

4

Wyświetlacz i praca urządzenia

Pokrętło sterujące

Skorzystaj z pokrętła sterującego, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie CardioMax. Gdy urządzenie jest włączane, użytkownik od razu wybrać musi jego tryb pracy.

1

2

o

Aut Seq

OFF

Energy

3

.

4

5

6

7

Monitorowanie	Rozrusznik

- Pokrętło sterujące: służy do wyboru trybu pracy.

- Tryb defibrylatora: wybiera siłę impulsu (od 1 do 260 J).

- Tryb sekwencyjny: wyzwala impulsy w trybie sekwencyjnym.

- Tryb monitorowania: tryb monitora wieloparametrowego.

- Wyłączenie urządzenia.

- Tryb rozrusznika: włącza rozrusznik zewnętrzny.

- Tryb automatyczny: włącza tryb automatycznego defibrylatora zewnętrznego (АED).

Korzystanie z systemu e-Jog Control

System e-Jog Control umożliwia dostęp do wielu funkcji i menu urządzenia CardioMax, takich jak konfigurowanie alarmów, określanie jakie informacje wyświetlane są na ekranie, zmianę parametrów, etc.

Przyciski szybkiego dostępu

Szybka zmiana odprowadzenia: umożliwia szybką zmianę odprowadzenia EKG.

Szybka zmiana czułości: umożliwia szybką zmianę czułości pomiaru EKG.

Wydruk: wciśnij, aby wydrukować szybki raport. Aby zainicjować druk w trybie ciągłym, przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Wydruki”.

Zdarzenia: umożliwia za pomocą systemu e-Jog Control oznaczyć zdarzenie jako istotne i zapisać je w pamięci urządzenia.

Zatrzymaj dźwięk: naciśnij krótko przycisk, aby wyłączyć WSZYSTKIE alarmy dźwiękowe na ustalony uprzednio okres czasu. Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć WSZYSTKIE alarmy dźwiękowe na czas NIEOKREŚLONY.

NIBP (jeśli dostępne): inicjuje lub wstrzymuje funkcjonalność

nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi. Jeśli urządzenie nie posiada opcjonalnej funkcji NIBP, przycisk ten nie spełnia żadnej funkcji.

Zatrzymaj ekran: Zatrzymuje na ekranie bieżąco wyświetlany obraz, aby umożliwić bliższe przyjrzenie się mu (funkcję anuluje się tym samym przyciskiem).

Parametry na wyświetlaczu

5 leads

80

PPM	mA

70	30	95

1	PAUSE 2 DEMAND	3

dII

4

07/10/12

Mode: Adult

Connect	6

Multifunctional Paddles

5	7

- EKG: pomiary i alarmy EKG.

- Tryby rozrusznika i defibrylatora: wyświetlane tu są informacje związane z trybami rozrusznika serca i defibrylatora

- SpO2: Pomiary i alarmy oksymetryczne.

- Wykresy krzywych związanych z oksymetrią, EKG i EtCO2. Przestrzeń ta wykorzystywana jest również do opcji konfiguracji urządzenia.

- Godzina, data, stan baterii i wybrany tryb.

- Centrum informacyjne: Informacja o urządzeniu i jego pracy. W ten sposób urządzenie komunikuje się z użytkownikiem.

- Ikony dostępu do zdarzeń i funkcji konfiguracyjnych.

Ikony dostępu do zdarzeń i funkcji konfiguracyjnych

4

3

2

1

- Menu zdarzeń: przejrzyj zdarzenia rejestrowane w pamięci CardioMax.

- Menu konfiguracji: konfiguracja wszystkich parametrów urządzenia.

- Skrót do menu drukarki: drukuje i konfiguruje parametry wydruku.

- Skrót do menu alarmów: bezpośredni dostęp do menu konfiguracji alarmów.

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

Alarmy	5

Alarm fizjologiczny: istnieją dwa sposoby, aby włączyć alarmy fizjologiczne: asystolia i przekroczenie limitu MAKSYMALNEGO lub MINIMALNEGO.

Alarm techniczny: sygnały dźwiękowe i wizualne wskazują, gdy CardioMax nie jest w stanie dokładnie monitorować stanu pacjenta.

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

6

Tryb defibrylatora

Ostrzeżenia

CardioMax posiada wskaźnik impedancji pacjenta, który wyzwala impulsy o impedancji od 25 do 300 Ohmów.

Jeśli istnieje podejrzenie przerwania kabla lub przewodu, nie należy korzystać z urządzenia.

Upewnij się, że elektrody defibrylacyjne urządzenia CardioMax znajdują się w wystarczającej odległości od innych elektrod, by nie przepływały przez nie impulsy defibrylacyjne.

Odłącz wszelkie urządzenia nie posiadające zabezpieczeń przed wyładowaniami defibrylatorów. Upewnij się, że pacjent nie pozostaje w kontakcie z żadnymi metalicznymi elementami.

stymulKorzystanie z zewnętrznych elektrod

- - Podłącz kabel defibrylatora do złącza dla elektrod znajdującego się z boku urządzenia.

- - Wyjmijcie obie elektrody z ich podstawek, ciągnąc je do siebie.

- - Nałóżcie materiał przewodzący na elektrody.

- - Umieśćcie elektrody zgodnie z poniższą ilustracją. Elektrody powinny być ułożone w pozycji, w której zmaksymalizowany zostanie przepływ prądu przez mięsień sercowy.

- Elektroda oznaczona jako MOSTEK” powinna być umieszczona na drugim międzyżebrzu, linii środkowo-obojczykowej prawej.

- Elektroda oznaczona jako „KONIUSZEK” powinna być umieszczona na szóstym międzyżebrzu, linii środkowopachowej lewej.

A

B

UPEWNIJ SIĘ, że elektrody znajdują się z dala od siebie. NIE NALEŻY nakładać pasty ani żelu na klatkę piersiową pod elektrody, gdyż może to sprawić, że impuls elektryczny rozniesie się po powierzchni ciała zamiast dotrzeć do serca.

- - Upewnijcie się, że elektrody dobrze przylegają do ciała pacjenta.

Elektroda „MOSTEK” posiada wskaźnik kontaktu z ciałem pacjenta.

Wskaźnik może wskazywać na ZŁY kontakt (dioda LED pulsująca na czerwono) lub DOBRY kontakt (przynajmniej jedna dioda LED jest zapalona).

DOBRY

ZŁY

GOOD	BAD

Gdy wszystkie diody LED pulsują jednocześnie, elektrody doświadczył krótkiego spięcia i impuls nie będzie mógł być wyzwolony.

Gdy pulsuje wyłącznie czerwona dioda LED, impuls nie będzie mógł być wyzwolony.

Korzystanie z elektrod dla dzieci

1

2

3

- - Zaciśnij blokadę z przodu zewnętrznych elektrod dla dorosłych.

- - Pociągnijcie podstawki do siebie, aby je usunąć.

- - Wyjmiecie w ten sposób mniejsze elektrody przeznaczone dla dzieci.

B

A

- Elektroda dla dorosłych (z podstawką).

- Elektroda dla dzieci (bez podstawki).

Urządzenie CardioMax automatycznie wykryje, że pracuje w trybie pediatrycznym. W trybie pediatrycznym siła impulsu ograniczona jest do 50 J.

Defibrylacja

Auto Seq.

OFF

Monitorowanie	Rozrusznik

Krok 1 - Wybierz siłę ładunku

Energy

Obracaj pokrętło wyboru aż osiągniesz pożądaną siłę ładunku.

Krok 2 - Ładowanie

Wciśnij zielony przycisk ładowania na przednim panelu lub skorzystaj z pomarańczowego przycisku ładowania na elektrodach zewnętrznych. Gdy CardioMax ładuje energię, urządzenie wydawać będzie dźwięk, a na ekranie wyświetlane będzie wskazanie bieżącego poziomu energii.

Gdy ładowanie zostanie zakończone, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i wyświetli na ekranie informację „ładunek gotowy”.

Krok 3 - Impuls

Po wydaniu przez urządzenie sygnału o gotowości, wciśnij przycisk 3 (impuls) z przodu panelu lub skorzystaj z dwóch przycisków inicjalizacji impulsu na zewnętrznych elektrodach.

Przycisk rozładowania

Anuluje ładowanie energii. Ładunek urządzenia anulowany może być w każdej chwili, niezależnie czy jest gotowy czy nie.

Synchronizacja - Impuls synchronizowany - Kardiowersja

Umożliwia monitorowanie pacjenta za pomocą 3-i 5-odprowadzeniowych kabli EKG lub elektrod defibrylacyjnych.

Wciśnij przycisk synchronizacji na przednim panelu. Upewnij się, że wskaźnik synchronizacji świeci się na czerwono i jest zsynchronizowany z falą „R”, a obok wybranej siły ładunku znajduje się znacznik „SYNC”. Podążaj za krokami 1-2-3 defibrylacji.

WAŻNE: Przycisk 3 (impuls) lub przyciski na elektrodach powinny być wciśnięte, aż zidentyfikowana zostanie kolejna fala „R”. Urządzenie CardioMax wyzwoli impuls, gdy zidentyfikowana zostanie kolejna fala „R”.

Sy

Ekran defibrylacji

- Synchronizacja.

- Wybrany i naładowany poziom energii.

- Upływ czasu.

- Rodzaj elektrody defibrylacyjnej.

- Liczba impulsów.

5

4

3

nc

Defibrillator

2

1

Auto Seq.

OFF

Monitorowanie	Rozrusznik

Tryb ładowania automatycznego

Energy

W trybie ładowania automatycznego, siła impulsu będzie zgodna z ostatnim ustawieniem użytkownika w menu: „Defibrillation > CHARGE AUTO- SEQUENCING”.

Test funkcjonalności

OSTRZEŻENIE: Test funkcjonalności należy przeprowadzać każdego dnia, aby upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo i jest gotowe do użytku.

Test funkcjonalności dostępny jest w menu konfiguracji.

Krok 1

Umieść elektrody na ich podstawkach znajdujących się na górze urządzenia.

Krok 2

Wybierz siłę 100J.

Krok 3

Wciśnij przycisk ładowania i poczekaj aż urządzenie wyśle sygnał o gotowości ładunku.

Krok 4

Wciśnij przycisk wyzwolenia impulsu.

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

7

Tryb automatyczny (AED)

Automatyczny defibrylator zewnętrzny

Krok 1 - Podłącz elektrody

Podłącz elektrody samoprzylepne do urządzenia CardioMax korzystając ze złącza z boku urządzenia.

Krok 2 - Umieść elektrody na ciele pacjenta

Wyjmij elektrody z ich opakowania i zerwij folię zabezpieczającą ich samoprzylepną stronę.

Zamocujcie elektrody na ciele pacjenta zgodnie z powyższą ilustracją, dbając o to, by ich samoprzylepna strona przylegała do skóry pacjenta.

UWAGA: powierzchnia, z którą stykają się elektrody powinna być sucha.

Krok 3 - Wybierz tryb automatyczny

Obróć pokrętło sterujące, by wybrać tryb automatyczny.

Urządzenie CardioMax automatycznie zacznie analizować rytm serca i wydawać polecenia głosowe.

Przewodnik użytkownika | Tryb automatyczny

Wciśnij przycisk wyzwolenia impulsu!

Krok 4 - Impuls

Jeśli wykryta zostanie potrzeba impulsu defibrylacyjnego, przycisk wyzwolenia impulsu zacznie pulsować, a urządzenie poprosi użytkownika o jego wciśnięcie.

UWAGA: podczas defibrylacji nie wolno dotykać pacjenta lub przewodzącej prąd powierzchni z którą ma styczność, gdyż grozi to porażeniem prądem.

Ponownie wciśnij przycisk impulsu. Impuls zostanie wyzwolony.

Jeśli analiza kliniczna wykaże, że użycie defibrylatora nie jest zalecane, urządzenie CardioMax ogłosi: „PROCEDURA NIE JEST ZALECANA”

Upewnij się, że pacjent nie porusza się w trakcie analizy. Jeśli się poruszył, zacznij procedurę od początku. Jeśli się nie poruszył, usuń elektrody i rozpocznij procedurę RKO (resuscytację krążeniowo-oddechową).

Krok 5 - Rozpocznij RKO

Po przeprowadzeniu defibrylacji, rozpocznij procedurę RKO.

Korzystanie z CardioMax w przypadku dzieci poniżej 8 roku życia

Urządzenie CardioMax może być wykorzystywane na dzieciach, które ukończył przynajmniej jeden rok życia. Jednak w przypadku pacjentów pomiędzy w wieku od jednego do ośmiu lat, którzy ważą mniej niż 40 kg, należy przedsięwziąć niektóre środki ostrożności:

  - Korzystaj z elektrod dla dzieci;

  - Jeśli elektrody nie mogą być rozmieszczone z zachowaniem odległości co najmniej 4 cm, umieść jedną z nich na klatce piersiowej dziecka, a drugą na jego plecach.

Mniej niż 4 cm

Klatka piersiowa

Plecy

Więcej niż 4 cm

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

8

Tryb rozrusznika (stymulatora) serca

Praca w trybie rozrusznika serca

Wybierz tryb rozrusznika serca za pomocą pokrętła sterującego.

Aby skonfigurować parametry rozrusznika, wybierz żółty obszar za pomocą systemu

II P

XED

0

e-Jog. Rozrusznik rozpocznie pracę bez wyzwalania impulsów stymulacyjnych.

3

2

---

4

3

FI

70

AUSE

1

218

dII

SPO2

mA

PPM

BPM

- PPM: wybór częstotliwości stymulacji rozrusznika.

- Wyświetla informacje o trwaniu procesu: „PAUZA” lub „WŁĄCZONY”.

- Umożliwia zmianę między impulsami o stałej, lub dostrajanej sile.

- mA: zmienia siłę impulsu w miliamperach.

Rozpoczęcie stymulacji

1 - Jeśli jeszcze nie są podłączone, podłącz przewód elektrod do urządzenia CardioMax.

2 - Połącz przewód elektrod z przedłużaczem urządzenia.

3 - Umieść samoprzylepne elektrody na ciele pacjenta zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.

4 - Jeśli wybrany był tryb dostrajania siły impulsu, umieść na pacjencie elektrody monitorujące.

- - Korzystając z pokrętła sterującego, wybierz tryb rozrusznika serca. Wybierz tryb stałej lub dostrajanej siły impulsu.

- - wybierz odprowadzenia EKG dla podglądu. Sprawdź, czy na ekranie widoczne są znaczniki dla każdej fali „R”. Jeśli tak nie jest, zmień odprowadzenie.

- - Korzystając z systemu e-Jog, zmień początkowe wartości siły i częstotliwości ładunku (opisane jest to na poprzedniej stronie). Wartość bieżąca musi być możliwie niska.

- - Ustaw e-Jog na funkcję „WŁĄCZ”. W centrum informacyjnym pojawi się wiadomość o gotowości rozrusznika.

- - Sprawdź, czy licznik impulsów rozrusznika widoczny jest na ekranie.

Przewodnik użytkownika | Tryb rozrusznika

- - Zwiększ siłę ładunku, aż pobudzony zostanie rytm serca. Potwierdzi to wyświetlenie zespołu QRS obok wskaźnika rozrusznika.

UWAGI: Stymulacja nie rozpocznie się jeśli wystąpi problem z

multifunkcyjnymi (samoprzylepnymi) elektrodami w kontakcie z pacjentem.

Jeśli defibrylacja jest konieczna, wybierz tryb defibrylacji za pomocą pokrętła sterującego. CardioMax automatycznie ogranicza impulsy stymulacyjne rozrusznika.

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

9

Tryb monitorowania - EKG

Monitorowanie EKG

- - Podłącz kabel EKG do złącza EKG z boku urządzenia.

- - Wybierz elektrody do użycia na pacjencie. Korzystaj tylko z jednej marki elektrod. Elektrody muszą spełniać normy AAMI.

- - Przygotuj powierzchnię zabiegu zgodnie z zaleceniami producenta.

- - Umieść elektrody zgodnie z poniższą ilustracją i oznaczeniami kolorystycznymi opisanymi w tabeli na kolejnej stronie.

- - Podłącz przewód EKG pacjenta do elektrod.

Kabel trzyżyłowy	Kabel pięciożyłowy

R

RA

C

L

LA

N

RL

F

LL

7  oooooodprowadzenia ooooooodprowadzenia

R

RA

L

LA

F

LL

3 odprowadzenia                                                                  7 odprowadzeń

R

RA

C

C1	C2 C3

C4 C5 C6

L

LA

F

LL

Kabel dziesięciożyłowy

12 odprowadzeń

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

Przewodnik użytkownika | Tryb monitorowania - EKG

Praca w trybie monitorowania - EKG

2

3

205

BPM

1

- Symbol EKG. Ikona EKG przestawia pulsujące serce i oznacza wykrycie przez EKG piku fali „R”.

- Wartość liczbowa EKG i jednostka miary uderzeń na minutę.

- Ikona dzwonka oznacza czy alarm został włączony, wyłączony czy wstrzymany.

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

Odcinek ST	10

CardioMax posiada wbudowane algorytmy do pomiaru odcinków ST.

Ich wartość przedstawiona będzie graficznie w kolumnie na prawo od krzywej pomiary, przed wartością numeryczną.

Wyjaśnienie: jest to element opcjonalny

5 leads

80

ST (mm)

-0,1

dll

INFOCENTER

15:27

29/03/18

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

11

Monitorowanie NIBP

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi

- - podłącz końcówkę przedłużacza do przedniego panelu urządzenia.

- - Zmierz kończynę, na którą zakładany będzie mankiet i wybierz jej odpowiedni rodzaj.

- - Umieść mankiet zgodnie z instrukcją na ekranie.

- - Podłącz mankiet do przedłużacza.

- - Wybierz jeden z trybów pomiaru: ręczny, automatyczny lub STAT.

Zakładanie mankietu

- - Wybierz miejsce pomiaru.

- - Dobierz mankiet o odpowiednim rozmiarze dla tego miejsca pomiaru. Więcej informacji znajduje się w instrukcji użytkownika.

- - Upewnij się, że kończyna jest podparta, aby mankiet znajdował się na wysokości serca.

- - Upewnij się, że oznaczenie ARTERIA znajduje się ponad tętnicą ramienną.

Tryby pomiaru

- - Tryb ręczny: wybierz opcję NIBP MANUAL MEASUREMENT na przednim panelu lub w menu ustawień NIBP, a następnie wybierz opcję „Manual Measurement”.

- - Tryb automatyczny: w trybie tym pomiary są automatycznie powtarzane w odstępach określonych przez użytkownika. Aby włączyć tryb automatyczny wybierz pożądany czas pod opcjami „Configuration Menu > NIBP”.

Wskaźnik liczbowy NIBP

Przewodnik użytkownika | Monitorowanie NIBP

0 3

10

2

NIBP

mmHg

1 120/80

(100)

- Wartości liczbowe dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i przeciętnego.

- Liczba wykonanych pomiarów (w trybie automatycznym).

- Odstępy czasu pomiędzy pomiarami (w trybie automatycznym).

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

Podłącz przewód SpO2 do złącza znajdującego się po

prawej stronie urządzenia i umieść palec pacjenta w oznaczonym miejscu.

1	2	3	4

- Ikona dzwonka oznacza wstrzymany lub wyłączony dźwięk.

- - Cyfrowa skala przedstawiająca amplitudę impulsów.

- - wartość liczbowa SpO2 .

- - Puls pacjenta, zmierzony za pomocą czujnika oksymetrycznego.

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

Monitorowanie kapnometryczne

Aby rozpocząć monitorowanie EtCO2, wybierzcie opcję „CO2” w menu konfiguracji, a następnie ustawcie parametr „CO2 – On/Off” na wartość ON.

Zaraz po uruchomieniu, moduł EtCO2 przeprowadza procedurę „auto zero” która niezbędna jest dla poprawnego działania urządzenia.

Podczas tej procedury nie są dokonywane żadne pomiary.

Podłącz następujące akcesoria:

Pacjent intubowany

Pacjent nieintubowany

Złącze „T”

Przewód próbkujący

2

Przewód próbkujący

1

- Pacjent nieintubowany: przewód próbkujący i kaniula nosowa.

- Pacjent intubowany: przewód próbkujący i złącze „T”.

4

3

2

1

- Jednostka pomiaru EtCO2. Wyświetlana może być w mmHg lub %.

- Przedstawia wartość wydychanego CO2 w mmHg lub procentach.

- Wartość liczbowa i jednostki pomiarów oddechu.

- - Ikona dzwonka oznacza wstrzymany lub wyłączony dźwięk.

Wskaźnik liczbowy EtCO2

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

Monitorowanie oddechu

R

RA

L

LA

F

LL

Sygnał oddechowy uzyskiwany jest przez elektrody EKG.

Aby poprawić jakość monitorowania, możesz zmienić ułożenie elektrod EKG. Należy to zrobić tak, aby elektrody RA i LA znajdowały się pod sutkami, jak pokazano na ilustracji po prawej.

OSTRZEŻENIE: Gdy zmieniasz położenie elektrod może zmienić się kształt i amplituda krzywej EKG.

OSTRZEŻENIE: Moduł CO2  określa tylko liczbową wartość oddechu. Nie ma on wpływu na kształt krzywej.

Wskaźnik liczbowy oddechu

2

4

3

6

1

RESP

- Symbol monitorowania oddechu.

- Alarm bezdechu - wyświetlany, gdy wykryty zostanie brak oddechu.

4. Jednostki pomiaru (wydechy na minutę)

ap

r

pm

Żółty wskaźnik pokazuje, że częstotliwość oddechu mierzona jest poprzez przewód EKG, niebieski wskaźnik pokazuje, że częstotliwość oddechu mierzona jest kapnometrycznie.

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

155

Przechowywanie danych i zdarzeń

Przechowywanie danych

Urządzenie CardioMax tworzy listę zdarzeń dla każdego pacjenta w następujące sposoby:

  - Automatycznie: nowy pacjent jest identyfikowany przy każdym uruchomieniu urządzenia.

  - Ręcznie: poprzez menu zdarzeń.

UWAGA: Gdy pamięć zdarzeń jest w pełni wykorzystana, CardioMax nie będzie zapisywał kolejnych zdarzeń aż do czasu jej wyczyszczenia.

Przeglądanie i zarządzanie zdarzeniami

Ustawienia zdarzeń działają w trybach defibrylatora, monitorowania i rozrusznika i umożliwiają ręcznie oznaczać zdarzenia.

Aby przeglądać, zarządzać i drukować zdarzenia zachowane w pamięci urządzenia, wybierz ikonę „e” w menu konfiguracji urządzenia za pomocą systemu e-Jog.

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

e-Jog Control

Wydruki	16

Drukarka termiczna (element opcjonalny) umożliwia ręcznie lub automatycznie drukować zdarzenia, powiadomienia o impulsach defibrylacyjnych lub odczyty EKG. Aby włączyć drukarkę, wciśnijcie przycisk drukowania znajdujący się na przednim panelu urządzenia, lub otwórzcie menu drukowania za pomocą systemu e-Jog.

1

2

3

3 sekundy	3 sekundy

- - Wydruk natychmiastowy

Szybki wydruk - drukarka GSI:

5 cm of paper

5 cm (2 in) paper

Gdy przycisk drukowania wciśnięty jest KRÓCEJ niż trzy sekundy, CardioMax wydrukuje szybki raport.

| EC | G: [171] bpm SPO | 2: [100] % Sh | ock: 3 Time: | 05:17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/ | 25/04 18:1 | 9:51 dII | 25 mm/s 30 | mm/mV |  |  |

Szybki wydruk - drukarka Bixolon:

EKG: 60 bpm

SPO2: 96%

Shocks: 0

Time: 01:26

Speed: 25,0 mm/s

Sensibility: 20 mm/mv Date: 03/07/16

Hour: 12:25

Pads

Przewodnik użytkownika | Wydruki

ECG: 60 bpm

SpO2: 96%

Choques: 0

Tempo: 01:26	Pas

Velocidade: 25,0mm/s

Sensibilidade: 20mm/mV Data: 03/07/16

Hora: 12:25

- Wydruk ciągły

Gdy przycisk wydruku wciśnięty jest DŁUŻEJ niż trzy sekundy, CardioMax drukuje ciągły raport przez nieokreślony okres czasu lub do momentu przerwania druku.

- - Przerwanie druku

Aby przerwać szybkie lub ciągłe drukowanie, wciśnij przycisk wydruku po raz kolejny.

- - Wydruk alarmów

Gdy w menu wydruków włączona jest opcja „alarm printing”, CardioMax drukuje szybki raport za każdym razem, gdy uruchomi się alarm.

- - Wydruk impulsów

Gdy w menu wydruków włączona jest opcja „alarm printing”, CardioMax drukuje szybki raport za każdym razem, gdy uruchomi się alarm. Raport ten zawiera informacje o trybie pracy urządzenia w momencie defibrylacji: obsługi ręcznej, zsynchronizowanym i automatycznym.

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

Informacje ogólne

Umożliwia samodiagnozowanie procesu defibrylacji, poziomu naładowania baterii, podłączenia elektrod i podłączenia urządzenia do źródła prądu. Diagnostyka przeprowadzana jest w trzech ustalonych wcześniej momentach. Możliwe jest przesyłanie tych informacji bezprzewodowo do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem RTC, jeśli znajduje się on w zasięgu sieci bezprzewodowej.

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

CPR Maestro to akcesorium przeznaczone dla urządzeń CardioMax

stworzone, by pomóc ratownikom w dokonywaniu ucisków zgodnie z najnowszymi rekomendacjami RKO. Jego czujniki mierzą częstotliwość i głębokość ucisków klatki piersiowej, zapewniając użytkownikowi informacji zwrotnych na bieżąco. Informacje te wyświetlone są na ekranach urządzeń CPR Maestro i CardioMax, a także przekazywane komunikatami głosowymi.

Wyjaśnienie: UWAGA: ponieważ CPR Maestro jest akcesorium, nie może być używane samodzielnie, a jedynie podłączone do CardioMax.

Ustawienia CPR Maestro powinny być ustawione na tryby DEFIBRYLACJA, AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE i AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA. W trybie automatycznym, instrukcje głosowe i wyświetlane na ekranie będą dopiero po wyświetleniu przez 2 minuty polecenia „Przeprowadź RKO”.

Aby wyłączyć urządzenie należy po prostu przytrzymać przycisk „włącz-wyłącz” przez 3 sekundy. Ustawienia automatycznie znikną z ekranu urządzenia CardioMax.

Korzystanie z CPR Maestro

  - - Podłącz CPR Maestro do urządzenia CardioMax korzystając ze wskazanego poniżej złącza umieszczonego z boku urządzenia.

  - - Umieść urządzenie na klatce piersiowej pacjenta.

Jest to istotny krok, który każdorazowo należy wykonać. Gdy urządzenie się inicjalizuje, czujniki CPR Maestro są kalibrowane, umożliwiając późniejszą ocenę ucisków. Inicjalizacja urządzenia bez zachowania jego zalecanej pozycji może spowodować niedokładne oceny ucisków.

  - - Wciśnij przycisk „włącz/wyłącz” znajdujący się z boku urządzenia. Na tym etapie urządzenie nie jest jeszcze gotowe do pracy.

  - - CPR Maestro wyświetli wiadomość potwierdzającą, że urządzenie zostało poprawnie umieszczone na klatce piersiowej pacjenta, w miejscu w którym przeprowadzane będą uciski. Po zobaczeniu wiadomości, ponownie wciśnij przycisk „włącz/wyłącz” i rozpocznij uciski.

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

19

Połączenie z komputerem

Wymagania

Urządzenie CardioMax może być połączone z komputerem po zainstalowaniu na nim dwóch programów: Aplikacji SoftDEA i RTC. Oprogramowanie to znajduje się na płycie CD załączonej do urządzenia.

Aby móc zainstalować aplikację SoftDEA i/lub RTC, komputer musi spełniać następujące wymagania:

- System operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7.

- Procesor o taktowaniu 300 Mhz lub szybszym.

- 0,2 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym.

- Przynajmniej 512 MB pamięci RAM (zalecane jest 1 GB).

- Czytnik płyt CD lub DVD. Fizyczne połączenie z komputerem wymaga:

- Jednego dostępnego złącza USB.

Instalacja oprogramowania SoftDEA

- Włóż płytę CD z oprogramowaniem do czytnika płyt CD/DVD.

- Jeśli instalator nie uruchomi się automatycznie, znajdź na płycie CD plik „softdeasetup.exe” i kliknij na niego dwukrotnie.

- Podążaj za instrukcjami instalacji, które wyświetlać się będą na ekranie.

Podłączanie urządzenia CardioMax do komputera

- Podłącz urządzenie dopiero po zainstalowaniu oprogramowania SoftDEA.

- Po zakończeniu instalacji, podłącz urządzenie za pomocą załączonego kabla USB.

- Wymagane będzie znalezienie sterowników urządzenia. Znajdują się one w następującym folderze: C:\Program Files\Instramed\SoftDEA\DRIVERS.

- Włącz aplikację SoftDEA.

- Na ekranie wyboru języków wybierzcie angielski, hiszpański lub portugalski. Wybór języka wymagany jest tylko przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania.

- Po odczytaniu przez oprogramowanie danych urządzenia CardioMax, w oknie programu pojawią się listy zdarzeń i EKG.

Instalacja oprogramowania RTC

Przewodnik użytkownika | Połączenie z komputerem

- Włóż płytę CD z oprogramowaniem do czytnika płyt CD/DVD.

- Jeśli instalator nie uruchomi się automatycznie, znajdź na płycie CD plik „RTC” lub „Real Time Check” i kliknij na niego dwukrotnie.

- Podążaj za instrukcjami instalacji, które wyświetlać się będą na ekranie.

Wyjaśnienie: Upewnij się, że odbiornik bezprzewodowy podłączony jest do komputera kablem USB przed instalacją oprogramowania. Po zakończeniu instalacji, na pulpicie i w menu start utworzone zostaną skróty do pulpitu.

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

20

Wykorzystanie baterii

Wskaźniki zasilania i ładowania baterii

- Źródło prądu: gdy dioda LED jest zapalona, oznacza to, że urządzenie podłączone jest do zewnętrznego źródła prądu lub akumulatora.

- Ładowanie baterii: gdy dioda LED jest zapalona, oznacza to, że bateria jest ładowana.

1	2

Pierwsze użycie

Przed użyciem po raz pierwszy urządzenia CardioMax, jego bateria powinna być w pełni naładowana. W tym celu należy podłączyć je do źródła prądu przez co najmniej 8 godzin.

Sporadyczne użytkowanie

Gdy urządzenie nie było używane przez ponad 20 dni, zaleca się przeprowadzenie pełnego ładowania baterii.

Wymiana

1

2

3

- - Naciśnij boczne zatrzaski, aby odblokować baterię do wyjęcia.

- - Bateria automatycznie odłączy się od urządzenia, jak pokazano na ilustracji.

Przewodnik użytkownika | Wykorzystanie baterii

- - Ręcznie wyjmij baterię z urządzenia.

- - Włóż nową baterię.

- - Umieść nową baterię, która powinna zamocować się w komorze.

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

21

Dbałość i konserwacja

Konserwacja zapobiegawcza

Instramed zaleca, aby stan urządzenia CardioMax sprawdzany był przez wykwalifikowanego technika co 12 miesięcy. Rekomendujemy skontaktować się z producentem, aby uzyskać więcej informacji o dostępnym lokalnie wykwalifikowanym i przeszkolonym personelu mogącemu przeprowadzić konserwację zapobiegawczą.

Zaleca się też okresowe kontrole stanu załączonej do urządzenia ładowarki, kabli i złączy, aby wykryć potencjalne przetarcia lub wewnętrzne przerwania.

Test funkcjonalności powinien być przeprowadzany na początku każdej zmiany roboczej.

Konserwacja korygująca

Jeśli urządzenie wymaga napraw, dokonywać ich może jedynie INSTRAMED lub jego autoryzowany przedstawiciel. W innym przypadku może dojść do unieważnienia niniejszej gwarancji.

Użytkownik nie powinien samodzielnie naprawiać żadnych części wewnętrznych urządzenia.

Czyszczenie i dezynfekcja

Instramed rekomenduje czyszczenie i dezynfekowanie urządzenia co trzy miesiące lub częściej, gdy tylko zauważone zostanie nadmierne zabrudzenie lub zanieczyszczenie.

Więcej informacji w tym zakresie dostępne jest w pełnej instrukcji obsługi urządzenia CardioMax dostępnej na płycie CD załączonej do produktu.

Karta gwarancyjna	22

Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda. udziela gwarancji na urządzenie opisane w niniejszej karcie gwarancyjnej na okres 12 (dwunastu) miesięcy, poczynając od

daty jego dostawy. Niniejsza gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe uniemożliwiające właściwe funkcjonowanie opisane w jego specyfikacji, jeśli spełniane są przy tym warunki przedstawione w niniejszej karcie gwarancyjnej,

W czasie obowiązywania gwarancji, Indústria Médico Hospitalar Ltda. lub jej reprezentanci dokonywać będą napraw lub wymian wadliwych części bez obciążania właściciela urządzenia dodatkowymi kosztami.

Gwarancja ta utraci ważność, jeśli jakiekolwiek uszkodzenia wynikną z wypadków, klęsk żywiołowych, niewłaściwego podłączenia do źródła zasilania, użytkownika niezgodnego z zaleceniami Przewodnika użytkownika oraz nietypowych warunków pracy.

Wszelkie próby uszkodzenia, modyfikacji lub naprawy urządzenia przez osoby nieautoryzowane przez Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda. poskutkuje automatycznym unieważnieniem niniejszej gwarancji. Dotyczy to również zmian wprowadzanych w niniejszą umowę, paragon fiskalny lub numer seryjny urządzenia.

Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe używanie tego urządzenia przez osoby niezaznajomione z jego funkcjonalnością lub zalecanymi sposobami użytkowania.

URZĄDZENIE:

NUMER SERYJNY:

DATA ZAKUPU:

NUMER PARAGONU FISKALNEGO:

Dwufazowy monitor defibrylacyjny

www.instramed.com.br

+55 (51) 3073 8200